## Mesures
[11 empty] | OUI | OK
[11 empty] | NON | KO
Date : | 2021-11-19 |  | TOP | Tech | Plaques | Charge (nC) | Dmes (Gy) | Dréf (Gy) | Ecart | CoeffEau/Plexi
Operateur :
|  |  | X6 | DSA | 11 |  |  | 1.589 |  | 0.049083
Température : |  | °C | X23 | DSA | 11 |  |  | 1.907 |  | 0.04846
Pression : |  | hPa | e6 | DSP | 1 |  |  | 2 |  | 0.048953
KT,P : |  |  | e9 | DSP | 2 |  |  | 2 |  | 0.048031
|  |  | e12 | DSP | 3 |  |  | 2 |  | 0.046915
Mesure diode patient : | NON |  | e15 | DSP | 3 |  |  | 2 |  | 0.045081
Commentaire :
[5 empty] | Maintenance constructeur | CQ Mensuel
Date : | 2021-11-19 |  | Diode | DTOP/eau (Gy) |  | Dmes (Gy) | Ecart | Dréf (Gy) |  | D eau CQ (Gy)
Operateur :
|  |  | X6 | 1.9872 |  |  |  | 2
Anti-collision : |  |  | X23 | 2.6837 |  |  |  | 2.71
Télémètre : |  | cm
|  |  | Taille de champs | X1 (cm) |  | X2 (cm) | Y1 (cm) | Y2 (cm)
Photons
Electrons
Commentaire :
Contrôle Quotidien des Débits de Référence (TOP) - CLINAC 1
Contrôle Hebdomadaire - CLINAC 1
Valider
Valider
Note on F3: CI FC65P +300V Insert e- "3328"
Note on F17: X6 : EDP-10 X23 : EDP-20
Note on F19: DSP 100cm
Note on F20: DSP 85cm
Note on F22: 10cmx10cm
Note on G22: A
Note on I22: B
Note on J22: T
Note on K22: G

## Suivi_Quotidien
DATE | Opé. | Temp (°C) | Pression (hPa) | KT,P | X6 |  |  |  | X23 |  |  |  | e6 |  |  |  | e9 |  |  |  | e12 |  |  |  | e15 |  |  |  | Commentaire
[5 empty] | Charge (nC) | Dmes (Gy) | Ecart |  | Charge (nC) | Dmes (Gy) | Ecart |  | Charge (nC) | Dmes (Gy) | Ecart |  | Charge (nC) | Dmes (Gy) | Ecart |  | Charge (nC) | Dmes (Gy) | Ecart |  | Charge (nC) | Dmes (Gy) | Ecart
2016-12-02 | CG | 22 | 1020 | 1.0002 | ** | 1.581 | -0.5035% | 0.50346 | ** | 1.917 | 0.5244% | 0.52438 | ** | 1.9789 | -1.056% | 1.0564 | ** | 2.0084 | 0.4184% | 0.41841 | ** | 1.9977 | -0.1128% | 0.1128 | ** | 1.9994 | -0.03237% | 0.032375 | CQ Mensuel Nouvelles REF
2016-12-05 | DAP | 24 | 1017 | 1.0099 | ** | 1.594 | 0.3163% | 0.31629 | ** | 1.9334 | 1.382% | 1.3818 | ** | 2.0144 | 0.7211% | 0.72114 | ** | 2.0257 | 1.283% | 1.2832 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-06 | AP | 24.2 | 1025 | 1.0027 | ** | 1.5868 | -0.1391% | 0.13914 | ** | 1.9259 | 0.9922% | 0.99221 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0133 | 0.6651% | 0.66515 | ** | 2.0161 | 0.8037% | 0.80371 | **
2016-12-07 | JD | 24 | 1028 | 0.9991 | ** | 1.5852 | -0.2379% | 0.23793 | ** | 1.9248 | 0.9323% | 0.93231 | ** | 2.0164 | 0.8214% | 0.82141 | ** | 2.0231 | 1.157% | 1.1574 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-08 | YS | 24 | 1028 | 0.9991 | ** | 1.5876 | -0.08958% | 0.089582 | ** | 1.9254 | 0.9626% | 0.96257 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0061 | 0.3039% | 0.30387 | ** | 2.0099 | 0.4947% | 0.49467 | **
2016-12-09 | DAP | 24 | 1028 | 0.9991 | ** | 1.5823 | -0.4234% | 0.42336 | ** | 1.9202 | 0.6903% | 0.69027 | ** | 1.9797 | -1.017% | 1.0175 | ** | 2.0198 | 0.9884% | 0.98836 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-12 | JD-AP-YS | 24 | 1022 | 1.005 | ** | 1.5957 | 0.4224% | 0.42237 | ** | 1.9332 | 1.373% | 1.3727 | ** | 2.0115 | 0.5752% | 0.57519 | ** | 2.0214 | 1.071% | 1.0711 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-13 | JD | 23.2 | 1021 | 1.0032 | ** | 1.5847 | -0.2713% | 0.27126 | ** | 1.9235 | 0.8646% | 0.86461 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0177 | 0.8853% | 0.88532 | ** | 2.0166 | 0.8318% | 0.83181 | **
2016-12-14 | JD | 23.6 | 1015 | 1.0105 | ** | 1.5891 | 0.003545% | 0.0035445 | ** | 1.9299 | 1.2% | 1.2 | ** | 2.0145 | 0.7256% | 0.72564 | ** | 2.0286 | 1.432% | 1.4316 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-15 | YS | 23.5 | 1017 | 1.0082 | ** | 1.586 | -0.1893% | 0.18933 | ** | 1.9249 | 0.9364% | 0.9364 | ** | 2.0232 | 1.161% | 1.1605 | ** | 2.0228 | 1.141% | 1.1412 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-16 | YS | 24.8 | 1017 | 1.0126 | ** | 1.5983 | 0.5864% | 0.58636 | ** | 1.9444 | 1.961% | 1.9614 | ** | 2.0292 | 1.458% | 1.4582 | ** | 2.0437 | 2.184% | 2.1841 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-16 | AP-YS | 24.8 | 1017 | 1.0126 | ** | 1.598 | 0.5664% | 0.56639 | ** | 1.9421 | 1.839% | 1.8387 | ** | ** | ** |  | ** | 2.0214 | 1.07% | 1.0703 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-19 | DAP | 24 | 1023 | 1.004 | ** | 1.593 | 0.2497% | 0.24967 | ** | 1.933 | 1.365% | 1.3648 | ** | 2.0113 | 0.5635% | 0.56349 | ** | 2.0231 | 1.157% | 1.1574 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-20 | SCH/DAP | 24 | 1019 | 1.0079 | ** | 1.5861 | -0.1799% | 0.17991 | ** | 1.9237 | 0.8776% | 0.87756 | ** | 2.0174 | 0.8713% | 0.87129 | ** | 2.0211 | 1.056% | 1.0559 | ** | 2.0232 | 1.162% | 1.162 | ** | 2.0191 | 0.9566% | 0.95662 | chgt carte PWM
2016-12-20 | CLL | 24 | 1019 | 1.0079 | ** | 1.5903 | 0.08198% | 0.081983 | ** | 1.9284 | 1.122% | 1.1217 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0127 | 0.635% | 0.635 | ** | 2.017 | 0.8502% | 0.85021 | Pas de débit/intermittant
2016-12-21 | SCH/DAP | 24 | 1023 | 1.004 | ** | 1.5906 | 0.1006% | 0.1006 | ** | 1.9301 | 1.213% | 1.2128 | ** | 2.0194 | 0.9677% | 0.96771 | ** | 2.0274 | 1.369% | 1.3687 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-22 | DAP | 23 | 1025 | 0.99865 | ** | 1.5839 | -0.3197% | 0.31972 | ** | 1.921 | 0.7359% | 0.73585 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0162 | 0.8086% | 0.80856 | ** | 2.0148 | 0.7396% | 0.73955 | **
2016-12-23 | DAP | 24 | 1033 | 0.99426 | ** | 1.5899 | 0.05424% | 0.054239 | ** | 1.9275 | 1.076% | 1.0761 | ** | 2.0141 | 0.7051% | 0.70512 | ** | 2.0223 | 1.116% | 1.1165 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-26 | CG | 23.6 | 1031 | 0.99485 | ** | 1.5949 | 0.3719% | 0.37188 | ** | 1.9344 | 1.437% | 1.4371 | ** | 2.0067 | 0.3355% | 0.3355 | ** | 2.0263 | 1.317% | 1.3165 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-27 | CG | 24 | 1038 | 0.98948 | ** | 1.5933 | 0.2701% | 0.27013 | ** | 1.9319 | 1.308% | 1.3083 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0145 | 0.7263% | 0.72632 | ** | 2.0187 | 0.9368% | 0.93675 | **
2016-12-28 | CG | 23 | 1035 | 0.989 | ** | 1.582 | -0.4385% | 0.43845 | ** | 1.919 | 0.6311% | 0.6311 | ** | 2.0114 | 0.5705% | 0.57046 | ** | 2.0183 | 0.9161% | 0.91615 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2016-12-29 | YS | 23 | 1033 | 0.99092 | ** | 1.5839 | -0.3193% | 0.31926 | ** | 1.9199 | 0.6759% | 0.67589 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0142 | 0.7096% | 0.70962 | ** | 2.0138 | 0.6917% | 0.69168 | **
2016-12-30 | YS | 23 | 1035 | 0.989 | ** | 1.5838 | -0.3283% | 0.32832 | ** | 1.9185 | 0.6011% | 0.60115 | ** | 2.004 | 0.2007% | 0.20071 | ** | 2.0166 | 0.8325% | 0.83247 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-02 | DAP | 22.3 | 1020 | 1.0012 | ** | 1.5932 | 0.2666% | 0.26661 | ** | 1.9317 | 1.294% | 1.2936 | ** | 2.0235 | 1.175% | 1.1748 | ** | 2.0155 | 0.7746% | 0.7746 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-03 | DAP | 23 | 1028 | 0.99574 | ** | 1.5869 | -0.1301% | 0.13012 | ** | 1.9235 | 0.864% | 0.86403 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0147 | 0.7336% | 0.7336 | ** | 2.0131 | 0.6558% | 0.65581 | **
2017-01-04 | DAP | 23 | 1027 | 0.99671 | ** | 1.5855 | -0.2179% | 0.21786 | ** | 1.9213 | 0.751% | 0.75096 | ** | 2.0127 | 0.6373% | 0.63728 | ** | 2.0194 | 0.9714% | 0.97139 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-06 | CG-TC | 23.8 | 1035 | 0.99168 | ** | 1.5927 | 0.2354% | 0.23541 | ** | 1.9288 | 1.143% | 1.1432 | ** | 2.0225 | 1.127% | 1.1273 | ** | 2.0249 | 1.245% | 1.2447 | ** | 2.0266 | 1.332% | 1.3324 | ** | 2.0232 | 1.161% | 1.1612 | après CQ mensuel
2017-01-09 | DAP-BF | 23 | 1028 | 0.99574 | ** | 1.591 | 0.1286% | 0.12861 | ** | 1.9252 | 0.9545% | 0.95449 | ** | 2.02 | 0.9976% | 0.99755 | ** | 2.0231 | 1.154% | 1.154 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-10 | BF | 23 | 1013 | 1.0105 | ** | 1.5949 | 0.3735% | 0.37348 | ** | 1.9315 | 1.287% | 1.2866 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0256 | 1.28% | 1.2797 | ** | 2.0232 | 1.159% | 1.1595 | **
2017-01-11 | BF-TC | 23.6 | 1015.7 | 1.0098 | ** | 1.5915 | 0.1595% | 0.15953 | ** | 1.9286 | 1.13% | 1.1302 | ** | 2.0213 | 1.063% | 1.0628 | ** | 2.0341 | 1.703% | 1.7035 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-12 | MV | 23 | 1017 | 1.0065 | ** | 1.5881 | -0.05867% | 0.058668 | ** | 1.9239 | 0.8882% | 0.88819 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0204 | 1.02% | 1.0199 | ** | 2.0179 | 0.8944% | 0.89443 | **
2017-01-13 | CG-JD | 23 | 1015 | 1.0085 | ** | 1.5912 | 0.1383% | 0.13826 | ** | 1.9266 | 1.026% | 1.0259 | ** | 2.0186 | 0.928% | 0.92801 | ** | 2.0331 | 1.653% | 1.6532 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-16 | YS | 23.4 | 1023 | 1.002 | ** | 1.5968 | 0.4936% | 0.49355 | ** | 1.9332 | 1.373% | 1.3725 | ** | 2.0268 | 1.34% | 1.3401 | ** | 2.038 | 1.899% | 1.8987 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-17 | YS | 23.2 | 1030 | 0.99448 | ** | 1.5908 | 0.1124% | 0.11242 | ** | 1.9256 | 0.9771% | 0.97708 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0138 | 0.688% | 0.688 | ** | 2.0163 | 0.8169% | 0.81693 | **
2017-01-18 | YS | 23.2 | 1030 | 0.99448 | ** | 1.5896 | 0.03859% | 0.03859 | ** | 1.9245 | 0.9169% | 0.91685 | ** | 2.0162 | 0.8123% | 0.81232 | ** | 2.0256 | 1.278% | 1.2782 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-19 | YS | 24 | 1028 | 0.9991 | ** | 1.5882 | -0.0525% | 0.052496 | ** | 1.9207 | 0.7205% | 0.72052 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0127 | 0.6338% | 0.63382 | ** | 2.012 | 0.6001% | 0.60015 | **
2017-01-20 | YS | 22.4 | 1027 | 0.99469 | ** | 1.5788 | -0.6416% | 0.64156 | ** | 1.9105 | 0.1854% | 0.18537 | ** | 2.0024 | 0.1187% | 0.11873 | ** | 2.0125 | 0.6266% | 0.62656 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-23 | JD | 23 | 1024 | 0.99963 | ** | 1.5896 | 0.03736% | 0.037362 | ** | 1.9246 | 0.925% | 0.92504 | ** | 2.002 | 0.09844% | 0.098443 | ** | 2.0146 | 0.7315% | 0.73155 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-24 | DP | 23.2 | 1027 | 0.99738 | ** | 1.5878 | -0.07643% | 0.076431 | ** | 1.9215 | 0.7586% | 0.75859 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0196 | 0.9821% | 0.98213 | ** | 2.0191 | 0.9535% | 0.95348 | **
2017-01-25 | DP | 23.6 | 1025 | 1.0007 | ** | 1.5895 | 0.03081% | 0.030808 | ** | 1.9238 | 0.8793% | 0.87933 | ** | 2.019 | 0.9516% | 0.9516 | ** | 2.0224 | 1.119% | 1.1194 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-26 | DP | 23.8 | 1015 | 1.0112 | ** | 1.5907 | 0.1085% | 0.10848 | ** | 1.9259 | 0.9926% | 0.99259 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0248 | 1.242% | 1.2419 | ** | 2.0209 | 1.046% | 1.0461 | **
2017-01-27 | DP | 23.8 | 1005 | 1.0213 | ** | 1.5939 | 0.3085% | 0.30848 | ** | 1.9303 | 1.224% | 1.2243 | ** | 2.023 | 1.15% | 1.1503 | ** | 2.0312 | 1.559% | 1.5594 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-01-31 | MV | 24 | 1011 | 1.0159 | ** | 1.5933 | 0.2706% | 0.27057 | ** | 1.9296 | 1.184% | 1.1836 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.023 | 1.152% | 1.1517 | ** | 2.0255 | 1.273% | 1.2728 | **
2017-02-01 | MV | 23 | 1009 | 1.0145 | ** | 1.5881 | -0.05708% | 0.057076 | ** | 1.9257 | 0.9815% | 0.9815 | ** | 2.0218 | 1.091% | 1.0906 | ** | 2.0343 | 1.714% | 1.714 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Carte alim GUN
2017-02-01 | JD | 24.6 | 1005.5 | 1.0235 | ** | 1.598 | 0.5667% | 0.5667 | ** | 1.9358 | 1.509% | 1.5085 | ** | 2.0227 | 1.137% | 1.1369 | ** | 2.0108 | 0.5412% | 0.54116 | ** | 2.0123 | 0.6147% | 0.61469 | ** | 2.0093 | 0.4656% | 0.46559 | GFIL chmt carte gestion canon
2017-02-02 | YS | 24.6 | 997 | 1.0322 | ** | 1.6025 | 0.8493% | 0.84934 | ** | 1.9409 | 1.78% | 1.78 | ** | 2.0465 | 2.326% | 2.3257 | ** | 2.0466 | 2.33% | 2.3299 | ** | 2.0442 | 2.211% | 2.2111 | ** | 2.0352 | 1.758% | 1.758 | Chgt carte Alim
2017-02-03 | DP | 23.6 | 996 | 1.0298 | ** | 1.5975 | 0.5351% | 0.5351 | ** | 1.934 | 1.415% | 1.4153 | ** | 2.0257 | 1.285% | 1.2848 | ** | 2.0389 | 1.943% | 1.9434 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | E15 non sorti à la chauffe mais OK au TOP
2017-02-06 | MV | 23 | 1019 | 1.0045 | ** | 1.5944 | 0.3418% | 0.34178 | ** | 1.9335 | 1.39% | 1.3898 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-02-06 | MV | 23 | 1018 | 1.0055 | ** | 1.5895 | 0.02978% | 0.029781 | ** | 1.9267 | 1.033% | 1.0327 | ** | 2.0138 | 0.6884% | 0.68841 | ** | 2.014 | 0.7014% | 0.70136 | ** | 2.0239 | 1.197% | 1.1974 | ** | 2.0233 | 1.167% | 1.1669 | Pilot fréquence
2017-02-07 | YS | 23.8 | 1016 | 1.0102 | ** | 1.5951 | 0.3849% | 0.38494 | ** | 1.9334 | 1.383% | 1.3827 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0334 | 1.67% | 1.6705 | ** | 2.0323 | 1.613% | 1.6132 | **
2017-02-08 | JD | 25 | 1025 | 1.0054 | ** | 1.597 | 0.5027% | 0.50273 | ** | 1.9363 | 1.538% | 1.5379 | ** | 2.032 | 1.601% | 1.6014 | ** | 2.024 | 1.199% | 1.1995 | ** | 2.0237 | 1.185% | 1.185 | ** | 2.0141 | 0.7034% | 0.70341 | **
2017-02-08 | JD-CLL | 25 | 1025 | 1.0054 | ** | 1.5784 | -0.6662% | 0.66623 | ** | 1.9123 | 0.2768% | 0.27678 | ** | 1.9967 | -0.1667% | 0.1667 | ** | 2.0037 | 0.1841% | 0.18414 | ** | 2.0035 | 0.1726% | 0.1726 | ** | 1.9964 | -0.1817% | 0.18169 | CHGT COEF APRES CQ MENSUEL
2017-02-09 | YS | 24.2 | 1023 | 1.0047 | ** | 1.5726 | -1.034% | 1.0341 | ** | 1.9051 | -0.09749% | 0.097492 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9954 | -0.2294% | 0.22942 | ** | 1.9902 | -0.4918% | 0.49176 | **
2017-02-10 | YS | 24.5 | 1015 | 1.0136 | ** | 1.5765 | -0.7858% | 0.78581 | ** | 1.9099 | 0.1544% | 0.15435 | ** | 1.9827 | -0.8659% | 0.86591 | ** | 2.0099 | 0.4925% | 0.49255 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-02-12 | JD | 24 | 1007 | 1.0199 | ** | 1.5816 | -0.4651% | 0.46507 | ** | 1.9149 | 0.4141% | 0.41407 | ** | 1.9962 | -0.1887% | 0.18872 | ** | 2.0184 | 0.9216% | 0.92158 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-02-14 | BF-TC | 24 | 1016 | 1.0109 | ** | 1.5717 | -1.087% | 1.0871 | ** | 1.9054 | -0.08204% | 0.082042 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.994 | -0.2983% | 0.29833 | ** | 1.9888 | -0.5621% | 0.56208 | **
2017-02-15 | TC-BF | 24.4 | 1026 | 1.0024 | ** | 1.5977 | 0.5456% | 0.54562 | ** | 1.9358 | 1.508% | 1.5077 | ** | 1.9817 | -0.9166% | 0.91664 | ** | 2.0022 | 0.1088% | 0.10879 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-02-16 | TC-BF | 24 | 1030 | 0.99716 | ** | 1.5696 | -1.224% | 1.2238 | ** | 1.9017 | -0.2761% | 0.27606 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0006 | 0.03135% | 0.031352 | ** | 1.991 | -0.4509% | 0.45086 | **
2017-02-17 | TC-BF | 23.8 | 1027 | 0.9994 | ** | 1.569 | -1.259% | 1.2587 | ** | 1.8992 | -0.4111% | 0.41105 | ** | 1.9769 | 0% | 0 | ** | 2.0018 | 0% | 0 | ** | ** | 0% | 0 | ** | ** | 0% | 0 | **
2017-02-20 | BF_TC | 24.4 | 1023 | 1.0053 | ** | 1.5777 | -0.7092% | 0.70921 | ** | 1.911 | 0.2104% | 0.21045 | ** | 1.9846 | -0.7677% | 0.76771 | ** | 2.0159 | 0.795% | 0.795 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-02-21 | BF-TC | 24.6 | 1023.7 | 1.0053 | ** | 1.5771 | -0.7473% | 0.74731 | ** | 1.911 | 0.2092% | 0.20924 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9973 | -0.1361% | 0.13613 | ** | 1.9925 | -0.3734% | 0.37336 | **
2017-02-22 | TC-BF | 24.6 | 1019.7 | 1.0093 | ** | 1.578 | -0.6913% | 0.69135 | ** | 1.9127 | 0.3002% | 0.30022 | ** | 1.985 | -0.7494% | 0.74936 | ** | 2.0052 | 0.26% | 0.26005 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-02-23 | TC | 24.4 | 1010 | 1.0183 | ** | 1.5755 | -0.8514% | 0.85136 | ** | 1.9083 | 0.0677% | 0.0677 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.998 | -0.0983% | 0.098296 | ** | 1.9926 | -0.3702% | 0.3702 | **
2017-02-24 | BF | 24.6 | 1017.7 | 1.0113 | ** | 1.5758 | -0.8302% | 0.83021 | ** | 1.909 | 0.1038% | 0.10382 | ** | 1.9769 | -1.153% | 1.1527 | ** | 2.0074 | 0.3724% | 0.37245 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-02-28 | MV | 23 | 1003.7 | 1.0198 | ** | 1.5684 | -1.297% | 1.2973 | ** | 1.8984 | -0.4496% | 0.44959 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-01 | TC | 23 | 1002.5 | 1.0211 | ** | 1.5697 | -1.217% | 1.2167 | ** | 1.9013 | -0.2999% | 0.29986 | ** | 1.9806 | -0.97% | 0.97 | ** | 1.9933 | -0.3338% | 0.3338 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-02 | BF | 23 | 1015.7 | 1.0078 | ** | 1.5663 | -1.428% | 1.4278 | ** | 1.8984 | -0.4492% | 0.44922 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9929 | -0.3573% | 0.35733 | ** | 1.9863 | -0.6826% | 0.68264 | **
2017-03-02 | JD | 25.2 | 1013 | 1.018 | ** | 1.5762 | -0.8045% | 0.80448 | ** | 1.9118 | 0.2529% | 0.2529 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.008 | 0.4008% | 0.40076 | ** | 1.9995 | -0.02484% | 0.02484 | panne udrs changement cable W15 Gantry patch panel
2017-03-03 | TC-BF | 25 | 996.5 | 1.0342 | ** | 1.585 | -0.2544% | 0.25439 | ** | 1.9197 | 0.6682% | 0.66825 | ** | 2.0007 | 0.03682% | 0.036819 | ** | 2.0293 | 1.463% | 1.4627 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-06 | BF-TC | 24.2 | 997.5 | 1.0303 | ** | 1.5851 | -0.2436% | 0.2436 | ** | 1.9191 | 0.6367% | 0.63674 | ** | 1.998 | -0.09936% | 0.09936 | ** | 2.0281 | 1.405% | 1.4052 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-07 | TC-BF | 24 | 1019 | 1.0079 | ** | 1.5742 | -0.9344% | 0.93436 | ** | 1.9085 | 0.07635% | 0.076354 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0052 | 0.2597% | 0.25966 | ** | 1.995 | -0.2475% | 0.24755 | **
2017-03-08 | CG | 24.6 | 1018 | 1.011 | ** | 1.5812 | -0.4884% | 0.4884 | ** | 1.8894 | -0.9243% | 0.92431 | ** | 1.9917 | -0.4127% | 0.4127 | ** | 2.0227 | 1.133% | 1.1325 | ** | 2.0134 | 0.671% | 0.67099 | ** | 1.9995 | -0.02739% | 0.027393 | CQ mensuel
2017-03-09 | BF | 24 | 1020 | 1.0069 | ** | 1.5802 | -0.5511% | 0.55105 | ** | 1.8882 | -0.9863% | 0.98628 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0191 | 0.9572% | 0.95717 | ** | 2.0079 | 0.3932% | 0.39323 | **
2017-03-10 | BF-TC | 24 | 1023.7 | 1.0033 | ** | 1.5722 | -1.058% | 1.0578 | ** | 1.8791 | -1.464% | 1.4643 | ** | 1.9818 | -0.9123% | 0.91233 | ** | 2.0129 | 0.6466% | 0.64664 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-13 | TC | 23.8 | 1021.5 | 1.0048 | ** | 1.5862 | -0.1739% | 0.17389 | ** | 1.895 | -0.6268% | 0.62676 | ** | 1.9915 | -0.426% | 0.42602 | ** | 2.0282 | 1.412% | 1.4122 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-14 | TC | 24 | 1030 | 0.99716 | ** | 1.5765 | -0.7846% | 0.78463 | ** | 1.8835 | -1.231% | 1.2312 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0148 | 0.7379% | 0.7379 | ** | 2.0014 | 0.07157% | 0.071574 | **
2017-03-15 | BF-TC | 24 | 1030 | 0.99716 | ** | 1.5742 | -0.931% | 0.93102 | ** | 1.8801 | -1.41% | 1.4103 | ** | 1.9859 | -0.7036% | 0.70357 | ** | 2.0145 | 0.7265% | 0.72647 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-16 | AP | 24 | 1020 | 1.0069 | ** | 1.5738 | -0.9576% | 0.95757 | ** | 1.8801 | -1.408% | 1.4083 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0115 | 0.573% | 0.57299 | ** | 1.9957 | -0.2135% | 0.21346 | **
2017-03-17 | BF-TC | 24.4 | 1017 | 1.0113 | ** | 1.5788 | -0.643% | 0.64304 | ** | 1.8859 | -1.105% | 1.1054 | ** | 1.9872 | -0.6382% | 0.63819 | ** | 2.0154 | 0.769% | 0.76902 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-20 | BF | 24 | 1012 | 1.0149 | ** | 1.5839 | -0.3236% | 0.32362 | ** | 1.8892 | -0.9327% | 0.93267 | ** | 1.9841 | -0.7963% | 0.79625 | ** | 2.0119 | 0.5928% | 0.59283 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-21 | TC | 24 | 1009 | 1.0179 | ** | 1.5779 | -0.6997% | 0.69972 | ** | 1.8861 | -1.095% | 1.0952 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0212 | 1.059% | 1.0591 | ** | 2.0036 | 0.1811% | 0.18111 | **
2017-03-22 | TC | 24.2 | 1002 | 1.0257 | ** | 1.5792 | -0.6163% | 0.61632 | ** | 1.8859 | -1.105% | 1.1048 | ** | 1.9729 | -1.357% | 1.3573 | ** | 2.0116 | 0.5778% | 0.5778 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-23 | BF-TC | 24.6 | 1002 | 1.0271 | ** | 1.5861 | -0.1811% | 0.18106 | ** | 1.8943 | -0.6643% | 0.66428 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0153 | 0.767% | 0.76701 | ** | 2.0066 | 0.3313% | 0.33131 | **
2017-03-24 | TC | 24.8 | 1014.5 | 1.0151 | ** | 1.5824 | -0.4133% | 0.41333 | ** | 1.8908 | -0.85% | 0.84997 | ** | 1.9776 | -1.118% | 1.1175 | ** | 2.0197 | 0.9832% | 0.98323 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-27 | CG | 23.8 | 1012.5 | 1.0137 | ** | 1.5826 | -0.4027% | 0.40269 | ** | 1.8887 | -0.9572% | 0.9572 | ** | 1.9869 | -0.6549% | 0.6549 | ** | 2.0231 | 1.154% | 1.1542 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-28 | CG | 24.8 | 1020 | 1.0096 | ** | 1.5845 | -0.2833% | 0.28331 | ** | 1.8921 | -0.7802% | 0.78015 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0158 | 0.7887% | 0.78872 | ** | 2.0075 | 0.3726% | 0.37258 | **
2017-03-29 | CG | 25.8 | 1021 | 1.012 | ** | 1.5859 | -0.1952% | 0.1952 | ** | 1.8949 | -0.6355% | 0.63553 | ** | 1.9979 | -0.1055% | 0.10552 | ** | 2.0181 | 0.903% | 0.90297 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-03-30 | BF | 24.6 | 1018 | 1.011 | ** | 1.5795 | -0.5997% | 0.59971 | ** | 1.8871 | -1.045% | 1.0454 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0167 | 0.8363% | 0.8363 | ** | 2.0021 | 0.105% | 0.10502 | **
2017-03-31 | JD | 24.6 | 1010.5 | 1.0185 | ** | 1.5817 | -0.46% | 0.46002 | ** | 1.8918 | -0.7987% | 0.79868 | ** | 1.9945 | -0.2762% | 0.2762 | ** | 2.0246 | 1.23% | 1.2297 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-04-03 | TC-BF | 23.8 | 1021 | 1.0053 | ** | 1.5829 | -0.3833% | 0.38327 | ** | 1.8914 | -0.8188% | 0.81883 | ** | 1.9953 | -0.2356% | 0.23562 | ** | 2.0259 | 1.294% | 1.2936 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-04-04 | BF | 23.6 | 1021 | 1.0046 | ** | 1.5754 | -0.8559% | 0.85594 | ** | 1.8832 | -1.246% | 1.2465 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0134 | 0.6678% | 0.66777 | ** | 1.9995 | -0.02432% | 0.024324 | **
2017-04-05 | BF-TC | 24 | 1023.5 | 1.0035 | ** | 1.5784 | -0.6702% | 0.67015 | ** | 1.8863 | -1.085% | 1.0846 | ** | 1.9754 | -1.232% | 1.2323 | ** | 2.0083 | 0.4144% | 0.41436 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-04-10 | AP | 25 | 1021 | 1.0093 | ** | 1.5875 | -0.09184% | 0.091843 | ** | 1.8938 | -0.6899% | 0.68994 | ** | 1.9925 | -0.3728% | 0.37284 | ** | 2.0177 | 0.8864% | 0.88636 | ** | 2.013 | 0.6476% | 0.64757 | ** | 2.0015 | 0.07717% | 0.077172 | cq mensuel
2017-04-11 | TC | 24.2 | 1022.5 | 1.0052 | ** | 1.5821 | -0.4323% | 0.43231 | ** | 1.8877 | -1.011% | 1.0114 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0084 | 0.422% | 0.42201 | ** | 2.0011 | 0.05719% | 0.057188 | **
2017-04-12 | TC | 23.9 | 1022 | 1.0046 | ** | 1.5743 | -0.9266% | 0.92656 | ** | 1.8793 | -1.454% | 1.4539 | ** | 1.968 | -1.602% | 1.6018 | ** | 2.0005 | 0.02344% | 0.023441 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-04-13 | BF-TC | 24.4 | 1016 | 1.0123 | ** | 1.5868 | -0.1366% | 0.13658 | ** | 1.8941 | -0.6748% | 0.67475 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0105 | 0.5255% | 0.52554 | ** | 2.0026 | 0.1286% | 0.12864 | **
2017-04-14 | BF-TC | 24.6 | 1015 | 1.0139 | ** | 1.5853 | -0.2315% | 0.23149 | ** | 1.8926 | -0.7529% | 0.75288 | ** | 1.9788 | -1.061% | 1.0612 | ** | 2.0117 | 0.5829% | 0.58288 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-04-18 | TC-BF | 24.8 | 1022 | 1.0077 | ** | 1.5873 | -0.1086% | 0.10862 | ** | 1.8942 | -0.6727% | 0.67269 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0146 | 0.7288% | 0.72879 | ** | 2.0072 | 0.3609% | 0.36093 | **
2017-04-19 | TC | 24 | 1027 | 1.0001 | ** | 1.5765 | -0.7884% | 0.78844 | ** | 1.881 | -1.362% | 1.3618 | ** | 1.985 | -0.7517% | 0.75167 | ** | 2.0154 | 0.7696% | 0.76962 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-04-20 | BF-TC | 24.4 | 1029.5 | 0.99899 | ** | 1.5812 | -0.4928% | 0.49283 | ** | 1.8858 | -1.11% | 1.11 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0097 | 0.4869% | 0.4869 | ** | 1.9952 | -0.2423% | 0.24227 | **
2017-04-21 | JD | 25 | 1028 | 1.0025 | ** | 1.575 | -0.8825% | 0.88253 | ** | 1.8815 | -1.336% | 1.3362 | ** | 1.9711 | -1.447% | 1.4467 | ** | 2.0079 | 0.3951% | 0.39515 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-04-24 | BF-TC | 24.2 | 1016 | 1.0116 | ** | 1.5846 | -0.278% | 0.27796 | ** | 1.8917 | -0.8021% | 0.80208 | ** | 1.9702 | -1.491% | 1.4909 | ** | 2.0047 | 0.236% | 0.23601 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-04-25 | BF | 24.4 | 1009 | 1.0193 | ** | 1.5794 | -0.6035% | 0.60346 | ** | 1.884 | -1.206% | 1.2061 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.01 | 0.5007% | 0.50072 | ** | 1.9994 | -0.03115% | 0.03115 | **
2017-04-26 | TC-BF | 24.4 | 1010.5 | 1.0178 | ** | 1.58 | -0.5642% | 0.56424 | ** | 1.8859 | -1.109% | 1.109 | ** | 1.988 | -0.6013% | 0.60129 | ** | 2.0136 | 0.679% | 0.67901 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-04-27 | YS | 24.2 | 1015 | 1.0126 | ** | 1.5773 | -0.7372% | 0.73715 | ** | 1.8814 | -1.341% | 1.3409 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0012 | 0.06023% | 0.060234 | ** | 1.9936 | -0.3175% | 0.31754 | **
2017-05-02 | TC | 24.4 | 1010.5 | 1.0178 | ** | 1.5872 | -0.116% | 0.11599 | ** | 1.8928 | -0.7435% | 0.74345 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0192 | 0.9617% | 0.96174 | ** | 2.0076 | 0.3803% | 0.38035 | **
2017-05-03 | TC | 24.4 | 1014 | 1.0143 | ** | 1.5805 | -0.5352% | 0.53521 | ** | 1.8851 | -1.147% | 1.1468 | ** | 1.9891 | -0.5443% | 0.54427 | ** | 2.014 | 0.6993% | 0.69933 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-05-04 | YS | 24.2 | 1013 | 1.015 | ** | 1.5774 | -0.7274% | 0.72736 | ** | 1.8817 | -1.328% | 1.3283 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0046 | 0.2301% | 0.23014 | ** | 2.004 | 0.1982% | 0.1982 | **
2017-05-05 | BF | 24.6 | 1010 | 1.019 | ** | 1.5771 | -0.7473% | 0.74732 | ** | 1.8822 | -1.299% | 1.2986 | ** | 1.9886 | -0.5714% | 0.57137 | ** | 2.0125 | 0.626% | 0.62601 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-05-09 | YS | 24 | 1017 | 1.0099 | ** | 1.5837 | -0.3318% | 0.33182 | ** | 1.8897 | -0.9058% | 0.90581 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0042 | 0.2091% | 0.20913 | ** | 1.9958 | -0.2101% | 0.21011 | **
2017-05-10 | TC-BF | 24.6 | 1000 | 1.0291 | ** | 1.5857 | -0.208% | 0.20805 | ** | 1.8922 | -0.7737% | 0.77367 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0104 | 0.5198% | 0.51979 | ** | 2.0015 | 0.07367% | 0.073666 | **
2017-05-11 | YS | 24.8 | 990 | 1.0402 | ** | 1.59 | 0.06591% | 0.06591 | ** | 1.8972 | -0.5136% | 0.51365 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0162 | 0.8096% | 0.80957 | ** | 2.0062 | 0.3077% | 0.30766 | **
2017-05-12 | TC-BF | 24.6 | 993 | 1.0364 | ** | 1.5908 | 0.115% | 0.11504 | ** | 1.8985 | -0.4465% | 0.44646 | ** | 1.9847 | -0.7674% | 0.76738 | ** | 2.021 | 1.048% | 1.0477 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-05-15 | BF-TC | 24.4 | 1022 | 1.0063 | ** | 1.5869 | -0.1319% | 0.13193 | ** | 1.8939 | -0.6855% | 0.68555 | ** | 1.9911 | -0.4438% | 0.44377 | ** | 2.0263 | 1.315% | 1.3147 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-05-16 | TC | 25.4 | 1022 | 1.0097 | ** | 1.5863 | -0.1669% | 0.16687 | ** | 1.8916 | -0.8051% | 0.80513 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.017 | 0.8491% | 0.84909 | ** | 2.0033 | 0.1663% | 0.16628 | **
2017-05-17 | CG TC | 26.6 | 1012 | 1.0238 | ** | 1.5917 | 0.1728% | 0.17279 | ** | 1.8987 | -0.4336% | 0.43359 | ** | 2.0042 | 0.2115% | 0.21145 | ** | 2.0139 | 0.6938% | 0.6938 | ** | 2.0138 | 0.6876% | 0.68765 | ** | 1.9791 | -1.046% | 1.0459 | Après CQ mensuel, reprise coefficcients electrons
2017-05-18 | YS | 25.5 | 1011 | 1.021 | ** | 1.5851 | -0.246% | 0.24599 | ** | 1.8919 | -0.7925% | 0.79254 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0017 | 0.08579% | 0.085788 | ** | 1.9711 | -1.443% | 1.443 | **
2017-05-19 | TC | 25.2 | 1011 | 1.02 | ** | 1.5847 | -0.2713% | 0.27133 | ** | 1.8923 | -0.7701% | 0.77007 | ** | 2.0107 | 0.5354% | 0.53541 | ** | 2.0172 | 0.8599% | 0.85988 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-05-22 | DP | 25.6 | 1012.5 | 1.0199 | ** | 1.591 | 0.1262% | 0.12617 | ** | 1.8984 | -0.4484% | 0.44843 | ** | 2.015 | 0.7521% | 0.75214 | ** | 2.0107 | 0.5345% | 0.53449 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-05-23 | YS | 25.8 | 1019 | 1.014 | ** | 1.5866 | -0.1482% | 0.14818 | ** | 1.894 | -0.6833% | 0.68334 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0083 | 0.4152% | 0.41518 | ** | 1.9749 | -1.257% | 1.2565 | **
2017-05-24 | BF | 25.8 | 1018 | 1.015 | ** | 1.5918 | 0.1734% | 0.17342 | ** | 1.8981 | -0.4642% | 0.46424 | ** | 1.9986 | -0.07009% | 0.070094 | ** | 2.009 | 0.4522% | 0.4522 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-05-26 | YS | 27 | 1017 | 1.0201 | ** | 1.5789 | -0.636% | 0.63596 | ** | 1.8832 | -1.249% | 1.2489 | ** | 1.9918 | -0.4082% | 0.40819 | ** | 1.9902 | -0.4876% | 0.48762 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-05-29 | TC | 25.4 | 1010 | 1.0217 | ** | 1.5963 | 0.4568% | 0.4568 | ** | 1.9048 | -0.1159% | 0.11591 | ** | 2.0077 | 0.3841% | 0.3841 | ** | 2.0245 | 1.226% | 1.2257 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-05-30 | AP | 25.6 | 1013.5 | 1.0189 | ** | 1.5918 | 0.177% | 0.17695 | ** | 1.8989 | -0.4247% | 0.42466 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0129 | 0.6444% | 0.6444 | ** | 1.978 | -1.102% | 1.102 | calibration collimateur
2017-05-31 | YS | 25.8 | 1017 | 1.016 | ** | 1.5915 | 0.1601% | 0.16005 | ** | 1.8994 | -0.3968% | 0.39678 | ** | 2.0103 | 0.5174% | 0.51737 | ** | 2.0189 | 0.9453% | 0.94529 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-06-01 | YS | 26 | 1017 | 1.0167 | ** | 1.5896 | 0.04049% | 0.040487 | ** | 1.8961 | -0.5736% | 0.57362 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0037 | 0.1847% | 0.18468 | ** | 1.9738 | -1.31% | 1.3104 | **
2017-06-02 | YS | 26 | 1018 | 1.0157 | ** | 1.5816 | -0.4678% | 0.46784 | ** | 1.8855 | -1.127% | 1.1273 | ** | 1.9832 | -0.8375% | 0.8375 | ** | 1.9969 | -0.1564% | 0.15636 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-06-06 | BF | 25 | 1014 | 1.0163 | ** | 1.5789 | -0.633% | 0.63304 | ** | 1.882 | -1.312% | 1.3125 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9974 | -0.1298% | 0.12985 | ** | 1.9646 | -1.768% | 1.7682 | **
2017-06-07 | YS | 25.8 | 1016 | 1.017 | ** | 1.5896 | 0.03468% | 0.034677 | ** | 1.8938 | -0.6945% | 0.69451 | ** | 2.0043 | 0.213% | 0.21303 | ** | 2.0153 | 0.7627% | 0.76271 | ** | ** | ** |  | ** | 1.9755 | -1.227% | 1.2269 | **
2017-06-08 | YS | 25.8 | 1012 | 1.021 | ** | 1.5845 | -0.2819% | 0.28193 | ** | 1.8907 | -0.8521% | 0.85214 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9984 | -0.07847% | 0.078471 | ** | 1.9691 | -1.547% | 1.5467 | **
2017-06-09 | BF | 25.2 | 1010 | 1.021 | ** | 1.5845 | -0.285% | 0.285 | ** | 1.8913 | -0.8246% | 0.82463 | ** | 1.9959 | -0.2037% | 0.20367 | ** | 2.0141 | 0.705% | 0.705 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-06-12 | TC-BF | 25.6 | 1018 | 1.0143 | ** | 1.5907 | 0.1064% | 0.10641 | ** | 1.8957 | -0.5916% | 0.59156 | ** | 2.0116 | 0.5813% | 0.58129 | ** | 2.0161 | 0.8068% | 0.80678 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-06-13 | BF-TC | 25.8 | 1016 | 1.017 | ** | 1.5872 | -0.1146% | 0.11463 | ** | 1.8932 | -0.725% | 0.72495 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9999 | -0.003949% | 0.0039488 | ** | 1.9692 | -1.541% | 1.5413 | **
2017-06-14 | CG-TC | 26.6 | 1011.5 | 1.0243 | ** | 1.5937 | 0.2975% | 0.29749 | ** | 1.9008 | -0.3231% | 0.32305 | ** | 2.0041 | 0.203% | 0.20296 | ** | 2.0132 | 0.6584% | 0.65839 | ** | 2.0125 | 0.6265% | 0.62654 | ** | 1.979 | -1.05% | 1.0498 | TOP après CQ Semestriel
2017-06-15 | AP | 26 | 1014 | 1.0197 | ** | 1.5878 | -0.07521% | 0.07521 | ** | 1.8935 | -0.7068% | 0.70679 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0024 | 0.1223% | 0.12233 | ** | 1.9728 | -1.36% | 1.36 | **
2017-06-16 | TC | 26 | 1021.5 | 1.0122 | ** | 1.5856 | -0.2145% | 0.21447 | ** | 1.8918 | -0.7995% | 0.79952 | ** | 1.9994 | -0.0305% | 0.030501 | ** | 2.0102 | 0.5117% | 0.51171 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-06-20 | AP | 26.2 | 1011 | 1.0234 | ** | 1.5876 | -0.0873% | 0.087305 | ** | 1.8928 | -0.7438% | 0.74382 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0081 | 0.4035% | 0.40347 | ** | 1.9758 | -1.212% | 1.212 | **
2017-06-21 | BF | 26.6 | 1011 | 1.0248 | ** | 1.5891 | 0.00859% | 0.0085901 | ** | 1.8942 | -0.6725% | 0.67254 | ** | 2.0114 | 0.5718% | 0.5718 | ** | 2.0142 | 0.7082% | 0.70817 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-06-22 | TC-BF | 26.6 | 1011 | 1.0248 | ** | 1.5891 | 0.00859% | 0.0085901 | ** | 1.8953 | -0.6112% | 0.61119 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0096 | 0.4822% | 0.48216 | ** | 1.9742 | -1.291% | 1.2912 | **
2017-06-23 | BF | 27 | 1017 | 1.0201 | ** | 1.5914 | 0.1503% | 0.15027 | ** | 1.8977 | -0.4855% | 0.48554 | ** | 2.0115 | 0.5741% | 0.57415 | ** | 2.018 | 0.898% | 0.89803 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-06-26 | BF | 26.6 | 1009.5 | 1.0263 | ** | 1.5927 | 0.2325% | 0.23253 | ** | 1.8987 | -0.4328% | 0.43279 | ** | 2.0156 | 0.7794% | 0.77937 | ** | 2.0189 | 0.9432% | 0.94317 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-06-27 | AP | 26.2 | 1004 | 1.0306 | ** | 1.5903 | 0.07978% | 0.079775 | ** | 1.896 | -0.5762% | 0.57621 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.017 | 0.8525% | 0.85248 | ** | 1.9816 | -0.9215% | 0.92149 | **
2017-06-28 | BF | 26.6 | 996.5 | 1.0397 | ** | 1.5971 | 0.5098% | 0.50984 | ** | 1.9016 | -0.2854% | 0.28538 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0147 | 0.7343% | 0.73433 | ** | 1.9842 | -0.7924% | 0.79235 | **
2017-07-04 | CG | 27.8 | 1015.5 | 1.0243 | ** | 1.5968 | 0.4903% | 0.49034 | ** | 1.905 | -0.1036% | 0.10357 | ** | 2.0274 | 1.368% | 1.3683 | ** | 2.0167 | 0.8337% | 0.83366 | ** | 2.0132 | 0.6592% | 0.65915 | ** | 1.987 | -0.6491% | 0.64913 | Après CQ mensuel (fuite d'eau)
2017-07-05 | TC-BF | 26 | 1012 | 1.0217 | ** | 1.5909 | 0.1223% | 0.12227 | ** | 1.8978 | -0.48% | 0.47997 | ** | 2.0083 | 0.416% | 0.416 | ** | 2.0064 | 0.3223% | 0.3223 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-07-06 | YS | 26.2 | 1011 | 1.0234 | ** | 1.59 | 0.06294% | 0.06294 | ** | 1.8969 | -0.5294% | 0.52937 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9959 | -0.2059% | 0.20588 | ** | 1.9795 | -1.027% | 1.0275 | **
2017-07-07 | YS | 25 | 1014 | 1.0163 | ** | 1.5908 | 0.113% | 0.11296 | ** | 1.8988 | -0.4303% | 0.43027 | ** | 2.0172 | 0.8616% | 0.86161 | ** | 2.015 | 0.7476% | 0.74762 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-07-10 | BF | 23 | 1009 | 1.0145 | ** | 1.5874 | -0.1031% | 0.10306 | ** | 1.8937 | -0.6992% | 0.69919 | ** | 1.9987 | -0.06558% | 0.065583 | ** | 2.0175 | 0.8771% | 0.87705 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-07-11 | YS | 23 | 1011 | 1.0125 | ** | 1.5848 | -0.2635% | 0.26352 | ** | 1.8917 | -0.8047% | 0.80471 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0195 | 0.9743% | 0.97426 | ** | 2.0026 | 0.1316% | 0.13156 | **
2017-07-12 | YS-DP | 24.8 | 1011 | 1.0186 | ** | 1.5968 | 0.4922% | 0.49222 | ** | 1.9055 | -0.07984% | 0.079838 | ** | 2.0242 | 1.208% | 1.2084 | ** | 2.0269 | 1.346% | 1.3459 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-07-13 | BF | 24.4 | 1016 | 1.0123 | ** | 1.591 | 0.1235% | 0.12348 | ** | 1.8982 | -0.4626% | 0.46265 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0059 | 0.2948% | 0.29484 | ** | 1.9865 | -0.6725% | 0.6725 | **
2017-07-17 | DP | 24.2 | 1019 | 1.0086 | ** | 1.587 | -0.1273% | 0.12734 | ** | 1.8925 | -0.762% | 0.76202 | ** | 2.0111 | 0.5545% | 0.55446 | ** | 2.007 | 0.3478% | 0.34775 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-07-18 | YS | 24.8 | 1009 | 1.0207 | ** | 1.5899 | 0.0546% | 0.054596 | ** | 1.897 | -0.5234% | 0.52337 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9999 | -0.006125% | 0.0061255 | ** | 1.9841 | -0.7955% | 0.79551 | **
2017-07-19 | BF | 25.2 | 1005.5 | 1.0256 | ** | 1.5928 | 0.2365% | 0.23654 | ** | 1.9003 | -0.3501% | 0.35008 | ** | 2.0136 | 0.6787% | 0.67867 | ** | 2.0117 | 0.5871% | 0.58709 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-07-20 | BF | 24 | 1010 | 1.0169 | ** | 1.5876 | -0.08892% | 0.088918 | ** | 1.8941 | -0.6756% | 0.67561 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.003 | 0.1496% | 0.14955 | ** | 1.9841 | -0.7931% | 0.79308 | **
2017-07-21 | TC | 24 | 1010 | 1.0169 | ** | 1.5864 | -0.1636% | 0.16356 | ** | 1.893 | -0.7365% | 0.73649 | ** | 2.0081 | 0.403% | 0.403 | ** | 2.0032 | 0.159% | 0.15901 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-07-24 | YS | 23.5 | 1013 | 1.0122 | ** | 1.5891 | 0.004811% | 0.0048111 | ** | 1.8957 | -0.591% | 0.59103 | ** | 2.0131 | 0.6539% | 0.65391 | ** | 2.0158 | 0.7887% | 0.78866 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-07-25 | DP | 23.8 | 1015 | 1.0112 | ** | 1.5905 | 0.09426% | 0.094258 | ** | 1.8979 | -0.4747% | 0.47469 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0044 | 0.2186% | 0.21858 | ** | 1.984 | -0.8012% | 0.80118 | **
2017-07-26 | YS | 24 | 1011.5 | 1.0154 | ** | 1.587 | -0.1253% | 0.12528 | ** | 1.8948 | -0.6405% | 0.64054 | ** | 2.0137 | 0.6855% | 0.68549 | ** | 2.0047 | 0.2357% | 0.23566 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-07-27 | DP | 24 | 1009 | 1.0179 | ** | 1.5898 | 0.04746% | 0.047461 | ** | 1.896 | -0.5772% | 0.57718 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9945 | -0.2746% | 0.27461 | ** | 1.9767 | -1.167% | 1.1668 | **
2017-07-28 | YS | 23.8 | 1012 | 1.0142 | ** | 1.5869 | -0.1301% | 0.13014 | ** | 1.8932 | -0.7261% | 0.72611 | ** | 1.9981 | -0.09268% | 0.092676 | ** | 1.9984 | -0.0781% | 0.078101 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-07-31 | YS | 23.8 | 1010 | 1.0162 | ** | 1.5948 | 0.366% | 0.36599 | ** | 1.9027 | -0.2253% | 0.22534 | ** | 2.0205 | 1.026% | 1.0262 | ** | 2.0131 | 0.655% | 0.65501 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-01 | YS | 24 | 1010.5 | 1.0164 | ** | 1.5939 | 0.3093% | 0.30929 | ** | 1.9007 | -0.3292% | 0.32924 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0086 | 0.4301% | 0.43009 | ** | 1.9889 | -0.5542% | 0.55415 | **
2017-08-02 | TC | 23.4 | 1014 | 1.0108 | ** | 1.5876 | -0.09039% | 0.090391 | ** | 1.8938 | -0.6923% | 0.69228 | ** | 2.0098 | 0.4921% | 0.49212 | ** | 2.0137 | 0.6833% | 0.68334 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-03 | YS | 23 | 1012 | 1.0115 | ** | 1.5838 | -0.325% | 0.32495 | ** | 1.8904 | -0.8725% | 0.87245 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9885 | -0.5764% | 0.57636 | ** | 1.9689 | -1.557% | 1.5569 | **
2017-08-04 | BF | 23 | 1015 | 1.0085 | ** | 1.5809 | -0.5085% | 0.50852 | ** | 1.8871 | -1.045% | 1.0447 | ** | 1.9937 | -0.3136% | 0.31357 | ** | 1.9944 | -0.2784% | 0.2784 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-07 | DP | 23 | 1016.5 | 1.007 | ** | 1.5839 | -0.3227% | 0.32271 | ** | 1.8906 | -0.8591% | 0.85914 | ** | 1.9919 | -0.4036% | 0.40363 | ** | 1.9982 | -0.09057% | 0.090567 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-08 | DP | 23.9 | 1010 | 1.0166 | ** | 1.593 | 0.2506% | 0.25055 | ** | 1.901 | -0.3135% | 0.31346 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0056 | 0.2809% | 0.28092 | ** | 1.9887 | -0.5646% | 0.56459 | **
2017-08-09 | CG/SCH | 23.6 | 1013 | 1.0125 | ** | 1.5878 | -0.07296% | 0.072962 | ** | 1.8958 | -0.5878% | 0.58782 | ** | 2 | -0.000423% | 0.00042305 | ** | 2.0142 | 0.7104% | 0.71036 | ** | 2.002 | 0.1022% | 0.10218 | ** | 1.9793 | -1.037% | 1.0374 | CQ Mensuel
2017-08-10 | YS | 23 | 1017 | 1.0065 | ** | 1.5802 | -0.5564% | 0.55642 | ** | 1.8857 | -1.119% | 1.1188 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.989 | -0.5476% | 0.54761 | ** | 1.9721 | -1.393% | 1.3926 | **
2017-08-11 | YS | 23 | 1020 | 1.0035 | ** | 1.5796 | -0.5911% | 0.59107 | ** | 1.8847 | -1.169% | 1.1693 | ** | 1.9913 | -0.4327% | 0.43272 | ** | 1.9963 | -0.183% | 0.18302 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-14 | DP | 23 | 1014 | 1.0095 | ** | 1.586 | -0.1881% | 0.1881 | ** | 1.893 | -0.7356% | 0.73558 | ** | 2.002 | 0.09925% | 0.099251 | ** | 2.007 | 0.3516% | 0.35165 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-16 | DP | 22.8 | 1016 | 1.0068 | ** | 1.5865 | -0.1562% | 0.15624 | ** | 1.8943 | -0.6664% | 0.66637 | ** | 1.9904 | -0.4789% | 0.47894 | ** | 1.995 | -0.2485% | 0.24846 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-17 | YS | 23.5 | 1015 | 1.0102 | ** | 1.5854 | -0.2293% | 0.22932 | ** | 1.8931 | -0.7264% | 0.72643 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.998 | -0.1014% | 0.10139 | ** | 1.9809 | -0.9534% | 0.95344 | **
2017-08-18 | DP | 23.8 | 1013 | 1.0132 | ** | 1.5877 | -0.07999% | 0.079987 | ** | 1.8953 | -0.6118% | 0.61181 | ** | 2.0054 | 0.2679% | 0.26785 | ** | 2.0156 | 0.7782% | 0.77824 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-21 | DP | 23 | 1021 | 1.0026 | ** | 1.5839 | -0.3205% | 0.32048 | ** | 1.8903 | -0.876% | 0.87595 | ** | 2.0138 | 0.6908% | 0.69077 | ** | 2.0072 | 0.3584% | 0.35845 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-22 | YS | 23.5 | 1014 | 1.0112 | ** | 1.5863 | -0.168% | 0.16804 | ** | 1.8927 | -0.7496% | 0.7496 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.983 | -0.8512% | 0.85123 | ** | 1.9725 | -1.377% | 1.3768 | **
2017-08-23 | DP | 23 | 1013 | 1.0105 | ** | 1.5835 | -0.3492% | 0.34918 | ** | 1.892 | -0.7888% | 0.78883 | ** | 2.0114 | 0.5701% | 0.57012 | ** | 2.0096 | 0.4787% | 0.47872 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-24 | DP | 23.4 | 1014 | 1.0108 | ** | 1.5864 | -0.1646% | 0.16459 | ** | 1.8938 | -0.6923% | 0.69228 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9987 | -0.06393% | 0.063934 | ** | 1.9817 | -0.9152% | 0.91523 | **
2017-08-24 | DP | 23.5 | 1013 | 1.0122 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | DIV faite OK
2017-08-25 | YS | 23.8 | 1012 | 1.0142 | ** | 1.5838 | -0.3295% | 0.32953 | ** | 1.8911 | -0.8334% | 0.83341 | ** | 2.0039 | 0.1952% | 0.19522 | ** | 2.0062 | 0.3117% | 0.31165 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-28 | YS | 23.2 | 1010 | 1.0142 | ** | 1.5923 | 0.2049% | 0.20486 | ** | 1.9001 | -0.3618% | 0.36181 | ** | 2.0171 | 0.8553% | 0.85527 | ** | 2.0176 | 0.8778% | 0.87782 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-08-29 | YS | 24 | 1008 | 1.0189 | ** | 1.5857 | -0.209% | 0.20902 | ** | 1.8942 | -0.6698% | 0.6698 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9905 | -0.4769% | 0.47689 | ** | 1.9762 | -1.191% | 1.1908 | **
2017-08-30 | SCH | 24.6 | 1011 | 1.018 | ** | 1.5919 | 0.1841% | 0.18411 | ** | 1.9008 | -0.326% | 0.32604 | ** | 2.0144 | 0.7176% | 0.71765 | ** | 2.0173 | 0.8662% | 0.86616 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-09-04 | CG | 24 | 1015.5 | 1.0114 | ** | 1.594 | 0.3127% | 0.31268 | ** | 1.9036 | -0.1774% | 0.17738 | ** | 2.0055 | 0.2756% | 0.27557 | ** | 2.0052 | 0.262% | 0.26198 | ** | 2.0023 | 0.1148% | 0.11477 | ** | 1.9878 | -0.6124% | 0.61242 | **
2017-09-05 | CG | 24 | 1022 | 1.005 | ** | 1.5855 | -0.2217% | 0.22172 | ** | 1.8914 | -0.82% | 0.81999 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9927 | -0.3655% | 0.36549 | ** | 1.9786 | -1.07% | 1.0698 | **
2017-09-06 | YS | 23.2 | 1020 | 1.0042 | ** | 1.5854 | -0.2293% | 0.2293 | ** | 1.8931 | -0.7288% | 0.72881 | ** | 2.0107 | 0.5334% | 0.53342 | ** | 2.0003 | 0.01375% | 0.013754 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-09-07 | YS | 24 | 1010 | 1.0169 | ** | 1.5783 | -0.6714% | 0.67137 | ** | 1.8843 | -1.193% | 1.1927 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9878 | -0.6101% | 0.61008 | ** | 1.9718 | -1.409% | 1.4093 | **
2017-09-08 | TC | 22.6 | 1002 | 1.0202 | ** | 1.5852 | -0.2382% | 0.23821 | ** | 1.8918 | -0.7974% | 0.79737 | ** | 2.0127 | 0.6334% | 0.63341 | ** | 2.0077 | 0.3845% | 0.38453 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-09-11 | AP | 22.8 | 1009 | 1.0138 | ** | 1.5892 | 0.009637% | 0.009637 | ** | 1.8956 | -0.5986% | 0.59861 | ** | 2.0122 | 0.6122% | 0.61222 | ** | 2.0148 | 0.7376% | 0.73755 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-09-12 | CLL-HL | 23.8 | 1009 | 1.0172 | ** | 1.5845 | -0.2822% | 0.28215 | ** | 1.8918 | -0.7966% | 0.7966 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0002 | 0.008592% | 0.0085921 | ** | 1.9781 | -1.096% | 1.0958 | **
2017-09-13 | AP-HL | 23 | 1010 | 1.0135 | ** | 1.5875 | -0.09454% | 0.094545 | ** | 1.8959 | -0.5832% | 0.58319 | ** | 2.0168 | 0.8382% | 0.83821 | ** | 2.0168 | 0.8394% | 0.83937 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-09-14 | YS | 22.8 | 1014 | 1.0088 | ** | 1.5846 | -0.2764% | 0.27636 | ** | 1.8929 | -0.7368% | 0.73684 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9924 | -0.3795% | 0.37948 | ** | 1.9769 | -1.153% | 1.1531 | **
2017-09-15 | HL-CG | 23 | 1014 | 1.0095 | ** | 1.5796 | -0.5887% | 0.58873 | ** | 1.8848 | -1.165% | 1.165 | ** | 1.9932 | -0.3398% | 0.33979 | ** | 1.999 | -0.05171% | 0.051708 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-09-18 | HL | 22.6 | 1019 | 1.0032 | ** | 1.5895 | 0.03419% | 0.034194 | ** | 1.8976 | -0.4938% | 0.49384 | ** | 2.01 | 0.4995% | 0.49953 | ** | 2.0132 | 0.6595% | 0.65947 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-09-19 | HL-TC | 22.6 | 1020 | 1.0022 | ** | 1.5819 | -0.4438% | 0.44383 | ** | 1.8851 | -1.146% | 1.1459 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.989 | -0.5511% | 0.55108 | ** | 1.9729 | -1.357% | 1.3573 | **
2017-09-20 | BF | 22.6 | 1015 | 1.0071 | ** | 1.5775 | -0.7253% | 0.72534 | ** | 1.8822 | -1.303% | 1.3028 | ** | 1.9909 | -0.4537% | 0.45366 | ** | 1.9959 | -0.2067% | 0.20671 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-09-21 | BF | 22.4 | 1019 | 1.0025 | ** | 1.577 | -0.7538% | 0.75379 | ** | 1.8834 | -1.239% | 1.2386 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9848 | -0.7588% | 0.7588 | ** | 1.9697 | -1.513% | 1.5134 | **
2017-09-22 | BF | 22 | 1015 | 1.0051 | ** | 1.5791 | -0.6215% | 0.62153 | ** | 1.8833 | -1.243% | 1.2427 | ** | 1.9932 | -0.3382% | 0.33818 | ** | 1.9959 | -0.2041% | 0.20412 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-09-25 | BF | 22.4 | 1018.5 | 1.003 | ** | 1.5814 | -0.4756% | 0.47559 | ** | 1.8864 | -1.078% | 1.078 | ** | 2.0018 | 0.08997% | 0.089967 | ** | 2.0033 | 0.165% | 0.16502 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-09-26 | BF | 22.4 | 1018 | 1.0035 | ** | 1.5811 | -0.4991% | 0.49912 | ** | 1.8871 | -1.044% | 1.0441 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9919 | -0.4067% | 0.40667 | ** | 1.9761 | -1.195% | 1.1947 | **
2017-09-27 | YS | 23 | 1018 | 1.0055 | ** | 1.5827 | -0.3958% | 0.39577 | ** | 1.8884 | -0.9751% | 0.97512 | ** | 2.0015 | 0.07616% | 0.076164 | ** | 2.0042 | 0.2082% | 0.20821 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-09-27 | DP | 23.2 | 1018 | 1.0062 | ** | 1.5855 | -0.2177% | 0.21772 | ** | 1.8908 | -0.848% | 0.84801 | ** | 2.0029 | 0.1437% | 0.14375 | ** | 2.0033 | 0.1643% | 0.16431 | ** | 1.9982 | -0.08804% | 0.088043 | ** | 1.9778 | -1.112% | 1.1119 | TOP post-panne
2017-09-28 | SCH | 23.2 | 1016 | 1.0082 | ** | 1.5845 | -0.2803% | 0.28031 | ** | 1.8934 | -0.7132% | 0.71319 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9967 | -0.1642% | 0.16422 | ** | 1.978 | -1.099% | 1.0991 | **
2017-09-28 | CD | 24.4 | 1017.5 | 1.0108 | ** | 1.5892 | 0.01298% | 0.012977 | ** | 1.8977 | -0.4884% | 0.48836 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | bmag
2017-09-29 | BF-VP | 24 | 1017 | 1.0099 | ** | 1.5861 | -0.1836% | 0.18356 | ** | 1.8943 | -0.664% | 0.66397 | ** | 2.0057 | 0.284% | 0.28399 | ** | 2.0079 | 0.3935% | 0.39348 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-02 | BF | 24.2 | 1017 | 1.0106 | ** | 1.5954 | 0.4029% | 0.40288 | ** | 1.9037 | -0.1736% | 0.17361 | ** | 2.0185 | 0.9239% | 0.92395 | ** | 2.0176 | 0.8813% | 0.88127 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-03 | BF | 23.6 | 1019.5 | 1.0061 | ** | 1.5871 | -0.1193% | 0.11927 | ** | 1.8958 | -0.5892% | 0.58922 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9985 | -0.07316% | 0.073158 | ** | 1.9801 | -0.9945% | 0.99454 | **
2017-10-04 | MV | 24 | 1023.5 | 1.0035 | ** | 1.598 | 0.5664% | 0.56639 | ** | 1.907 | 0% | 0 | ** | 2.009 | 0.45% | 0.45 | ** | 1.992 | -0.4% | 0.4 | ** | 2.001 | 0.05% | 0.05 | ** | 2.002 | 0.1% | 0.1 | **
2017-10-05 | BF | 23 | 1021.5 | 1.0021 | ** | 1.5928 | 0.2386% | 0.23857 | ** | 1.9008 | -0.323% | 0.32296 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9932 | -0.3386% | 0.33856 | ** | 1.9981 | -0.09412% | 0.094122 | **
2017-10-06 | HL-TC | 24 | 1024.5 | 1.0025 | ** | 1.5982 | 0.5797% | 0.57966 | ** | 1.9074 | 0.02349% | 0.023485 | ** | 2.0019 | 0.09383% | 0.093831 | ** | 1.9985 | -0.07392% | 0.073922 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-09 | TC | 23.6 | 1020 | 1.0056 | ** | 1.6013 | 0.7756% | 0.77564 | ** | 1.911 | 0.2081% | 0.20806 | ** | 2.0103 | 0.5152% | 0.51516 | ** | 1.9967 | -0.1645% | 0.16446 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-10 | TC | 23.2 | 1019 | 1.0052 | ** | 1.5936 | 0.2917% | 0.29166 | ** | 1.9022 | -0.2538% | 0.25377 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9995 | -0.02659% | 0.026586 | ** | 2.0017 | 0.08675% | 0.086754 | **
2017-10-11 | TC | 23.4 | 1017 | 1.0079 | ** | 1.5943 | 0.3327% | 0.33267 | ** | 1.9031 | -0.2032% | 0.20321 | ** | 1.9941 | -0.2943% | 0.29428 | ** | 1.9933 | -0.3346% | 0.33463 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-12 | TC | 23.8 | 1019.5 | 1.0068 | ** | 1.5961 | 0.4454% | 0.44543 | ** | 1.9045 | -0.1312% | 0.13124 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9932 | -0.3422% | 0.34222 | ** | 1.9985 | -0.07676% | 0.076758 | **
2017-10-13 | AP | 23.6 | 1022 | 1.0036 | ** | 1.5976 | 0.5412% | 0.54124 | ** | 1.9078 | 0.04227% | 0.042268 | ** | 1.9983 | -0.08351% | 0.083506 | ** | 1.9962 | -0.1903% | 0.19033 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-16 | BF | 23.2 | 1015 | 1.0092 | ** | 1.6005 | 0.7243% | 0.72429 | ** | 1.9114 | 0.2307% | 0.23074 | ** | 2.0042 | 0.2101% | 0.21013 | ** | 2.0021 | 0.1069% | 0.10688 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-17 | AP | 23.2 | 1020 | 1.0042 | ** | 1.5933 | 0.2677% | 0.26775 | ** | 1.902 | -0.2606% | 0.26059 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9926 | -0.3722% | 0.37222 | ** | 2.0003 | 0.01498% | 0.014977 | **
2017-10-18 | BF | 23.8 | 1008 | 1.0182 | ** | 1.6017 | 0.7992% | 0.79917 | ** | 1.9127 | 0.3009% | 0.30092 | ** | 2.0082 | 0.4112% | 0.41121 | ** | 2.0046 | 0.2323% | 0.23227 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-19 | BF | 23.8 | 1005 | 1.0213 | ** | 1.6023 | 0.8352% | 0.83521 | ** | 1.9126 | 0.2919% | 0.29193 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0018 | 0.08831% | 0.08831 | ** | 2.0091 | 0.4539% | 0.4539 | **
2017-10-20 | TC | 22.8 | 1010 | 1.0128 | ** | 1.5997 | 0.6735% | 0.67355 | ** | 1.9089 | 0.1016% | 0.10163 | ** | 2.0016 | 0.07772% | 0.077723 | ** | 1.9979 | -0.1035% | 0.10351 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-23 | AP | 23 | 1022 | 1.0016 | ** | 1.5973 | 0.5235% | 0.52349 | ** | 1.9063 | -0.03903% | 0.039026 | ** | 2.0012 | 0.05832% | 0.058316 | ** | 1.9955 | -0.223% | 0.22298 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-24 | TC | 22.4 | 1022 | 0.99956 | ** | 1.5953 | 0.3939% | 0.3939 | ** | 1.9041 | -0.151% | 0.151 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0008 | 0.04074% | 0.040739 | ** | 2.0036 | 0.1792% | 0.17919 | **
2017-10-25 | HL | 23.2 | 1021 | 1.0032 | ** | 1.6 | 0.6899% | 0.6899 | ** | 1.9083 | 0.06586% | 0.065861 | ** | 2.0056 | 0.2814% | 0.28136 | ** | 2.0005 | 0.02692% | 0.026918 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-26 | BF | 23.4 | 1021 | 1.0039 | ** | 1.6016 | 0.795% | 0.79505 | ** | 1.9095 | 0.1334% | 0.13339 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0057 | 0.285% | 0.285 | ** | 2.0086 | 0.4322% | 0.43222 | **
2017-10-27 | HL-AP | 22.4 | 1026 | 0.99566 | ** | 1.5943 | 0.3345% | 0.33449 | ** | 1.9019 | -0.2697% | 0.26967 | ** | 1.9933 | -0.3343% | 0.33431 | ** | 1.9776 | -1.122% | 1.1216 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-30 | YS | 22.5 | 1024.5 | 0.99745 | ** | 1.599 | 0.6262% | 0.62625 | ** | 1.9076 | 0.03062% | 0.030622 | ** | 2.0032 | 0.1593% | 0.15927 | ** | 1.998 | -0.101% | 0.10103 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-10-31 | YS | 22 | 1026 | 0.99431 | ** | 1.5933 | 0.2724% | 0.27237 | ** | 1.8993 | -0.4046% | 0.40465 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9947 | -0.2662% | 0.26621 | ** | 1.9988 | -0.05947% | 0.059468 | **
2017-11-02 | YS | 22.8 | 1014 | 1.0088 | ** | 1.6017 | 0.7997% | 0.79966 | ** | 1.9107 | 0.1942% | 0.19417 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0022 | 0.1097% | 0.10966 | ** | 2.0094 | 0.471% | 0.47099 | **
2017-11-03 | BF | 23 | 1011 | 1.0125 | ** | 1.598 | 0.5669% | 0.56691 | ** | 1.9054 | -0.08267% | 0.082674 | ** | 2.0027 | 0.1332% | 0.13319 | ** | 1.9984 | -0.07788% | 0.077881 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-11-06 | TC | 23.4 | 1023 | 1.002 | ** | 1.6062 | 1.081% | 1.0806 | ** | 1.9145 | 0.3915% | 0.39148 | ** | 2.0151 | 0.7548% | 0.7548 | ** | 2.0081 | 0.4064% | 0.40641 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-11-07 | YS | 23 | 1021 | 1.0026 | ** | 1.5918 | 0.1762% | 0.17623 | ** | 1.8977 | -0.4861% | 0.48607 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9898 | -0.5095% | 0.50951 | ** | 1.9949 | -0.2556% | 0.25563 | **
2017-11-09 | YS-HL | 22.2 | 1025 | 0.99596 | ** | 1.5889 | -0.004577% | 0.0045771 | ** | 1.9242 | 0.9029% | 0.90294 | ** | 1.9933 | -0.3331% | 0.33308 | ** | 1.9731 | -1.344% | 1.3445 | ** | 1.9832 | -0.838% | 0.83802 | ** | 1.9849 | -0.7565% | 0.75648 | CQ Mensuel
2017-11-10 | YS | 22.2 | 1025 | 0.99596 | ** | 1.5895 | 0.03232% | 0.032322 | ** | 1.9254 | 0.9631% | 0.96309 | ** | 1.9916 | -0.4186% | 0.41856 | ** | 1.9888 | -0.5595% | 0.55947 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-11-13 | TC-YS | 23 | 1022 | 1.0016 | ** | 1.6003 | 0.709% | 0.70903 | ** | 1.9391 | 1.685% | 1.685 | ** | 2.0069 | 0.3449% | 0.34485 | ** | 1.9961 | -0.1948% | 0.19478 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-11-14 | CG | 22.2 | 1025 | 0.99596 | ** | 1.5913 | 0.143% | 0.14302 | ** | 1.9282 | 1.113% | 1.1135 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9887 | -0.5651% | 0.56515 | ** | 1.9922 | -0.3907% | 0.39066 | **
2017-11-15 | YS | 22.5 | 1024.5 | 0.99745 | ** | 1.5913 | 0.1458% | 0.14584 | ** | 1.9271 | 1.055% | 1.0547 | ** | 1.9901 | -0.497% | 0.49704 | ** | 1.9834 | -0.831% | 0.83104 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-11-16 | TC | 22.6 | 1021.5 | 1.0007 | ** | 1.5912 | 0.1403% | 0.14025 | ** | 1.9282 | 1.114% | 1.1138 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9883 | -0.5828% | 0.58284 | ** | 1.9917 | -0.4129% | 0.41285 | **
2017-11-17 | HL | 23.1 | 1023 | 1.0009 | ** | 1.5945 | 0.3479% | 0.34789 | ** | 1.931 | 1.257% | 1.2572 | ** | 1.997 | -0.1489% | 0.14892 | ** | 1.9943 | -0.2869% | 0.28685 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-11-20 | BF | 23.2 | 1023 | 1.0013 | ** | 1.5927 | 0.2334% | 0.23338 | ** | 1.931 | 1.261% | 1.2611 | ** | 1.9977 | -0.1152% | 0.11521 | ** | 1.9921 | -0.3941% | 0.39412 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-11-21 | BF | 23 | 1017 | 1.0065 | ** | 1.5945 | 0.3465% | 0.34649 | ** | 1.9313 | 1.273% | 1.2731 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9916 | -0.4215% | 0.42154 | ** | 1.998 | -0.101% | 0.10099 | **
2017-11-22 | DP-HL | 22.2 | 1008 | 1.0128 | ** | 1.5901 | 0.06845% | 0.068452 | ** | 1.9263 | 1.014% | 1.0144 | ** | 1.9986 | -0.07187% | 0.071873 | ** | 1.9916 | -0.4218% | 0.42182 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-11-23 | DP-BF | 23.4 | 1002 | 1.023 | ** | 1.6055 | 1.039% | 1.0388 | ** | 1.9428 | 1.878% | 1.8777 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0151 | 0.7572% | 0.75724 | ** | 2.021 | 1.048% | 1.0484 | **
2017-11-24 | AP-HL-TC | 22.6 | 1010.5 | 1.0116 | ** | 1.5978 | 0.5557% | 0.55573 | ** | 1.937 | 1.573% | 1.573 | ** | 1.9865 | -0.6761% | 0.67609 | ** | 1.995 | -0.2489% | 0.24889 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-11-27 | BF | 22.2 | 1027 | 0.99402 | ** | 1.587 | -0.1257% | 0.12566 | ** | 1.9228 | 0.8265% | 0.8265 | ** | 1.9878 | -0.6125% | 0.61249 | ** | 1.9827 | -0.865% | 0.86504 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-11-28 | BF | 22.4 | 1011 | 1.0104 | ** | 1.5936 | 0.2883% | 0.28829 | ** | 1.9324 | 1.332% | 1.3321 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9883 | -0.5872% | 0.58719 | ** | 1.992 | -0.401% | 0.40098 | **
2017-11-29 | BF | 22.4 | 1008 | 1.0134 | ** | 1.5953 | 0.399% | 0.39904 | ** | 1.9335 | 1.389% | 1.3888 | ** | 1.9825 | -0.874% | 0.87399 | ** | 1.9809 | -0.9535% | 0.95346 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-12-04 | AP-HL-CG | 21.6 | 1032 | 0.98719 | ** | 1.6017 | 0.7978% | 0.7978 | ** | 1.9175 | 0.5515% | 0.55152 | ** | 1.9905 | -0.4759% | 0.47593 | ** | 1.9802 | -0.99% | 0.99 | ** | 1.9804 | -0.9804% | 0.98044 | ** | 1.9969 | -0.1536% | 0.15356 | Cq mensuel
2017-12-05 | HL | 22.6 | 1035 | 0.98767 | ** | 1.6048 | 0.993% | 0.99298 | ** | 1.9236 | 0.8686% | 0.86864 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9835 | -0.8242% | 0.82424 | ** | 2.0046 | 0.2317% | 0.23167 | **
2017-12-06 | CG | 22.4 | 1033 | 0.98891 | ** | 1.601 | 0.7537% | 0.75371 | ** | 1.9186 | 0.6074% | 0.60738 | ** | 1.9843 | -0.7834% | 0.78336 | ** | 1.9825 | -0.873% | 0.87305 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-12-07 | TC | 23.6 | 1019 | 1.0066 | ** | 1.6112 | 1.397% | 1.3966 | ** | 1.9314 | 1.279% | 1.2791 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9922 | -0.3881% | 0.38805 | ** | 2.0124 | 0.618% | 0.61798 | **
2017-12-08 | TC | 22 | 1020.5 | 0.99967 | ** | 1.6043 | 0.9609% | 0.96093 | ** | 1.9228 | 0.8264% | 0.82644 | ** | 1.9916 | -0.419% | 0.41896 | ** | 1.972 | -1.399% | 1.3986 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-12-11 | TC | 23 | 966 | 1.0596 | ** | 1.6263 | 2.347% | 2.3466 | ** | 1.949 | 2.204% | 2.204 | ** | 2.0347 | 1.736% | 1.736 | ** | 2.0182 | 0.908% | 0.90804 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-12-11 | TC | 22.4 | 975.5 | 1.0472 | ** | 1.6195 | 1.92% | 1.9205 | ** | 1.9412 | 1.794% | 1.7942 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-12-12 | TC | 22.6 | 1008.5 | 1.0136 | ** | 1.6076 | 1.168% | 1.1682 | ** | 1.928 | 1.101% | 1.101 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9962 | -0.19% | 0.19 | ** | 2.0105 | 0.5251% | 0.52515 | **
2017-12-13 | TC | 22.6 | 1008 | 1.0141 | ** | 1.6084 | 1.218% | 1.2184 | ** | 1.9272 | 1.059% | 1.0593 | ** | 2.0048 | 0.2375% | 0.23754 | ** | 1.988 | -0.601% | 0.60097 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-12-14 | HL | 23.2 | 1004.5 | 1.0197 | ** | 1.6112 | 1.399% | 1.3994 | ** | 1.9308 | 1.248% | 1.2477 | ** | ** | * | #VALUE! | ** | ** | ** |  | ** | 1.9864 | -0.6788% | 0.67885 | ** | 2.0087 | 0.4346% | 0.4346 | **
2017-12-15 | TC | 22.4 | 999 | 1.0226 | ** | 1.6109 | 1.379% | 1.3793 | ** | 1.9309 | 1.252% | 1.2523 | ** | 2.0033 | 0.1653% | 0.16531 | ** | 1.993 | -0.349% | 0.349 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-12-18 | BF | 23.4 | 1024 | 1.001 | ** | 1.6123 | 1.464% | 1.464 | ** | 1.931 | 1.261% | 1.2607 | ** | 2.0028 | 0.141% | 0.14095 | ** | 1.9836 | -0.8187% | 0.8187 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-12-19 | TC | 22.8 | 1035 | 0.98834 | ** | 1.6064 | 1.098% | 1.0979 | ** | 1.9254 | 0.9667% | 0.9667 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9865 | -0.6759% | 0.67594 | ** | 2.0024 | 0.1179% | 0.11793 | **
2017-12-21 | BF | 25.4 | 1038 | 0.99414 | ** | 1.6124 | 1.47% | 1.4703 | ** | 1.9316 | 1.289% | 1.2892 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9932 | -0.3381% | 0.33807 | ** | 2.012 | 0.6013% | 0.60126 | **
2017-12-22 | BF | 21.8 | 1037.5 | 0.98262 | ** | 1.5966 | 0.4771% | 0.4771 | ** | 1.9132 | 0.3237% | 0.32372 | ** | 1.9773 | -1.133% | 1.1331 | ** | 1.9688 | -1.559% | 1.5587 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2017-12-26 | MV | 21 | 990 | 1.027 | ** | 1.6106 | 1.36% | 1.3598 | ** | 1.9303 | 1.224% | 1.2236 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Pb pompe H2O
2017-12-27 | CG | 21.2 | 989 | 1.0287 | ** | 1.6145 | 1.607% | 1.6075 | ** | 1.9372 | 1.581% | 1.5813 | ** | 2.0136 | 0.679% | 0.67901 | ** | 1.9952 | -0.2424% | 0.24237 | ** | 2.0006 | 0.02784% | 0.027842 | ** | 2.0172 | 0.8614% | 0.86138 | **
2017-12-28 | BF | 22 | 1003 | 1.0171 | ** | 1.6161 | 1.705% | 1.705 | ** | 1.9376 | 1.603% | 1.6028 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9997 | -0.01348% | 0.013483 | ** | 2.0148 | 0.7379% | 0.7379 | **
2017-12-29 | BF | 23 | 1004 | 1.0195 | ** | 1.6158 | 1.684% | 1.6836 | ** | 1.9369 | 1.568% | 1.5684 | ** | 2.0184 | 0.9188% | 0.91884 | ** | 2.0038 | 0.1883% | 0.1883 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-02 | AP | 23.4 | 1015 | 1.0099 | ** | 1.6165 | 1.728% | 1.7276 | ** | 1.9365 | 1.549% | 1.5487 | ** | 2.0148 | 0.74% | 0.74 | ** | 2.0029 | 0.146% | 0.14601 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-03 | TC | 23 | 1010 | 1.0135 | ** | 1.6145 | 1.605% | 1.6052 | ** | 1.9342 | 1.424% | 1.4241 | ** | 2.0133 | 0.6672% | 0.66725 | ** | 2.005 | 0.2493% | 0.24928 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-04 | BF | 23.8 | 1008 | 1.0182 | ** | 1.6143 | 1.591% | 1.5914 | ** | 1.9344 | 1.439% | 1.4386 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9947 | -0.2654% | 0.26537 | ** | 2.0116 | 0.5824% | 0.58237 | **
2018-01-05 | HL | 23.4 | 1000 | 1.025 | ** | 1.6111 | 1.393% | 1.3928 | ** | 1.9319 | 1.308% | 1.3076 | ** | 2.011 | 0.5503% | 0.55034 | ** | 1.9966 | -0.1695% | 0.16952 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-09 | CG | 24 | 1008.5 | 1.0184 | ** | 1.5868 | -0.1372% | 0.13719 | ** | 1.9051 | -0.09701% | 0.097011 | ** | 1.9955 | -0.2268% | 0.22683 | ** | 1.9751 | -1.243% | 1.2434 | ** | 1.983 | -0.8512% | 0.85117 | ** | 1.9947 | -0.2669% | 0.26694 | CQ Mensuel reprise coefficients
2018-01-10 | TC | 24.6 | 1005.5 | 1.0235 | ** | 1.5995 | 0.6623% | 0.66226 | ** | 1.9159 | 0.4644% | 0.46436 | ** | 2.0119 | 0.5933% | 0.59327 | ** | 1.9982 | -0.08992% | 0.089922 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-11 | TC | 23.4 | 1007.5 | 1.0174 | ** | 1.5964 | 0.4665% | 0.46655 | ** | 1.9124 | 0.2851% | 0.28513 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9977 | -0.1166% | 0.11661 | ** | 2.0027 | 0.1365% | 0.13648 | **
2018-01-12 | HL-TC | 23.4 | 1023 | 1.002 | ** | 1.5874 | -0.1036% | 0.10358 | ** | 1.9017 | -0.2792% | 0.27921 | ** | 1.9963 | -0.186% | 0.18603 | ** | 1.9791 | -1.045% | 1.0452 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-15 | TC | 23.4 | 1013 | 1.0118 | ** | 1.5901 | 0.069% | 0.068995 | ** | 1.9049 | -0.1086% | 0.10864 | ** | 1.9976 | -0.122% | 0.12203 | ** | 1.972 | -1.399% | 1.3992 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-16 | TC | 23.8 | 1006 | 1.0203 | ** | 1.595 | 0.3792% | 0.37919 | ** | 1.9109 | 0.2054% | 0.20542 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0056 | 0.2791% | 0.27911 | ** | 2.0148 | 0.7415% | 0.74155 | **
2018-01-17 | TC | 23.8 | 1015 | 1.0112 | ** | 1.5915 | 0.1544% | 0.15436 | ** | 1.9066 | -0.02039% | 0.020385 | ** | 1.9934 | -0.3282% | 0.32825 | ** | 1.9844 | -0.7816% | 0.78158 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-18 | HL | 24 | 1012 | 1.0149 | ** | 1.5902 | 0.07381% | 0.073809 | ** | 1.9049 | -0.11% | 0.10996 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9906 | -0.4708% | 0.47083 | ** | 1.9979 | -0.1071% | 0.10709 | **
2018-01-19 | HL | 23.6 | 1013.5 | 1.012 | ** | 1.5898 | 0.0501% | 0.050096 | ** | 1.9058 | -0.06044% | 0.060441 | ** | 1.9939 | -0.3056% | 0.30556 | ** | 1.9905 | -0.4751% | 0.47507 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-22 | BF | 23.2 | 1013.5 | 1.0107 | ** | 1.5918 | 0.1738% | 0.1738 | ** | 1.9061 | -0.04462% | 0.044618 | ** | 2.0079 | 0.394% | 0.39404 | ** | 1.9872 | -0.6375% | 0.63751 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-23 | AP | 23.2 | 1022 | 1.0023 | ** | 1.589 | -1.232e-05% | 1.2319e-05 | ** | 1.9028 | -0.2191% | 0.2191 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9905 | -0.4739% | 0.47385 | ** | 1.9987 | -0.06523% | 0.065234 | **
2018-01-24 | HL | 23.4 | 1020 | 1.0049 | ** | 1.585 | -0.2505% | 0.25049 | ** | 1.8993 | -0.405% | 0.40501 | ** | 1.9964 | -0.1784% | 0.1784 | ** | 1.9815 | -0.9228% | 0.92285 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-25 | HL | 24.2 | 1012 | 1.0156 | ** | 1.5918 | 0.1783% | 0.17828 | ** | 1.9079 | 0.04803% | 0.048031 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9958 | -0.209% | 0.20899 | ** | 2.0035 | 0.1728% | 0.17282 | **
2018-01-26 | HL | 23.9 | 1015.5 | 1.0111 | ** | 1.593 | 0.2496% | 0.24961 | ** | 1.908 | 0.0544% | 0.054396 | ** | 2.0075 | 0.3755% | 0.37545 | ** | 1.9988 | -0.06136% | 0.061356 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-29 | HL | 23.1 | 1034 | 0.99029 | ** | 1.5867 | -0.1443% | 0.14432 | ** | 1.9004 | -0.3484% | 0.34838 | ** | 1.995 | -0.2488% | 0.24883 | ** | 1.9749 | -1.255% | 1.2546 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-01-30 | TC | 23.8 | 1032 | 0.99456 | ** | 1.5831 | -0.3687% | 0.36867 | ** | 1.8967 | -0.5415% | 0.5415 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9812 | -0.9388% | 0.93885 | ** | 1.9901 | -0.4948% | 0.49477 | **
2018-01-31 | HL | 23.8 | 1019 | 1.0072 | ** | 1.5858 | -0.202% | 0.20198 | ** | 1.8997 | -0.3828% | 0.38284 | ** | 1.9942 | -0.2896% | 0.28959 | ** | 1.9839 | -0.8046% | 0.8046 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-02-01 | BF | 23.6 | 1007.5 | 1.0181 | ** | 1.5898 | 0.05061% | 0.05061 | ** | 1.9056 | -0.07181% | 0.071812 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9979 | -0.1051% | 0.10505 | ** | 2.003 | 0.1507% | 0.15071 | **
2018-02-02 | BF | 23.8 | 1011 | 1.0152 | ** | 1.5907 | 0.1054% | 0.10537 | ** | 1.9067 | -0.01797% | 0.017972 | ** | 2.0077 | 0.3839% | 0.38386 | ** | 1.9905 | -0.4743% | 0.47425 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-02-05 | BF | 23.2 | 1018 | 1.0062 | ** | 1.5871 | -0.1219% | 0.12192 | ** | 1.9012 | -0.3066% | 0.30662 | ** | 1.9944 | -0.2788% | 0.27879 | ** | 1.9818 | -0.9078% | 0.90778 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-02-06 | BF | 23.2 | 1013 | 1.0112 | ** | 1.5814 | -0.4789% | 0.47891 | ** | 1.895 | -0.6278% | 0.62784 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9866 | -0.6705% | 0.67049 | ** | 1.9926 | -0.3685% | 0.36849 | **
2018-02-07 | CG | 23.4 | 1017 | 1.0079 | ** | 1.604 | 0.944% | 0.94399 | ** | 1.928 | 1.101% | 1.1012 | ** | 1.999 | -0.05% | 0.05 | ** | 1.981 | -0.95% | 0.95 | ** | 1.985 | -0.75% | 0.75 | ** | 1.995 | -0.25% | 0.25 | CQ mensuel-Electromètre HS pris celui du novalis
2018-02-08 | BF | 23.8 | 1019.5 | 1.0068 | ** | 1.6064 | 1.093% | 1.0928 | ** | 1.9288 | 1.141% | 1.1415 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9861 | -0.6946% | 0.69465 | ** | 1.9996 | -0.01762% | 0.017621 | **
2018-02-09 | AP-AD | 23.2 | 1012 | 1.0122 | ** | 1.6085 | 1.225% | 1.2246 | ** | 1.9351 | 1.471% | 1.471 | ** | 2.0035 | 0.174% | 0.174 | ** | 1.9787 | -1.065% | 1.0653 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-02-12 | TC | 23.4 | 1018 | 1.0069 | ** | 1.6089 | 1.254% | 1.2543 | ** | 1.9342 | 1.428% | 1.4279 | ** | 1.9764 | -1.182% | 1.182 | ** | 1.9746 | -1.272% | 1.2724 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-02-13 | HL | 23.8 | 1002 | 1.0243 | ** | 1.6061 | 1.078% | 1.0785 | ** | 1.9323 | 1.329% | 1.329 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9827 | -0.8651% | 0.8651 | ** | 1.997 | -0.1493% | 0.14932 | **
2018-02-14 | TC | 23.8 | 1006 | 1.0203 | ** | 1.6089 | 1.252% | 1.2524 | ** | 1.933 | 1.363% | 1.3634 | ** | 2.001 | 0.05% | 0.05 | ** | 1.991 | -0.45% | 0.45 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-02-15 | TC | 24 | 1009.5 | 1.0174 | ** | 1.6096 | 1.298% | 1.2979 | ** | 1.9334 | 1.382% | 1.3819 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9877 | -0.6172% | 0.61719 | ** | 1.999 | -0.05168% | 0.051677 | **
2018-02-16 | TC | 22 | 1022.5 | 0.99771 | ** | 1.5978 | 0.5541% | 0.55411 | ** | 1.9195 | 0.6556% | 0.65559 | ** | 1.9863 | -0.687% | 0.68702 | ** | 1.9733 | -1.334% | 1.3344 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-02-19 | CG | 24 | 1017 | 1.0099 | ** | 1.6102 | 1.335% | 1.3349 | ** | 1.9354 | 1.489% | 1.4889 | ** | 2.0007 | 0.03701% | 0.037009 | ** | 1.9912 | -0.4391% | 0.43908 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-02-20 | HL-AO | 23.1 | 1016 | 1.0078 | ** | 1.6051 | 1.016% | 1.0156 | ** | 1.9291 | 1.159% | 1.1593 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9855 | -0.7253% | 0.72526 | ** | 1.9965 | -0.1736% | 0.17365 | **
2018-02-21 | TC | 24 | 1018.5 | 1.0084 | ** | 1.6126 | 1.484% | 1.4839 | ** | 1.9372 | 1.583% | 1.5833 | ** | 2.0058 | 0.2923% | 0.29234 | ** | 1.9849 | -0.7548% | 0.75483 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-02-22 | BF | 23.8 | 1017 | 1.0092 | ** | 1.6044 | 0.9682% | 0.96821 | ** | 1.93 | 1.207% | 1.2071 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9811 | -0.9473% | 0.94731 | ** | 1.995 | -0.2476% | 0.24761 | **
2018-02-23 | AD OP | 23.4 | 1014 | 1.0108 | ** | 1.604 | 0.9437% | 0.94366 | ** | 1.9285 | 1.125% | 1.1254 | ** | 1.9928 | -0.3597% | 0.35974 | ** | 1.9806 | -0.9678% | 0.96775 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-02-26 | AD | 23 | 1018.5 | 1.005 | ** | 1.6054 | 1.031% | 1.0309 | ** | 1.9301 | 1.211% | 1.211 | ** | 1.9951 | -0.2458% | 0.24583 | ** | 1.981 | -0.9484% | 0.94836 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-02-27 | AD-OP | 23.4 | 1018.5 | 1.0064 | ** | 1.601 | 0.7581% | 0.75812 | ** | 1.9252 | 0.9523% | 0.95231 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9788 | -1.061% | 1.0613 | ** | 1.9905 | -0.476% | 0.47598 | **
2018-02-28 | BF | 23.6 | 1007 | 1.0186 | ** | 1.6007 | 0.7348% | 0.7348 | ** | 1.9238 | 0.8811% | 0.8811 | ** | 1.9929 | -0.3548% | 0.35477 | ** | 1.9804 | -0.9808% | 0.98079 | ** | ** | ** |  | ** | 1.9858 | -0.712% | 0.71202 | Vérification E15
2018-03-01 | AD-PO | 23.6 | 987.5 | 1.0387 | ** | 1.606 | 1.073% | 1.0727 | ** | 1.9307 | 1.241% | 1.2408 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9843 | -0.7838% | 0.78379 | ** | 1.9956 | -0.2203% | 0.22035 | **
2018-03-02 | AD | 23.8 | 983 | 1.0441 | ** | 1.612 | 1.449% | 1.4494 | ** | 1.9378 | 1.615% | 1.615 | ** | 2.0048 | 0.2409% | 0.24092 | ** | 1.9939 | -0.3043% | 0.30433 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-03-05 | AD CG | 23.4 | 985 | 1.0406 | ** | 1.5878 | -0.07439% | 0.074386 | ** | 1.91 | 0.1592% | 0.15915 | ** | 2.0076 | 0.3775% | 0.37751 | ** | 1.9854 | -0.728% | 0.72803 | ** | 1.9892 | -0.5421% | 0.5421 | ** | 2.0004 | 0.01999% | 0.019988 | CQ Mensuel - reprise coefficients photons
2018-03-06 | PO | 23 | 987 | 1.0371 | ** | 1.5843 | -0.298% | 0.29804 | ** | 1.903 | -0.2095% | 0.20952 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9881 | -0.5939% | 0.5939 | ** | 1.9969 | -0.1544% | 0.15436 | **
2018-03-07 | AD | 23.6 | 984.5 | 1.0418 | ** | 1.6048 | 0.9926% | 0.99261 | ** | 1.9295 | 1.177% | 1.1774 | ** | 2.0254 | 1.269% | 1.2688 | ** | 2.0122 | 0.6124% | 0.61244 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-03-08 | PO-AD | 23.8 | 1000 | 1.0264 | ** | 1.5833 | -0.3562% | 0.3562 | ** | 1.9026 | -0.232% | 0.23205 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.994 | -0.3019% | 0.30194 | ** | 2.0037 | 0.1848% | 0.18478 | **
2018-03-09 | AD-PO | 23.9 | 1001 | 1.0257 | ** | 1.5859 | -0.198% | 0.19804 | ** | 1.906 | -0.05378% | 0.053784 | ** | 1.9993 | -0.03647% | 0.036469 | ** | 1.9885 | -0.5733% | 0.57326 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-03-09 | PO-AD | 23 | 992 | 1.0319 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | mesures DIV Boulery ok
2018-03-12 | PO-AD | 23 | 992 | 1.0319 | ** | 1.5936 | 0.2895% | 0.28953 | ** | 1.9151 | 0.4245% | 0.4245 | ** | 2.0072 | 0.3588% | 0.35883 | ** | 1.9953 | -0.2348% | 0.23476 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-03-13 | AD | 23.6 | 1007.5 | 1.0181 | ** | 1.5888 | -0.0149% | 0.014901 | ** | 1.9091 | 0.1107% | 0.11066 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9923 | -0.3869% | 0.38691 | ** | 2.0029 | 0.1452% | 0.14524 | **
2018-03-14 | AD | 24 | 1003 | 1.024 | ** | 1.5856 | -0.2143% | 0.2143 | ** | 1.9057 | -0.06702% | 0.067023 | ** | 2.0053 | 0.2651% | 0.26509 | ** | 1.9915 | -0.4233% | 0.42327 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-03-15 | AD-PO | 24.2 | 987 | 1.0413 | ** | 1.5913 | 0.1439% | 0.14389 | ** | 1.9125 | 0.2879% | 0.28787 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9933 | -0.3335% | 0.33349 | ** | 2.0055 | 0.2775% | 0.27749 | **
2018-03-16 | AD | 23.8 | 996.5 | 1.03 | ** | 1.5907 | 0.1063% | 0.10634 | ** | 1.9128 | 0.3024% | 0.30241 | ** | 2.0053 | 0.2636% | 0.26364 | ** | 1.9871 | -0.6473% | 0.64731 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-03-19 | HL | 23 | 1002.5 | 1.0211 | ** | 1.584 | -0.3145% | 0.31453 | ** | 1.9032 | -0.2016% | 0.20161 | ** | 1.9972 | -0.139% | 0.13899 | ** | 1.987 | -0.6518% | 0.6518 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-03-20 | AP | 23 | 1016 | 1.0075 | ** | 1.581 | -0.5013% | 0.50133 | ** | 1.8979 | -0.4775% | 0.47754 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9777 | -1.117% | 1.1169 | ** | 1.9927 | -0.3657% | 0.36566 | **
2018-03-21 | MV | 24 | 1030 | 0.99716 | ** | 1.5804 | -0.5416% | 0.54155 | ** | 1.8999 | -0.3703% | 0.37035 | ** | 1.9886 | -0.5715% | 0.57146 | ** | 1.9705 | -1.473% | 1.4727 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-03-21 | HL AP | 23.7 | 1027 | 0.99906 | ** | 1.5736 | -0.9704% | 0.97043 | ** | 1.8905 | -0.8645% | 0.8645 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9666 | -1.672% | 1.6716 | ** | 1.9802 | -0.9905% | 0.99052 | **
2018-03-21 | AP | 23.8 | 1008 | 1.0182 | ** | 1.5796 | -0.5906% | 0.59063 | ** | 1.8973 | -0.5084% | 0.50836 | ** | 1.9824 | -0.8802% | 0.88025 | ** | 1.9706 | -1.468% | 1.4677 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-03-26 | AD-PO | 23.8 | 1015 | 1.0112 | ** | 1.5921 | 0.1973% | 0.19728 | ** | 1.9124 | 0.2811% | 0.2811 | ** | 2.0091 | 0.4551% | 0.45508 | ** | 1.9961 | -0.197% | 0.19699 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-03-27 | PO | 24 | 1013 | 1.0139 | ** | 1.5881 | -0.05437% | 0.054372 | ** | 1.9082 | 0.06366% | 0.063658 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9908 | -0.4615% | 0.46149 | ** | 2 | 0.001299% | 0.0012991 | **
2018-03-28 | AD-PO | 24 | 1007 | 1.0199 | ** | 1.5893 | 0.02096% | 0.020965 | ** | 1.9092 | 0.1131% | 0.11313 | ** | 2.0072 | 0.3613% | 0.36135 | ** | 1.9933 | -0.3342% | 0.33416 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-03-29 | AD | 23.8 | 1005 | 1.0213 | ** | 1.5914 | 0.1526% | 0.15256 | ** | 1.9122 | 0.2753% | 0.27526 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9947 | -0.2673% | 0.26731 | ** | 2.0039 | 0.1945% | 0.19455 | **
2018-03-26 | AP | 24 | 991 | 1.0364 | ** | 1.5976 | 0.5409% | 0.54095 | ** | 1.9211 | 0.7418% | 0.74182 | ** | 2.0225 | 1.124% | 1.1245 | ** | 2.0058 | 0.29% | 0.29003 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-04-03 | AD-PO | 23.8 | 996 | 1.0305 | ** | 1.6022 | 0.8323% | 0.83231 | ** | 1.9248 | 0.9359% | 0.93585 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0048 | 0.2394% | 0.23936 | ** | 2.0139 | 0.6951% | 0.69509 | **
2018-04-04 | AD | 23.4 | 995.5 | 1.0296 | ** | 1.5931 | 0.2595% | 0.25946 | ** | 1.915 | 0.4212% | 0.42123 | ** | 2.0152 | 0.7578% | 0.75776 | ** | 1.995 | -0.2498% | 0.24978 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-04-05 | PO | 24 | 1013.5 | 1.0134 | ** | 1.5932 | 0.2655% | 0.26549 | ** | 1.913 | 0.3161% | 0.31609 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9998 | -0.01176% | 0.011759 | ** | 2.0075 | 0.3766% | 0.37661 | **
2018-04-06 | AD | 23.4 | 1007.5 | 1.0174 | ** | 1.5883 | -0.04523% | 0.045226 | ** | 1.9078 | 0.04319% | 0.043189 | ** | 2.0086 | 0.4282% | 0.42818 | ** | 1.9951 | -0.2435% | 0.24352 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-04-09 | HL | 24 | 1003.5 | 1.0235 | ** | 1.6008 | 0.7427% | 0.74266 | ** | 1.924 | 0.889% | 0.88903 | ** | 2.0166 | 0.8282% | 0.82816 | ** | 2.0031 | 0.1565% | 0.15649 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-04-10 | PO | 24.4 | 994 | 1.0347 | ** | 1.6057 | 1.051% | 1.0509 | ** | 1.9291 | 1.158% | 1.1584 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9987 | -0.06337% | 0.063374 | ** | 2.0128 | 0.6409% | 0.6409 | Mesures DIV MINIER ok
2018-04-11 | AD | 24.2 | 998 | 1.0298 | ** | 1.5958 | 0.4282% | 0.42816 | ** | 1.9177 | 0.5626% | 0.56258 | ** | 2.0232 | 1.158% | 1.1583 | ** | 2.0052 | 0.2581% | 0.25811 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-04-17 | PO | 24.6 | 1021 | 1.008 | ** | 1.5765 | -0.7841% | 0.78414 | ** | 1.8931 | -0.73% | 0.73005 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0045 | 0.226% | 0.22598 | ** | 2.0153 | 0.7644% | 0.76442 | **
2018-04-18 | HL | 24.6 | 1023 | 1.006 | ** | 1.5729 | -1.015% | 1.0148 | ** | 1.8882 | -0.984% | 0.98404 | ** | 1.9965 | -0.1768% | 0.17675 | ** | 1.9858 | -0.7107% | 0.71069 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-04-19 | AD | 24.4 | 1020 | 1.0083 | ** | 1.5735 | -0.974% | 0.97396 | ** | 1.8897 | -0.9097% | 0.90966 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0057 | 0.2844% | 0.28443 | ** | 2.0138 | 0.6898% | 0.68983 | **
2018-04-20 | AD | 24.6 | 1020 | 1.009 | ** | 1.5717 | -1.091% | 1.0912 | ** | 1.8881 | -0.9933% | 0.9933 | ** | 2.019 | 0.9514% | 0.95139 | ** | 2.0007 | 0.03257% | 0.03257 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-04-23 | CG | 23.8 | 1018 | 1.0082 | ** | 1.574 | -0.9428% | 0.94276 | ** | 1.8918 | -0.7951% | 0.79509 | ** | 2.017 | 0.8492% | 0.8492 | ** | 1.9992 | -0.0402% | 0.0402 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-04-23 | CLL | 24.8 | 1013.5 | 1.0161 | ** | 1.589 | 0% | 0 | ** | 1.905 | -0.1049% | 0.10488 | ** | 1.993 | -0.35% | 0.35 | ** | 1.9966 | -0.17% | 0.17 | ** | 2.0068 | 0.34% | 0.34 | ** | 2.0029 | 0.1475% | 0.1475 | CHGT CI apres mesure EAU
2018-04-24 | HL | 24.5 | 1018.5 | 1.0101 | ** | 1.5756 | -0.8416% | 0.84159 | ** | 1.8874 | -1.03% | 1.0297 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9883 | -0.5858% | 0.58577 | ** | 1.9852 | -0.7382% | 0.73822 | **
2018-04-25 | BF | 24.2 | 1016 | 1.0116 | ** | 1.5749 | -0.8859% | 0.88592 | ** | 1.8857 | -1.118% | 1.118 | ** | 1.9724 | -1.379% | 1.3788 | ** | 1.9679 | -1.607% | 1.6069 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-04-26 | AD | 24.2 | 1020 | 1.0076 | ** | 1.5712 | -1.118% | 1.1184 | ** | 1.8827 | -1.275% | 1.2749 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.989 | -0.5476% | 0.5476 | ** | 1.9812 | -0.939% | 0.93902 | **
2018-04-27 | PO | 24.4 | 1007 | 1.0213 | ** | 1.5765 | -0.7876% | 0.78756 | ** | 1.886 | -1.103% | 1.1033 | ** | 1.9727 | -1.363% | 1.3631 | ** | 1.9795 | -1.027% | 1.0267 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-04-30 | PO-AD | 24.2 | 1005 | 1.0227 | ** | 1.5806 | -0.5302% | 0.53015 | ** | 1.8949 | -0.6346% | 0.63462 | ** | 1.9832 | -0.84% | 0.84001 | ** | 1.986 | -0.7009% | 0.70094 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-05-02 | BF | 24.2 | 1010 | 1.0176 | ** | 1.5753 | -0.8649% | 0.86487 | ** | 1.885 | -1.152% | 1.1524 | ** | 1.97 | -1.502% | 1.5021 | ** | 1.9727 | -1.363% | 1.3627 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-05-03 | AD-PO | 24.8 | 1016.5 | 1.0131 | ** | 1.5793 | -0.6092% | 0.60916 | ** | 1.89 | -0.8898% | 0.88983 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.988 | -0.5996% | 0.59958 | ** | 1.9866 | -0.6693% | 0.66931 | **
2018-05-04 | HL | 23.7 | 1019.5 | 1.0064 | ** | 1.5708 | -1.143% | 1.1427 | ** | 1.8809 | -1.367% | 1.3669 | ** | 1.9565 | -2.173% | 2.1728 | ** | 1.9597 | -2.013% | 2.0134 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-05-07 | AD-PO | 24.4 | 1015 | 1.0133 | ** | 1.5735 | -0.9728% | 0.9728 | ** | 1.8844 | -1.186% | 1.1862 | ** | 1.966 | -1.702% | 1.7022 | ** | 1.9798 | -1.008% | 1.008 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-05-08 | CG | 24 | 1010 | 1.0169 | ** | 1.5702 | -1.184% | 1.1837 | ** | 1.8818 | -1.322% | 1.3225 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9859 | -0.7069% | 0.70689 | ** | 1.9781 | -1.095% | 1.0946 | **
2018-05-09 | AD | 24.4 | 1011.5 | 1.0168 | ** | 1.5705 | -1.166% | 1.1659 | ** | 1.881 | -1.362% | 1.3621 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9885 | -0.5772% | 0.57717 | ** | 1.9833 | -0.8354% | 0.83543 | **
2018-05-11 | PO | 24.2 | 1014 | 1.0136 | ** | 1.572 | -1.067% | 1.0674 | ** | 1.882 | -1.31% | 1.3101 | ** | 1.968 | -1.598% | 1.5983 | ** | 1.9717 | -1.413% | 1.4128 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-05-14 | HL | 24 | 1017 | 1.0099 | ** | 1.5788 | -0.643% | 0.64303 | ** | 1.8899 | -0.896% | 0.89596 | ** | 1.9527 | -2.367% | 2.3672 | ** | 1.9718 | -1.408% | 1.4079 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-05-15 | BF | 24.2 | 1019 | 1.0086 | ** | 1.5708 | -1.146% | 1.1465 | ** | 1.8801 | -1.409% | 1.4091 | ** | 1.9695 | -1.524% | 1.5237 | ** | ** | ** |  | ** | 1.9858 | -0.711% | 0.71097 | ** | 1.9805 | -0.9772% | 0.97717 | Vérification E6
2018-05-16 | PO | 24.6 | 1018 | 1.011 | ** | 1.5759 | -0.8222% | 0.82223 | ** | 1.8855 | -1.128% | 1.128 | ** | 1.9741 | -1.294% | 1.2944 | ** | 1.9797 | -1.016% | 1.0161 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-05-17 | AP | 24.2 | 1019 | 1.0086 | ** | 1.5723 | -1.053% | 1.0527 | ** | 1.8811 | -1.358% | 1.3578 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9815 | -0.9245% | 0.9245 | ** | 1.9782 | -1.09% | 1.09 | **
2018-05-18 | PO | 24.2 | 1020 | 1.0076 | ** | 1.5697 | -1.212% | 1.2121 | ** | 1.8793 | -1.454% | 1.4545 | ** | 1.9613 | -1.935% | 1.935 | ** | 1.9717 | -1.415% | 1.4151 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Vérification E6
2018-05-22 | BF | 24 | 1012 | 1.0149 | ** | 1.5751 | -0.8757% | 0.87567 | ** | 1.8845 | -1.182% | 1.1816 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9886 | -0.5689% | 0.5689 | ** | 1.9833 | -0.836% | 0.83605 | **
2018-05-23 | AD | 24 | 1015.5 | 1.0114 | ** | 1.5712 | -1.123% | 1.1233 | ** | 1.8804 | -1.393% | 1.3934 | ** | 1.9653 | -1.737% | 1.7369 | ** | 1.9709 | -1.456% | 1.4555 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-05-24 | HL | 24.9 | 1015 | 1.015 | ** | 1.5742 | -0.9322% | 0.93223 | ** | 1.8836 | -1.227% | 1.2269 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9778 | -1.112% | 1.1116 | ** | 1.9748 | -1.261% | 1.2611 | **
2018-05-25 | BF | 25 | 1014.5 | 1.0158 | ** | 1.575 | -0.8816% | 0.88164 | ** | 1.8852 | -1.145% | 1.1451 | ** | 1.9675 | -1.626% | 1.6263 | ** | 1.9761 | -1.196% | 1.1963 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-05-28 | AD | 24.4 | 1014 | 1.0143 | ** | 1.5746 | -0.9066% | 0.90657 | ** | 1.8853 | -1.14% | 1.1404 | ** | 1.9703 | -1.483% | 1.4834 | ** | 1.9789 | -1.056% | 1.0558 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-05-29 | BF | 24.2 | 1011 | 1.0166 | ** | 1.5772 | -0.7424% | 0.74235 | ** | 1.8851 | -1.147% | 1.1467 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9943 | -0.284% | 0.284 | ** | 1.9843 | -0.7849% | 0.78485 | **
2018-05-30 | CG | 24.8 | 1011 | 1.0186 | ** | 1.5779 | -0.6999% | 0.69994 | ** | 1.8845 | -1.181% | 1.1806 | ** | 1.9779 | -1.107% | 1.1072 | ** | 1.9796 | -1.018% | 1.0181 | ** | 1.9912 | -0.4422% | 0.4422 | ** | 1.9833 | -0.8353% | 0.8353 | CQ mensuel
2018-05-31 | BF | 24 | 1011 | 1.0159 | ** | 1.5741 | -0.9351% | 0.93507 | ** | 1.8839 | -1.213% | 1.2132 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.993 | -0.3511% | 0.35107 | ** | 1.9852 | -0.738% | 0.73796 | **
2018-06-01 | PO | 24.4 | 1017 | 1.0113 | ** | 1.5759 | -0.8227% | 0.82274 | ** | 1.8871 | -1.046% | 1.0458 | ** | 1.9704 | -1.482% | 1.4824 | ** | 1.9769 | -1.154% | 1.1544 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-06-04 | AD | 24.2 | 1010.5 | 1.0171 | ** | 1.5745 | -0.9139% | 0.91392 | ** | 1.8851 | -1.15% | 1.1496 | ** | 1.9724 | -1.38% | 1.3797 | ** | 1.9781 | -1.096% | 1.0956 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-06-05 | PO | 25.2 | 1009 | 1.022 | ** | 1.5826 | -0.4012% | 0.40121 | ** | 1.8937 | -0.6957% | 0.69569 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.004 | 0.2016% | 0.20159 | ** | 1.9954 | -0.231% | 0.231 | **
2018-06-06 | AD | 24.2 | 1009 | 1.0186 | ** | 1.5738 | -0.9561% | 0.95606 | ** | 1.8839 | -1.21% | 1.2101 | ** | 1.9719 | -1.404% | 1.4045 | ** | 1.9757 | -1.216% | 1.2162 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-06-07 | HL | 24.5 | 1011.5 | 1.0171 | ** | 1.577 | -0.7544% | 0.75438 | ** | 1.8871 | -1.044% | 1.0441 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9944 | -0.2806% | 0.28058 | ** | 1.9817 | -0.9159% | 0.91586 | **
2018-06-08 | AD | 25.2 | 1012.5 | 1.0185 | ** | 1.5777 | -0.7139% | 0.71394 | ** | 1.8887 | -0.9612% | 0.96117 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | porte accessoire électrons non reconnu (intervention Biomed)
2018-06-11 | AD | 24 | 1007.5 | 1.0194 | ** | 1.5766 | -0.7805% | 0.78052 | ** | 1.8864 | -1.078% | 1.0776 | ** | 1.9671 | -1.643% | 1.6425 | ** | 1.9768 | -1.16% | 1.1601 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-06-12 | AP | 24.6 | 1007 | 1.022 | ** | 1.5826 | -0.4041% | 0.4041 | ** | 1.8937 | -0.6986% | 0.69857 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0025 | 0.1266% | 0.12657 | ** | 1.993 | -0.3482% | 0.3482 | **
2018-06-13 | CG | 25 | 1017.5 | 1.0128 | ** | 1.5788 | -0.6402% | 0.64019 | ** | 1.8894 | -0.9208% | 0.92077 | ** | 1.9807 | -0.9672% | 0.96718 | ** | 1.9857 | -0.7134% | 0.71344 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-06-14 | BF | 25 | 1017 | 1.0133 | ** | 1.5671 | -1.377% | 1.3766 | ** | 1.883 | -1.259% | 1.2591 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9793 | -1.035% | 1.0346 | ** | 1.9684 | -1.581% | 1.5808 | **
2018-06-15 | AP | 25 | 1017 | 1.0133 | ** | 1.5751 | -0.874% | 0.87402 | ** | 1.8859 | -1.104% | 1.1043 | ** | 1.9612 | -1.941% | 1.9412 | ** | 1.9606 | -1.972% | 1.9717 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-06-18 | CG | 24.6 | 1022 | 1.007 | ** | 1.5772 | -0.7422% | 0.7422 | ** | 1.8874 | -1.028% | 1.0278 | ** | 1.9669 | -1.657% | 1.6565 | ** | 1.9782 | -1.091% | 1.0908 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-06-19 | AD | 24.6 | 1024.5 | 1.0045 | ** | 1.5753 | -0.8599% | 0.85987 | ** | 1.8847 | -1.167% | 1.167 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9853 | -0.7331% | 0.73309 | ** | 1.9783 | -1.084% | 1.0842 | **
2018-06-20 | AD | 24 | 1020 | 1.0069 | ** | 1.5687 | -1.279% | 1.2786 | ** | 1.877 | -1.572% | 1.572 | ** | 1.9629 | -1.856% | 1.8558 | ** | 1.9728 | -1.361% | 1.3611 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-06-21 | MV | 25.4 | 1021 | 1.0107 | ** | 1.581 | -0.5033% | 0.50335 | ** | 1.8929 | -0.7419% | 0.74193 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9999 | -0.006303% | 0.0063026 | ** | 1.9895 | -0.5236% | 0.52362 | **
2018-06-22 | AD | 24.2 | 1025 | 1.0027 | ** | 1.5695 | -1.228% | 1.2278 | ** | 1.8793 | -1.45% | 1.4501 | ** | 1.9633 | -1.835% | 1.8351 | ** | 1.9784 | -1.082% | 1.0817 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-06-25 | AD | 24.6 | 1020 | 1.009 | ** | 1.5684 | -1.298% | 1.2982 | ** | 1.8789 | -1.476% | 1.476 | ** | 1.9659 | -1.706% | 1.7061 | ** | 1.9715 | -1.427% | 1.4271 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-06-26 | AD | 25 | 1020.5 | 1.0098 | ** | 1.5702 | -1.183% | 1.1827 | ** | 1.8805 | -1.392% | 1.392 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9929 | -0.3526% | 0.35264 | ** | 1.982 | -0.9019% | 0.90188 | **
2018-06-27 | AD | 24.4 | 1018.5 | 1.0098 | ** | 1.5676 | -1.344% | 1.3444 | ** | 1.8774 | -1.551% | 1.5515 | ** | 1.9631 | -1.846% | 1.8459 | ** | 1.9735 | -1.324% | 1.3241 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-06-28 | AD | 24.2 | 1015.5 | 1.0121 | ** | 1.5692 | -1.245% | 1.2449 | ** | 1.8783 | -1.507% | 1.5074 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9941 | -0.2973% | 0.29735 | ** | 1.9828 | -0.8623% | 0.86228 | **
2018-06-29 | PO | 25.2 | 1013.5 | 1.0175 | ** | 1.5786 | -0.6542% | 0.65421 | ** | 1.8898 | -0.9034% | 0.90344 | ** | 1.9742 | -1.292% | 1.2921 | ** | 1.9794 | -1.032% | 1.0325 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-07-04 | PO CG | 24 | 1014 | 1.0129 | ** | 1.5805 | -0.5375% | 0.53745 | ** | 1.8916 | -0.8091% | 0.80908 | ** | 1.9813 | -0.9343% | 0.93431 | ** | 1.9641 | -1.794% | 1.7937 | ** | 2.0023 | 0.1165% | 0.11654 | ** | 1.9984 | -0.08002% | 0.080017 | CQ mensuel
2018-07-05 | AD | 23 | 1014 | 1.0095 | ** | 1.5702 | -1.185% | 1.1851 | ** | 1.8788 | -1.477% | 1.477 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9904 | -0.4816% | 0.48158 | ** | 1.9867 | -0.6647% | 0.66467 | **
2018-07-06 | AD | 23.2 | 1017.5 | 1.0067 | ** | 1.5713 | -1.115% | 1.1152 | ** | 1.8795 | -1.442% | 1.442 | ** | 1.9697 | -1.517% | 1.5167 | ** | 1.9641 | -1.794% | 1.7938 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-07-10 | AP | 22.4 | 1020 | 1.0015 | ** | 1.5662 | -1.438% | 1.4376 | ** | 1.8752 | -1.668% | 1.6685 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.993 | -0.3487% | 0.34865 | ** | 1.9849 | -0.7546% | 0.75457 | **
2018-07-11 | PO | 22.8 | 1017.5 | 1.0053 | ** | 1.5701 | -1.186% | 1.1864 | ** | 1.8784 | -1.498% | 1.4983 | ** | 1.9709 | -1.456% | 1.4563 | ** | 1.9629 | -1.854% | 1.8543 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-07-12 | HL | 22.9 | 1018 | 1.0052 | ** | 1.5714 | -1.108% | 1.1081 | ** | 1.8806 | -1.385% | 1.3854 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9984 | -0.07853% | 0.078532 | ** | 1.9872 | -0.6387% | 0.6387 | **
2018-07-13 | PO | 22.6 | 1018 | 1.0042 | ** | 1.5668 | -1.395% | 1.395 | ** | 1.8757 | -1.639% | 1.6388 | ** | 1.9642 | -1.788% | 1.7885 | ** | 1.9592 | -2.041% | 2.0408 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | E9 à surveiller/HL informé**
2018-07-16 | AP | 22.8 | 1014 | 1.0088 | ** | 1.5726 | -1.033% | 1.0329 | ** | 1.8834 | -1.235% | 1.2353 | ** | 1.9753 | -1.237% | 1.2374 | ** | 1.9644 | -1.781% | 1.7806 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-07-17 | PO | 22.6 | 1016 | 1.0061 | ** | 1.5734 | -0.9826% | 0.98263 | ** | 1.8809 | -1.368% | 1.3683 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9951 | -0.2436% | 0.24363 | ** | 1.9941 | -0.2964% | 0.29642 | **
2018-07-18 | PO | 22.4 | 1017 | 1.0045 | ** | 1.5703 | -1.178% | 1.178 | ** | 1.8773 | -1.557% | 1.5575 | ** | 1.9687 | -1.565% | 1.5653 | ** | 1.9555 | -2.227% | 2.2267 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | E9 à surveiller/GD informé**
2018-07-19 | BF | 22.8 | 1014.5 | 1.0083 | ** | 1.5654 | -1.488% | 1.488 | ** | 1.8796 | -1.438% | 1.4381 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9966 | -0.1709% | 0.17088 | ** | 1.9934 | -0.3296% | 0.32958 | **
2018-07-20 | PO | 22.6 | 1014.5 | 1.0076 | ** | 1.5737 | -0.9612% | 0.96115 | ** | 1.8827 | -1.274% | 1.2738 | ** | 1.9705 | -1.474% | 1.4739 | ** | 1.9568 | -2.16% | 2.1601 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | E9 à surveiller/GD informé***
2018-07-23 | AP | 22.8 | 1015 | 1.0078 | ** | 1.5795 | -0.5994% | 0.59938 | ** | 1.8899 | -0.8964% | 0.8964 | ** | 1.9762 | -1.189% | 1.1894 | ** | 1.9658 | -1.709% | 1.7089 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-07-24 | HL | 23.2 | 1013 | 1.0112 | ** | 1.5703 | -1.177% | 1.1774 | ** | 1.8805 | -1.39% | 1.3904 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0037 | 0.1834% | 0.18342 | ** | 1.9977 | -0.1149% | 0.11494 | **
2018-07-25 | PO | 23 | 1015 | 1.0085 | ** | 1.5721 | -1.064% | 1.0636 | ** | 1.8824 | -1.292% | 1.2916 | ** | 1.9703 | -1.486% | 1.4861 | ** | 1.9628 | -1.859% | 1.8592 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-07-26 | HL | 23.8 | 1013 | 1.0132 | ** | 1.5735 | -0.9774% | 0.97736 | ** | 1.8833 | -1.242% | 1.2424 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9944 | -0.2811% | 0.28108 | ** | 1.9913 | -0.434% | 0.434 | **
2018-07-27 | PO | 23.4 | 1012 | 1.0128 | ** | 1.5744 | -0.9188% | 0.91885 | ** | 1.8836 | -1.226% | 1.2264 | ** | 1.9695 | -1.523% | 1.5231 | ** | 1.9655 | -1.726% | 1.7257 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-07-30 | AD-HL | 22.7 | 1012 | 1.0105 | ** | 1.5752 | -0.8708% | 0.87084 | ** | 1.8855 | -1.125% | 1.125 | ** | 1.9712 | -1.44% | 1.4399 | ** | 1.9671 | -1.644% | 1.6439 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-07-31 | HL | 23 | 1016 | 1.0075 | ** | 1.574 | -0.9424% | 0.94239 | ** | 1.8844 | -1.184% | 1.1836 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9841 | -0.796% | 0.79598 | ** | 1.985 | -0.7475% | 0.74753 | **
2018-08-01 | AD | 22.8 | 1018 | 1.0048 | ** | 1.5719 | -1.079% | 1.0792 | ** | 1.8814 | -1.342% | 1.342 | ** | 1.9704 | -1.481% | 1.4806 | ** | 1.9677 | -1.614% | 1.6145 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-08-02 | AD | 22.4 | 1019.5 | 1.002 | ** | 1.5689 | -1.265% | 1.2651 | ** | 1.8776 | -1.544% | 1.5437 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9987 | -0.06408% | 0.06408 | ** | 1.9886 | -0.5714% | 0.57142 | **
2018-08-03 | AD | 22.8 | 1019.5 | 1.0034 | ** | 1.569 | -1.256% | 1.2558 | ** | 1.8767 | -1.589% | 1.5893 | ** | 1.9675 | -1.626% | 1.6255 | ** | 1.961 | -1.951% | 1.951 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-08-06 | HL | 22.9 | 1014.5 | 1.0086 | ** | 1.5738 | -0.9545% | 0.95448 | ** | 1.8827 | -1.276% | 1.2763 | ** | 1.9706 | -1.471% | 1.4709 | ** | 1.9675 | -1.627% | 1.6272 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-08-07 | BF | 23 | 1007.5 | 1.016 | ** | 1.5723 | -1.051% | 1.0514 | ** | 1.884 | -1.204% | 1.2036 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0075 | 0.3756% | 0.37556 | ** | 1.9932 | -0.342% | 0.34198 | **
2018-08-08 | HL CLL | 23.7 | 1012.5 | 1.0134 | ** | 1.577 | -0.7552% | 0.75519 | ** | 1.886 | -1.101% | 1.1012 | ** | 2.0222 | 1.11% | 1.11 | ** | 1.981 | -0.95% | 0.95 | ** | 2.012 | 0.6% | 0.6 | ** | 2.024 | 1.2% | 1.2 | CQ Mensuel. Pas de reglage dans l'eau. Chgt coefs TOP electrons pour accord avec Dose dans l'eau.
2018-08-09 | HL | 22.5 | 1011 | 1.0108 | ** | 1.5712 | -1.122% | 1.1218 | ** | 1.8807 | -1.377% | 1.3773 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0011 | 0.05461% | 0.054609 | ** | 2.0147 | 0.7337% | 0.73369 | **
2018-08-10 | HL | 23.8 | 1022 | 1.0043 | ** | 1.5764 | -0.791% | 0.79099 | ** | 1.8872 | -1.038% | 1.038 | ** | 2.0145 | 0.7227% | 0.72268 | ** | 1.9744 | -1.282% | 1.2817 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-08-13 | BF | 23 | 1010 | 1.0135 | ** | 1.5784 | -0.6681% | 0.66807 | ** | 1.8887 | -0.9578% | 0.95782 | ** | 2.0209 | 1.046% | 1.0465 | ** | 1.9827 | -0.8658% | 0.86579 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-08-14 | HL | 22.5 | 1016.5 | 1.0053 | ** | 1.5741 | -0.9402% | 0.94015 | ** | 1.8833 | -1.245% | 1.2453 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0065 | 0.3231% | 0.32307 | ** | 2.0207 | 1.034% | 1.034 | **
2018-08-16 | HL | 23.8 | 1016.5 | 1.0097 | ** | 1.5775 | -0.7237% | 0.72366 | ** | 1.8876 | -1.017% | 1.0168 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0091 | 0.4532% | 0.4532 | ** | 2.0222 | 1.111% | 1.1111 | **
2018-08-17 | HL | 23.8 | 1019 | 1.0072 | ** | 1.5771 | -0.7487% | 0.74868 | ** | 1.8879 | -1.003% | 1.0032 | ** | 2.0149 | 0.7467% | 0.74666 | ** | 1.9753 | -1.234% | 1.2335 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-08-20 | BF | 23 | 1022 | 1.0016 | ** | 1.5707 | -1.151% | 1.1514 | ** | 1.8797 | -1.432% | 1.4322 | ** | 2.0115 | 0.5745% | 0.57452 | ** | 1.969 | -1.548% | 1.5477 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-08-21 | HL | 23.2 | 1019.5 | 1.0047 | ** | 1.5731 | -0.9978% | 0.9978 | ** | 1.8817 | -1.328% | 1.3284 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.002 | 0.09805% | 0.098055 | ** | 2.0177 | 0.8839% | 0.8839 | **
2018-08-22 | HL | 24 | 1017 | 1.0099 | ** | 1.5753 | -0.8622% | 0.86215 | ** | 1.8855 | -1.127% | 1.1274 | ** | 2.0148 | 0.7395% | 0.7395 | ** | 2.0034 | 0.1698% | 0.16981 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-08-23 | BF | 22.8 | 1016 | 1.0068 | ** | 1.57 | -1.197% | 1.1965 | ** | 1.8792 | -1.455% | 1.4554 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0071 | 0.355% | 0.35502 | ** | 2.0187 | 0.9346% | 0.93462 | **
2018-08-24 | HL | 23.4 | 1017 | 1.0079 | ** | 1.5766 | -0.7812% | 0.78117 | ** | 1.8856 | -1.122% | 1.1217 | ** | 2.0137 | 0.6848% | 0.68485 | ** | 1.9732 | -1.342% | 1.3424 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-08-27 | BF | 22.8 | 1013.5 | 1.0093 | ** | 1.5734 | -0.9841% | 0.9841 | ** | 1.8814 | -1.341% | 1.3408 | ** | 2.0171 | 0.853% | 0.85296 | ** | 1.9798 | -1.008% | 1.0076 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-08-28 | CG | 23.6 | 1015 | 1.0105 | ** | 1.5753 | -0.8632% | 0.86317 | ** | 1.8852 | -1.143% | 1.1431 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0222 | 1.109% | 1.1085 | ** | 2.0307 | 1.537% | 1.5368 | **
2018-08-29 | CG | 23 | 1015 | 1.0085 | ** | 1.5751 | -0.8761% | 0.87606 | ** | 1.8858 | -1.112% | 1.1119 | ** | 2.0135 | 0.6727% | 0.67274 | ** | 1.9753 | -1.233% | 1.2328 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-09-03 | CG | 23.4 | 1016.5 | 1.0084 | ** | 1.5739 | -0.9512% | 0.95115 | ** | 1.8836 | -1.227% | 1.2272 | ** | 2.0018 | 0.09193% | 0.091934 | ** | 2 | 0% | 0 | ** | 1.9984 | -0.07818% | 0.078175 | ** | 2.0111 | 0.5543% | 0.55433 | CQ Mensuel - reprise coefficients electrons
2018-09-04 | HL | 22.8 | 1016 | 1.0068 | ** | 1.572 | -1.072% | 1.0717 | ** | 1.8817 | -1.327% | 1.3272 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9878 | -0.61% | 0.60999 | ** | 1.9985 | -0.07621% | 0.076211 | **
2018-09-05 | PO | 23 | 1016 | 1.0075 | ** | 1.5691 | -1.255% | 1.2547 | ** | 1.879 | -1.466% | 1.4658 | ** | 1.9937 | -0.3128% | 0.31276 | ** | 2.0046 | 0.2299% | 0.22991 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-09-06 | BF | 22.8 | 1016.5 | 1.0063 | ** | 1.5712 | -1.12% | 1.1204 | ** | 1.8793 | -1.453% | 1.4526 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9987 | -0.06742% | 0.067419 | ** | 2.0025 | 0.1241% | 0.1241 | **
2018-09-07 | PO | 23.4 | 1017 | 1.0079 | ** | 1.5711 | -1.125% | 1.1248 | ** | 1.8802 | -1.404% | 1.404 | ** | 1.9959 | -0.2027% | 0.20266 | ** | 2.0087 | 0.4366% | 0.43662 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-09-10 | AP | 23.2 | 1023 | 1.0013 | ** | 1.5727 | -1.026% | 1.0262 | ** | 1.883 | -1.258% | 1.2581 | ** | 1.998 | -0.09917% | 0.099175 | ** | 2.0289 | 1.445% | 1.4452 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-09-11 | AP | 23.4 | 1024 | 1.001 | ** | 1.5727 | -1.025% | 1.0251 | ** | 1.882 | -1.313% | 1.3134 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9904 | -0.4806% | 0.48057 | ** | 2.0022 | 0.1111% | 0.1111 | **
2018-09-12 | HL | 23 | 1021.5 | 1.0021 | ** | 1.5695 | -1.227% | 1.2273 | ** | 1.8777 | -1.537% | 1.537 | ** | 1.9957 | -0.2152% | 0.21518 | ** | 2.0001 | 0.004193% | 0.0041935 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-09-13 | AP | 22.8 | 1020 | 1.0029 | ** | 1.5717 | -1.087% | 1.0866 | ** | 1.8811 | -1.357% | 1.3567 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9885 | -0.5754% | 0.57537 | ** | 1.9979 | -0.1065% | 0.10646 | **
2018-09-14 | HL | 22.6 | 1021 | 1.0012 | ** | 1.5696 | -1.219% | 1.2193 | ** | 1.877 | -1.571% | 1.5709 | ** | 1.9896 | -0.5205% | 0.52054 | ** | 1.9998 | -0.009585% | 0.0095845 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-09-17 | AD | 22.2 | 1017.5 | 1.0033 | ** | 1.566 | -1.449% | 1.4489 | ** | 1.8722 | -1.826% | 1.8257 | ** | 1.9849 | -0.753% | 0.75304 | ** | 1.9972 | -0.1398% | 0.13985 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-09-18 | AD | 23.4 | 1012.5 | 1.0123 | ** | 1.5746 | -0.905% | 0.90502 | ** | 1.8832 | -1.249% | 1.2494 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.994 | -0.3022% | 0.30222 | ** | 2.0021 | 0.1075% | 0.10746 | **
2018-09-19 | AP | 22.4 | 1013 | 1.0084 | ** | 1.5765 | -0.7878% | 0.7878 | ** | 1.8852 | -1.143% | 1.1431 | ** | 1.9922 | -0.392% | 0.39197 | ** | 2.0031 | 0.153% | 0.15295 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-09-20 | AD | 23 | 1017.5 | 1.006 | ** | 1.5717 | -1.088% | 1.0884 | ** | 1.8797 | -1.432% | 1.4317 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.989 | -0.5475% | 0.54754 | ** | 1.9987 | -0.06541% | 0.065407 | **
2018-09-21 | AD | 22.6 | 1012 | 1.0101 | ** | 1.5716 | -1.092% | 1.0922 | ** | 1.879 | -1.467% | 1.4671 | ** | 1.9861 | -0.6933% | 0.69334 | ** | 1.9967 | -0.1671% | 0.16711 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-09-24 | PO | 22.4 | 1032 | 0.98987 | ** | 1.5738 | -0.9575% | 0.95754 | ** | 1.8808 | -1.375% | 1.3752 | ** | 1.9839 | -0.8039% | 0.80393 | ** | 1.9981 | -0.09262% | 0.092624 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-09-25 | PO | 22 | 1033 | 0.98757 | ** | 1.5662 | -1.432% | 1.4322 | ** | 1.8726 | -1.805% | 1.8052 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9818 | -0.9079% | 0.90788 | ** | 1.9892 | -0.5397% | 0.5397 | **
2018-09-26 | AD | 22.8 | 1029.5 | 0.99362 | ** | 1.569 | -1.26% | 1.2602 | ** | 1.8758 | -1.634% | 1.6344 | ** | 1.9851 | -0.743% | 0.74296 | ** | 1.9894 | -0.5286% | 0.52863 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-09-27 | PO | 23.8 | 1027 | 0.9994 | ** | 1.5678 | -1.336% | 1.3359 | ** | 1.8736 | -1.749% | 1.7489 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9915 | -0.426% | 0.42597 | ** | 1.9968 | -0.1593% | 0.15931 | **
2018-09-28 | BF | 23 | 1022 | 1.0016 | ** | 1.5697 | -1.213% | 1.2135 | ** | 1.8773 | -1.56% | 1.5597 | ** | 1.9855 | -0.7273% | 0.72732 | ** | 1.9972 | -0.1413% | 0.14128 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-01 | PO | 23.8 | 1024 | 1.0023 | ** | 1.5729 | -1.016% | 1.0158 | ** | 1.8816 | -1.333% | 1.3334 | ** | 1.9923 | -0.3851% | 0.38512 | ** | 2.003 | 0.1503% | 0.15031 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-02 | PO | 22.8 | 1027 | 0.99604 | ** | 1.5669 | -1.39% | 1.3903 | ** | 1.8736 | -1.75% | 1.75 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9768 | -1.159% | 1.1594 | ** | 1.9869 | -0.6527% | 0.65266 | **
2018-10-03 | CLL | 23 | 1027 | 0.99671 | ** | 1.5734 | -0.9839% | 0.98387 | ** | 1.8754 | -1.658% | 1.6583 | ** | 1.9928 | -0.3613% | 0.3613 | ** | 1.9774 | -1.132% | 1.1319 | ** | 1.9786 | -1.069% | 1.0691 | ** | 1.9811 | -0.9449% | 0.9449 | CQ MENSUEL
2018-10-04 | BF | 23.8 | 1025.5 | 1.0009 | ** | 1.5696 | -1.223% | 1.2227 | ** | 1.8754 | -1.656% | 1.6561 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9803 | -0.9862% | 0.98622 | ** | 1.9871 | -0.6448% | 0.64482 | **
2018-10-05 | BF | 23.1 | 1015 | 1.0088 | ** | 1.5687 | -1.28% | 1.2804 | ** | 1.8766 | -1.592% | 1.5922 | ** | 1.9905 | -0.4756% | 0.4756 | ** | 1.9946 | -0.2696% | 0.26959 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-08 | BF | 23 | 1021 | 1.0026 | ** | 1.5767 | -0.7749% | 0.7749 | ** | 1.883 | -1.259% | 1.259 | ** | 1.9952 | -0.2395% | 0.23954 | ** | 2.0054 | 0.2706% | 0.27062 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-09 | PO | 23.2 | 1018 | 1.0062 | ** | 1.5705 | -1.164% | 1.1638 | ** | 1.8781 | -1.516% | 1.5161 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9866 | -0.6712% | 0.67118 | ** | 1.99 | -0.5005% | 0.50054 | **
2018-10-10 | BF | 23 | 1010 | 1.0135 | ** | 1.5704 | -1.171% | 1.1707 | ** | 1.8774 | -1.551% | 1.5514 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9876 | -0.6191% | 0.61913 | ** | 1.9916 | -0.4196% | 0.41962 | **
2018-10-11 | MV | 23 | 1003 | 1.0206 | ** | 1.5723 | -1.05% | 1.0504 | ** | 1.8811 | -1.358% | 1.358 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9895 | -0.5254% | 0.52537 | ** | 1.9922 | -0.3916% | 0.39161 | **
2018-10-12 | BF | 24 | 1011.5 | 1.0154 | ** | 1.5789 | -0.6378% | 0.63783 | ** | 1.8889 | -0.9517% | 0.95174 | ** | 1.9847 | -0.7672% | 0.76725 | ** | 1.9993 | -0.03648% | 0.036484 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-15 | BF | 23 | 1004.5 | 1.019 | ** | 1.579 | -0.6296% | 0.62957 | ** | 1.8882 | -0.9864% | 0.98636 | ** | 2.0037 | 0.1834% | 0.18344 | ** | 2.0074 | 0.3705% | 0.37049 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-16 | BF | 22.8 | 1014 | 1.0088 | ** | 1.5741 | -0.9391% | 0.93912 | ** | 1.8815 | -1.338% | 1.3381 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9931 | -0.3428% | 0.3428 | ** | 1.9956 | -0.2201% | 0.22013 | **
2018-10-17 | AP | 23.4 | 1012 | 1.0128 | ** | 1.5814 | -0.4793% | 0.47933 | ** | 1.89 | -0.8911% | 0.8911 | ** | 2.0004 | 0.01916% | 0.019156 | ** | 2.0084 | 0.4203% | 0.42025 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-18 | AM | 23.4 | 1018 | 1.0069 | ** | 1.5745 | -0.9098% | 0.90984 | ** | 1.8813 | -1.347% | 1.3471 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.995 | -0.2491% | 0.24908 | ** | 1.9963 | -0.1838% | 0.18379 | **
2018-10-19 | AP | 23.4 | 1018 | 1.0069 | ** | 1.576 | -0.8162% | 0.81622 | ** | 1.8833 | -1.245% | 1.2445 | ** | 1.9817 | -0.9135% | 0.91355 | ** | 1.9966 | -0.1716% | 0.17161 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-22 | PO | 22.6 | 1027 | 0.99536 | ** | 1.5698 | -1.21% | 1.2102 | ** | 1.8757 | -1.639% | 1.639 | ** | 1.9833 | -0.8352% | 0.83515 | ** | 1.9924 | -0.3779% | 0.37786 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-23 | AD-BF | 22.4 | 1032.5 | 0.98939 | ** | 1.5672 | -1.374% | 1.3735 | ** | 1.8731 | -1.776% | 1.7757 | ** | 1.9709 | -1.454% | 1.4542 | ** | 1.9881 | -0.594% | 0.59404 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-24 | AD | 23.4 | 1030.5 | 0.99466 | ** | 1.5682 | -1.31% | 1.3102 | ** | 1.8735 | -1.759% | 1.7586 | ** | 1.9814 | -0.9288% | 0.92884 | ** | 1.9891 | -0.5435% | 0.54354 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-25 | AD | 22.6 | 1023.5 | 0.99877 | ** | 1.5648 | -1.522% | 1.5225 | ** | 1.87 | -1.938% | 1.9384 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9836 | -0.818% | 0.81796 | ** | 1.9865 | -0.6729% | 0.67289 | photons à surveiller
2018-10-26 | HL-AP | 23.4 | 1015.5 | 1.0094 | ** | 1.57 | -1.198% | 1.1978 | ** | 1.8766 | -1.592% | 1.5925 | ** | 1.9783 | -1.087% | 1.0874 | ** | 1.9918 | -0.4124% | 0.41236 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-29 | AM | 22 | 1003 | 1.0171 | ** | 1.5675 | -1.353% | 1.353 | ** | 1.8757 | -1.639% | 1.6393 | ** | 1.9835 | -0.8227% | 0.82272 | ** | 1.9884 | -0.5787% | 0.5787 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-10-30 | BF | 22.8 | 998 | 1.025 | ** | 1.5756 | -0.8442% | 0.84418 | ** | 1.8828 | -1.27% | 1.27 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9923 | -0.3837% | 0.38368 | ** | 1.9994 | -0.02947% | 0.029469 | **
2018-10-31 | AD | 23 | 1002 | 1.0216 | ** | 1.5729 | -1.015% | 1.0149 | ** | 1.8805 | -1.39% | 1.3896 | ** | 1.9967 | -0.1635% | 0.16353 | ** | 2.0036 | 0.1778% | 0.17776 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-11-02 | AD | 22.2 | 1021.5 | 0.99937 | ** | 1.5633 | -1.618% | 1.618 | ** | 1.8721 | -1.828% | 1.8284 | ** | 1.9796 | -1.02% | 1.02 | ** | 1.987 | -0.6513% | 0.6513 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-11-05 | AP | 22.4 | 999.5 | 1.0221 | ** | 1.5731 | -1% | 1.0001 | ** | 1.8824 | -1.291% | 1.2912 | ** | 1.9942 | -0.2908% | 0.29078 | ** | 1.9951 | -0.2431% | 0.24313 | ** | 1.9895 | -0.5234% | 0.52344 | ** | 1.9992 | -0.03802% | 0.038022 | CQ mensuel
2018-11-06 | HL | 23 | 999 | 1.0246 | ** | 1.5756 | -0.8447% | 0.84473 | ** | 1.8837 | -1.224% | 1.2239 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9936 | -0.3198% | 0.31978 | ** | 1.9983 | -0.08514% | 0.085139 | **
2018-11-07 | AP | 23 | 997 | 1.0267 | ** | 1.5767 | -0.7731% | 0.77312 | ** | 1.8864 | -1.078% | 1.0781 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0015 | 0.07327% | 0.073274 | ** | 2.0065 | 0.3235% | 0.32353 | **
2018-11-08 | HL | 23 | 1014 | 1.0095 | ** | 1.5717 | -1.091% | 1.0912 | ** | 1.8779 | -1.528% | 1.5284 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9869 | -0.6552% | 0.65518 | ** | 1.9947 | -0.2665% | 0.26645 | **
2018-11-09 | HL | 22.8 | 1010 | 1.0128 | ** | 1.5708 | -1.143% | 1.1433 | ** | 1.8776 | -1.54% | 1.5405 | ** | 1.9889 | -0.5527% | 0.5527 | ** | 1.9976 | -0.1215% | 0.12145 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-11-12 | AD | 22.6 | 1010.5 | 1.0116 | ** | 1.574 | -0.9454% | 0.94539 | ** | 1.8813 | -1.347% | 1.3466 | ** | 1.996 | -0.2011% | 0.20111 | ** | 1.9986 | -0.06768% | 0.06768 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-11-13 | AP | 22.4 | 1023 | 0.99858 | ** | 1.568 | -1.324% | 1.3243 | ** | 1.875 | -1.677% | 1.6772 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9809 | -0.954% | 0.95397 | ** | 1.9848 | -0.7591% | 0.75906 | **
2018-11-14 | AD | 22.6 | 1023 | 0.99925 | ** | 1.5641 | -1.567% | 1.5672 | ** | 1.8709 | -1.891% | 1.8905 | ** | 1.9842 | -0.788% | 0.78801 | ** | 1.9916 | -0.4218% | 0.42181 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-11-15 | AD | 22.4 | 1018 | 1.0035 | ** | 1.5668 | -1.4% | 1.3995 | ** | 1.873 | -1.782% | 1.7819 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9859 | -0.7034% | 0.70341 | ** | 1.9923 | -0.3847% | 0.3847 | **
2018-11-16 | AD | 23 | 1021 | 1.0026 | ** | 1.5693 | -1.241% | 1.241 | ** | 1.8752 | -1.667% | 1.6675 | ** | 1.9923 | -0.386% | 0.38599 | ** | 1.9972 | -0.1401% | 0.14013 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-11-20 | AM | 23 | 1002 | 1.0216 | ** | 1.5724 | -1.047% | 1.0466 | ** | 1.879 | -1.468% | 1.4677 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9905 | -0.4741% | 0.47413 | ** | 1.9946 | -0.2692% | 0.26918 | **
2018-11-21 | HL AP | 22.5 | 1007 | 1.0148 | ** | 1.5694 | -1.232% | 1.2324 | ** | 1.8764 | -1.606% | 1.6056 | ** | 1.9948 | -0.2587% | 0.25871 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-11-22 | HL | 23.4 | 1011 | 1.0138 | ** | 1.5715 | -1.104% | 1.1037 | ** | 1.8791 | -1.464% | 1.4643 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9874 | -0.631% | 0.631 | ** | 1.9932 | -0.3381% | 0.33805 | **
2018-11-23 | HL | 23.3 | 1010 | 1.0145 | ** | 1.5685 | -1.291% | 1.2907 | ** | 1.8754 | -1.658% | 1.6583 | ** | 1.9888 | -0.5576% | 0.55758 | ** | 1.9912 | -0.4417% | 0.4417 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-11-26 | GD | 23 | 1008 | 1.0155 | ** | 1.5735 | -0.9746% | 0.97461 | ** | 1.8806 | -1.382% | 1.3819 | ** | 1.9903 | -0.4858% | 0.48583 | ** | 1.9985 | -0.07591% | 0.07591 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-11-27 | BF | 22.4 | 1017 | 1.0045 | ** | 1.5668 | -1.396% | 1.396 | ** | 1.8719 | -1.839% | 1.8388 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9799 | -1.007% | 1.0072 | ** | 1.9875 | -0.6263% | 0.6263 | **
2018-11-28 | BF | 23.8 | 1015 | 1.0112 | ** | 1.5739 | -0.9531% | 0.95307 | ** | 1.8806 | -1.385% | 1.3855 | ** | 1.9829 | -0.8559% | 0.85593 | ** | 1.9949 | -0.2533% | 0.25327 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-03 | HL | 22.8 | 1008 | 1.0148 | ** | 1.5764 | -0.7898% | 0.78984 | ** | 1.8853 | -1.138% | 1.1384 | ** | 1.9973 | -0.133% | 0.13301 | ** | 1.9844 | -0.7793% | 0.77927 | ** | 1.9869 | -0.6562% | 0.6562 | ** | 1.9997 | -0.01499% | 0.014986 | CQ Mensuel
2018-12-04 | AD | 22 | 1019 | 1.0011 | ** | 1.5671 | -1.381% | 1.3813 | ** | 1.873 | -1.782% | 1.7817 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9846 | -0.7704% | 0.77036 | ** | 1.9895 | -0.5269% | 0.5269 | **
2018-12-05 | HL | 23.1 | 1019.5 | 1.0044 | ** | 1.5706 | -1.156% | 1.1557 | ** | 1.8766 | -1.592% | 1.5919 | ** | 2.0018 | 0.0877% | 0.087697 | ** | 1.9897 | -0.5162% | 0.51615 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-06 | PO | 23.4 | 1020 | 1.0049 | ** | 1.5754 | -0.855% | 0.85495 | ** | 1.882 | -1.31% | 1.3102 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9939 | -0.3029% | 0.30292 | ** | 1.9965 | -0.1757% | 0.1757 | **
2018-12-07 | HL | 22.4 | 1013 | 1.0084 | ** | 1.567 | -1.382% | 1.3817 | ** | 1.873 | -1.785% | 1.785 | ** | 1.9873 | -0.6375% | 0.63749 | ** | 1.9929 | -0.3574% | 0.35741 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-10 | BF | 22.6 | 1029.5 | 0.99294 | ** | 1.5679 | -1.327% | 1.3269 | ** | 1.875 | -1.676% | 1.6756 | ** | 1.9857 | -0.7133% | 0.71333 | ** | 1.9924 | -0.3805% | 0.38048 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-11 | PO | 22.6 | 1025 | 0.9973 | ** | 1.5635 | -1.605% | 1.6047 | ** | 1.8712 | -1.879% | 1.8788 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9836 | -0.8224% | 0.82242 | ** | 1.9863 | -0.6834% | 0.6834 | **
2018-12-12 | HL | 22.4 | 1020 | 1.0015 | ** | 1.5637 | -1.593% | 1.5928 | ** | 1.8693 | -1.975% | 1.9745 | ** | 1.979 | -1.051% | 1.0512 | ** | 1.984 | -0.7999% | 0.79987 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-13 | AD | 22.6 | 1008 | 1.0141 | ** | 1.5659 | -1.454% | 1.4541 | ** | 1.8737 | -1.747% | 1.7475 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9789 | -1.057% | 1.0571 | ** | 1.986 | -0.6996% | 0.69961 | **
2018-12-14 | AD | 22.4 | 1017.5 | 1.004 | ** | 1.5656 | -1.476% | 1.4755 | ** | 1.872 | -1.836% | 1.8359 | ** | 1.9838 | -0.8081% | 0.80805 | ** | 1.9865 | -0.6771% | 0.67712 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-17 | AD | 22 | 1020.5 | 0.99967 | ** | 1.5662 | -1.433% | 1.4333 | ** | 1.8732 | -1.773% | 1.7733 | ** | 1.9783 | -1.087% | 1.0875 | ** | 1.989 | -0.549% | 0.54902 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-18 | AD | 22.8 | 1015 | 1.0078 | ** | 1.5676 | -1.349% | 1.3491 | ** | 1.8747 | -1.692% | 1.6919 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9827 | -0.8675% | 0.86747 | ** | 1.9891 | -0.5456% | 0.54556 | **
2018-12-19 | AD-BF | 22.4 | 1010 | 1.0114 | ** | 1.5677 | -1.34% | 1.3396 | ** | 1.8751 | -1.674% | 1.6735 | ** | 1.9892 | -0.5394% | 0.53936 | ** | 1.9924 | -0.3783% | 0.37832 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-20 | AM | 22.8 | 1014 | 1.0088 | ** | 1.5711 | -1.127% | 1.1267 | ** | 1.879 | -1.467% | 1.4665 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9775 | -1.125% | 1.1255 | ** | 1.9924 | -0.3793% | 0.37927 | **
2018-12-21 | BF | 22.9 | 1012.5 | 1.0106 | ** | 1.571 | -1.135% | 1.1348 | ** | 1.8775 | -1.545% | 1.5445 | ** | 1.9886 | -0.5679% | 0.56788 | ** | 1.987 | -0.651% | 0.65103 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-24 | PO | 23 | 1029 | 0.99477 | ** | 1.5683 | -1.3% | 1.2997 | ** | 1.8741 | -1.723% | 1.7228 | ** | 1.9715 | -1.427% | 1.4269 | ** | 1.9826 | -0.8685% | 0.86854 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-26 | HL | 22.6 | 1029 | 0.99343 | ** | 1.5682 | -1.31% | 1.3098 | ** | 1.8735 | -1.754% | 1.7543 | ** | 1.9819 | -0.907% | 0.90696 | ** | 1.9828 | -0.8588% | 0.85879 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-27 | PO | 22.2 | 1025 | 0.99596 | ** | 1.5668 | -1.398% | 1.3982 | ** | 1.8711 | -1.885% | 1.8847 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9809 | -0.9566% | 0.95656 | ** | 1.9845 | -0.7728% | 0.77284 | **
2018-12-28 | HL CG | 22.2 | 1028 | 0.99305 | ** | 1.5661 | -1.44% | 1.4397 | ** | 1.8719 | -1.842% | 1.8423 | ** | 1.969 | -1.549% | 1.5492 | ** | 1.9778 | -1.112% | 1.112 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2018-12-31 | AD | 23 | 1036.5 | 0.98757 | ** | 1.5658 | -1.463% | 1.4628 | ** | 1.8716 | -1.856% | 1.8555 | ** | 1.9784 | -1.082% | 1.0822 | ** | 1.9807 | -0.967% | 0.96704 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-01-02 | AD | 22.6 | 1037.5 | 0.98529 | ** | 1.565 | -1.508% | 1.5075 | ** | 1.8702 | -1.932% | 1.932 | ** | 1.9805 | -0.9752% | 0.97516 | ** | 1.988 | -0.6025% | 0.60249 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-01-03 | AD | 23 | 1039 | 0.9852 | ** | 1.5649 | -1.517% | 1.5167 | ** | 1.87 | -1.941% | 1.9412 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.978 | -1.1% | 1.1 | ** | 1.9826 | -0.8678% | 0.86783 | **
2019-01-04 | AD | 23 | 1039 | 0.9852 | ** | 1.5615 | -1.73% | 1.7305 | ** | 1.8676 | -2.067% | 2.0666 | ** | 1.976 | -1.2% | 1.2003 | ** | 1.9797 | -1.015% | 1.0154 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | X23 Hors tolérance
2019-01-04 | HL | 22.6 | 1038.5 | 0.98434 | ** | ** | ** |  | ** | 1.8669 | -2.102% | 2.1017 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Vu avec CLL, maintenance l e09/01/19 pour vérification dans l'eau
2019-01-07 | CG | 23 | 1038 | 0.98615 | ** | 1.563 | -1.636% | 1.6358 | ** | 1.8689 | -1.997% | 1.9974 | ** | 1.9755 | -1.225% | 1.2251 | ** | 1.9787 | -1.063% | 1.0626 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-01-08 | PO | 22.4 | 1032 | 0.98987 | ** | 1.5582 | -1.939% | 1.9394 | ** | 1.8654 | -2.182% | 2.1818 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9688 | -1.562% | 1.5618 | ** | 1.9742 | -1.29% | 1.2899 | X23 Hors tolérance confirmée par HL/correctection prévue le 09/01/19 pendant CQ mensuel
2019-01-09 | AD | 22.6 | 1028 | 0.99439 | ** | 1.5594 | -1.861% | 1.8611 | ** | 1.8652 | -2.19% | 2.1905 | ** | 1.9785 | -1.077% | 1.0769 | ** | 1.9795 | -1.026% | 1.026 | ** | 1.9764 | -1.182% | 1.182 | ** | 1.9765 | -1.175% | 1.1749 | **
2019-01-10 | MV | 23 | 1028 | 0.99574 | ** | 1.5586 | -1.914% | 1.9135 | ** | 1.8711 | -1.881% | 1.8807 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9809 | -0.9547% | 0.9547 | ** | 1.9823 | -0.8842% | 0.88418 | **
2019-01-11 | PO | 22.4 | 1029.5 | 0.99227 | ** | 1.5551 | -2.132% | 2.1318 | ** | 1.8666 | -2.121% | 2.1211 | ** | 1.9684 | -1.578% | 1.5777 | ** | 1.9777 | -1.117% | 1.1174 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | X6 et X23 hors tolérance confirmée par MV/Cuve à placer pour régler le problème
2019-01-14 | AD | 22.6 | 1022.5 | 0.99974 | ** | 1.5624 | -1.674% | 1.6741 | ** | 1.8733 | -1.766% | 1.7662 | ** | 1.9842 | -0.7882% | 0.78818 | ** | 1.9877 | -0.614% | 0.61405 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-01-15 | AD | 23 | 1025 | 0.99865 | ** | 1.5602 | -1.812% | 1.8122 | ** | 1.8703 | -1.924% | 1.9241 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9768 | -1.158% | 1.1578 | ** | 1.9823 | -0.8867% | 0.88666 | **
2019-01-16 | HL | 23.2 | 1014 | 1.0102 | ** | 1.5628 | -1.651% | 1.6506 | ** | 1.8732 | -1.771% | 1.7706 | ** | 1.9794 | -1.032% | 1.0325 | ** | 1.9778 | -1.111% | 1.1113 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-01-17 | HL | 22.4 | 1012 | 1.0094 | ** | 1.5626 | -1.66% | 1.6597 | ** | 1.8743 | -1.714% | 1.7137 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9759 | -1.206% | 1.2063 | ** | 1.9814 | -0.9315% | 0.93151 | **
2019-01-18 | AD | 23.8 | 1018 | 1.0082 | ** | 1.5652 | -1.495% | 1.495 | ** | 1.8765 | -1.599% | 1.5991 | ** | 1.9873 | -0.6326% | 0.63261 | ** | 1.9915 | -0.4257% | 0.42573 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-01-21 | CG OB | 22.6 | 1023.5 | 0.99877 | ** | 1.5619 | -1.708% | 1.7082 | ** | 1.8734 | -1.76% | 1.7604 | ** | 1.975 | -1.25% | 1.2499 | ** | 1.981 | -0.9519% | 0.95185 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-01-22 | CL OB | 23 | 1008 | 1.0155 | ** | 1.5665 | -1.415% | 1.4153 | ** | 1.8782 | -1.511% | 1.5112 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9882 | -0.5891% | 0.58907 | ** | 1.9892 | -0.5424% | 0.54242 | **
2019-01-23 | CL OB | 22.5 | 999.5 | 1.0224 | ** | 1.5651 | -1.505% | 1.5053 | ** | 1.8761 | -1.622% | 1.6223 | ** | 1.9909 | -0.4562% | 0.45618 | ** | 1.9889 | -0.5543% | 0.55433 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-01-24 | HL | 22.5 | 999.5 | 1.0224 | ** | 1.5633 | -1.619% | 1.6193 | ** | 1.8746 | -1.697% | 1.6969 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9817 | -0.9131% | 0.91312 | ** | 1.9849 | -0.7557% | 0.75565 | **
2019-01-25 | HL OB | 22.7 | 1011 | 1.0115 | ** | 1.5593 | -1.866% | 1.866 | ** | 1.8694 | -1.971% | 1.9711 | ** | 1.9806 | -0.9687% | 0.96868 | ** | 1.98 | -1.002% | 1.0023 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-01-28 | OB | 22.8 | 1015.5 | 1.0073 | ** | 1.5698 | -1.209% | 1.2092 | ** | 1.8819 | -1.316% | 1.3164 | ** | 1.9862 | -0.6881% | 0.68805 | ** | 1.9911 | -0.4456% | 0.44558 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-01-29 | CG | 22.4 | 1004.5 | 1.017 | ** | 1.5649 | -1.514% | 1.5139 | ** | 1.8767 | -1.589% | 1.5887 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9868 | -0.6578% | 0.65779 | ** | 1.9872 | -0.641% | 0.64104 | **
2019-01-29 | ** | 23.2 | 1005.5 | 1.0187 | ** | 1.5559 | -2.085% | 2.0853 | ** | 1.867 | -2.096% | 2.0958 | ** | 1.9744 | -1.279% | 1.2794 | ** | 1.974 | -1.3% | 1.2995 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-01-30 | ** | 23 | 1005.5 | 1.018 | ** | 1.5679 | -1.326% | 1.3262 | ** | 1.8796 | -1.434% | 1.4342 | ** | 1.9851 | -0.745% | 0.74504 | ** | 1.9847 | -0.7655% | 0.76551 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Chgt carte PWM 4
2019-01-31 | HL OB | 22.9 | 1000 |  | ** | 1.5664 | -1.422% | 1.4219 | ** | 1.8767 | -1.59% | 1.5903 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9877 | -0.6167% | 0.61672 | ** | 1.9882 | -0.592% | 0.59197 | **
2019-02-01 | OB | 23.2 | 992 | 1.0326 | ** | 1.5705 | -1.162% | 1.1616 | ** | 1.8836 | -1.226% | 1.2256 | ** | 1.9981 | -0.09307% | 0.093068 | ** | 1.999 | -0.05077% | 0.050774 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-02-04 | OB | 22.6 | 1024 | 0.99828 | ** | 1.5626 | -1.663% | 1.6634 | ** | 1.872 | -1.834% | 1.8338 | ** | 1.9629 | -1.857% | 1.8571 | ** | 1.9713 | -1.433% | 1.4333 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-02-05 | OB | 22.4 | 1023.5 | 0.99809 | ** | 1.5593 | -1.867% | 1.8675 | ** | 1.8697 | -1.954% | 1.9539 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.972 | -1.401% | 1.4013 | ** | 1.9758 | -1.212% | 1.2124 | **
2019-02-06 | OB | 23.6 | 1024 | 1.0017 | ** | 1.5595 | -1.859% | 1.8587 | ** | 1.8711 | -1.884% | 1.8845 | ** | 1.9822 | -0.8912% | 0.89118 | ** | 1.9819 | -0.9069% | 0.90687 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-02-11 | CG | 23 | 1027.5 | 0.99622 | ** | 1.5848 | -0.2628% | 0.26281 | ** | 1.9051 | -0.09701% | 0.097011 | ** | 1.9987 | -0.06745% | 0.067448 | ** | 1.9793 | -1.034% | 1.0345 | ** | 1.9923 | -0.3874% | 0.38737 | ** | 1.9936 | -0.3183% | 0.31827 | CQ Mensuel - Reprise coeff photons et electrons
2019-02-12 | HL | 22.8 | 1034 | 0.98929 | ** | 1.5767 | -0.7734% | 0.77336 | ** | 1.8957 | -0.5909% | 0.59094 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9873 | -0.6362% | 0.6362 | ** | 1.9829 | -0.8553% | 0.85531 | **
2019-02-13 | OB | 23 | 1034 | 0.98996 | ** | 1.5768 | -0.7675% | 0.76746 | ** | 1.8965 | -0.5489% | 0.54892 | ** | 1.9875 | -0.6228% | 0.62281 | ** | 1.9735 | -1.323% | 1.3226 | ** | ** | ** |  | ** | ** | **
2019-02-14 | OB | 23 | 1031 | 0.99284 | ** | 1.579 | -0.6321% | 0.63206 | ** | 1.8968 | -0.5371% | 0.53708 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9841 | -0.7959% | 0.79592 | ** | 1.9806 | -0.9708% | 0.97076 | **
2019-02-15 | JS HL | 22.8 | 1027 | 0.99604 | ** | 1.5777 | -0.7124% | 0.71239 | ** | 1.8951 | -0.6221% | 0.62213 | ** | 1.9861 | -0.697% | 0.69704 | ** | 1.9717 | -1.413% | 1.4132 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-02-18 | HL | 23.1 | 1016.5 | 1.0073 | ** | 1.5832 | -0.363% | 0.36303 | ** | 1.9035 | -0.185% | 0.18502 | ** | 1.9958 | -0.2119% | 0.21194 | ** | 1.9868 | -0.6581% | 0.65807 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-02-19 | HL | 23.2 | 1020 | 1.0042 | ** | 1.5828 | -0.3922% | 0.39222 | ** | 1.9024 | -0.2387% | 0.23874 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9959 | -0.2042% | 0.20421 | ** | 1.9915 | -0.4252% | 0.42521 | **
2019-02-20 | OB | 23.2 | 1021 | 1.0032 | ** | 1.5812 | -0.4898% | 0.48978 | ** | 1.8972 | -0.5149% | 0.51492 | ** | 1.993 | -0.3476% | 0.34755 | ** | 1.9773 | -1.135% | 1.1351 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-02-21 | OB | 23 | 1025 | 0.99865 | ** | 1.5789 | -0.6365% | 0.63652 | ** | 1.8962 | -0.564% | 0.56397 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9905 | -0.4748% | 0.47483 | ** | 1.9886 | -0.5716% | 0.57161 | **
2019-02-22 | MLG OB | 23.4 | 1030 | 0.99515 | ** | 1.5797 | -0.5857% | 0.58569 | ** | 1.8954 | -0.6095% | 0.60953 | ** | 1.9872 | -0.6391% | 0.63909 | ** | 1.9762 | -1.189% | 1.1893 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-02-25 | CLL | 23 | 1031 | 0.99284 | ** | 1.5824 | -0.4174% | 0.41738 | ** | 1.8968 | -0.5371% | 0.53708 | ** | 1.9812 | -0.9424% | 0.94241 | ** | 1.9726 | -1.37% | 1.3705 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-02-26 | JS | 23.2 | 1030 | 0.99448 | ** | 1.5786 | -0.6527% | 0.65273 | ** | 1.8912 | -0.8282% | 0.8282 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9812 | -0.9381% | 0.93808 | ** | 1.9785 | -1.077% | 1.0773 | **
2019-02-27 | JS MLG | 23.5 | 1026 | 0.99936 | ** | 1.5771 | -0.751% | 0.75099 | ** | 1.8913 | -0.8233% | 0.82333 | ** | 1.9853 | -0.7328% | 0.7328 | ** | 1.9745 | -1.276% | 1.2764 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-02-28 | MLG | 23.6 | 1024 | 1.0017 | ** | 1.5831 | -0.3689% | 0.36892 | ** | 1.8971 | -0.5198% | 0.51976 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9936 | -0.3178% | 0.31783 | ** | 1.9887 | -0.5671% | 0.56712 | **
2019-02-28 | HL | 23.9 | 1024 | 1.0027 | ** | 1.5788 | -0.6399% | 0.63987 | ** | 1.8975 | -0.4956% | 0.49563 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | chgt relai
2019-03-01 | OB | 23.2 | 1024 | 1.0003 | ** | 1.5785 | -0.6577% | 0.65771 | ** | 1.8926 | -0.7555% | 0.75554 | ** | 1.9902 | -0.4923% | 0.4923 | ** | 1.9821 | -0.8943% | 0.89434 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-03-04 | MLG | 23.2 | 1001 | 1.0233 | ** | 1.5907 | 0.1076% | 0.10762 | ** | 1.9083 | 0.06851% | 0.068505 | ** | 2.0108 | 0.5392% | 0.53923 | ** | 1.9951 | -0.2448% | 0.24484 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-03-05 | MLG | 23.6 | 1009.5 | 1.016 | ** | 1.5824 | -0.413% | 0.41299 | ** | 1.8982 | -0.4594% | 0.45939 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9963 | -0.1827% | 0.18268 | ** | 1.9901 | -0.4935% | 0.49352 | **
2019-03-06 | JS OB | 23.4 | 995 | 1.0302 | ** | 1.5862 | -0.1754% | 0.1754 | ** | 1.9021 | -0.255% | 0.25496 | ** | 2.0041 | 0.2031% | 0.20314 | ** | 1.9832 | -0.8417% | 0.84174 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-03-07 | HL | 23.6 | 1002.5 | 1.0231 | ** | 1.5885 | -0.03367% | 0.033671 | ** | 1.9021 | -0.2584% | 0.25837 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9972 | -0.1386% | 0.13855 | ** | 1.9939 | -0.3074% | 0.30735 | **
2019-03-08 | OB | 23.4 | 1016 | 1.0089 | ** | 1.5846 | -0.2754% | 0.27538 | ** | 1.899 | -0.4194% | 0.41935 | ** | 1.9998 | -0.01224% | 0.012241 | ** | 1.9869 | -0.6544% | 0.65441 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-03-11 | JS | 23.9 | 1030 | 0.99683 | ** | 1.5872 | -0.1101% | 0.11015 | ** | 1.9015 | -0.29% | 0.28995 | ** | 1.9979 | -0.1048% | 0.10484 | ** | 1.9872 | -0.6383% | 0.63834 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-03-12 | HL | 23.2 | 1019 | 1.0052 | ** | 1.5764 | -0.7913% | 0.79129 | ** | 1.8931 | -0.7284% | 0.7284 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9931 | -0.3438% | 0.34383 | ** | 1.9916 | -0.4183% | 0.41835 | **
2019-03-13 | JS CLL | 21.3 | 1018 | 0.99975 | ** | 1.5777 | -0.7129% | 0.71287 | ** | 1.8906 | -0.8615% | 0.86146 | ** | 1.9984 | -0.08167% | 0.081672 | ** | 1.9723 | -1.383% | 1.3831 | ** | 1.9856 | -0.7201% | 0.72011 | ** | 1.9853 | -0.7337% | 0.73369 | CQ mensuel
2019-03-14 | MLG OB | 23.2 | 1021 | 1.0032 | ** | 1.5788 | -0.6447% | 0.64473 | ** | 1.8918 | -0.7954% | 0.79538 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9883 | -0.5865% | 0.58646 | ** | 1.9855 | -0.7268% | 0.72677 | **
2019-03-15 | HL OB JS MLG | 24 | 1022 | 1.005 | ** | 1.5815 | -0.474% | 0.474 | ** | 1.8961 | -0.5738% | 0.57382 | ** | 1.9901 | -0.4967% | 0.49673 | ** | 1.9797 | -1.014% | 1.0136 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-03-18 | MLG | 23 | 1025.3 | 0.99836 | ** | 1.5804 | -0.5422% | 0.54223 | ** | 1.8933 | -0.7199% | 0.71992 | ** | 1.9775 | -1.126% | 1.1263 | ** | 1.971 | -1.448% | 1.4477 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-03-19 | MLG | 23.4 | 1028.7 | 0.99641 | ** | 1.5802 | -0.5524% | 0.55239 | ** | 1.8905 | -0.8638% | 0.86376 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.987 | -0.6518% | 0.65176 | ** | 1.9823 | -0.8855% | 0.88548 | **
2019-03-20 | OB | 23.1 | 1034 | 0.99029 | ** | 1.5754 | -0.8563% | 0.85632 | ** | 1.8876 | -1.019% | 1.0187 | ** | 1.9795 | -1.026% | 1.0264 | ** | 1.9714 | -1.432% | 1.4325 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-03-21 | MLG | 23.4 | 1034 | 0.9913 | ** | 1.5721 | -1.062% | 1.0621 | ** | 1.8832 | -1.246% | 1.2459 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.974 | -1.302% | 1.3016 | ** | 1.9739 | -1.304% | 1.3039 | **
2019-03-22 | JS | 22.3 | 1028 | 0.99338 | ** | 1.5701 | -1.191% | 1.1914 | ** | 1.8805 | -1.391% | 1.3914 | ** | 1.9803 | -0.9856% | 0.9856 | ** | 1.9646 | -1.771% | 1.7713 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-03-25 | HL JS | 23.6 | 1031 | 0.99485 | ** | 1.5812 | -0.4922% | 0.4922 | ** | 1.8943 | -0.6642% | 0.66425 | ** | 1.9959 | -0.2049% | 0.20492 | ** | 1.9684 | -1.578% | 1.5782 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-03-26 | MLG | 23.2 | 1035 | 0.98967 | ** | 1.5715 | -1.102% | 1.1021 | ** | 1.8835 | -1.232% | 1.2318 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9759 | -1.206% | 1.2061 | ** | 1.9729 | -1.354% | 1.354 | **
2019-03-27 | HL | 23.6 | 1033 | 0.99293 | ** | 1.5732 | -0.9916% | 0.99158 | ** | 1.8859 | -1.109% | 1.1089 | ** | 1.9672 | -1.64% | 1.6401 | ** | 1.9608 | -1.96% | 1.9602 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-03-28 | OB | 23.2 | 1035 | 0.98967 | ** | 1.5729 | -1.01% | 1.0104 | ** | 1.8845 | -1.182% | 1.1815 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9796 | -1.019% | 1.019 | ** | 1.9729 | -1.354% | 1.354 | **
2019-03-29 | CG | 23.4 | 1027 | 0.99805 | ** | 1.573 | -1.004% | 1.0044 | ** | 1.885 | -1.156% | 1.1562 | ** | 1.9832 | -0.8384% | 0.83841 | ** | 1.9709 | -1.454% | 1.4539 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-04-01 | MLG | 23.4 | 1016 | 1.0089 | ** | 1.5787 | -0.6493% | 0.64934 | ** | 1.8931 | -0.727% | 0.72702 | ** | 1.9978 | -0.1112% | 0.11121 | ** | 1.983 | -0.8489% | 0.84892 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-04-02 | HL | 24.2 | 1012 | 1.0156 | ** | 1.5832 | -0.364% | 0.36404 | ** | 1.8964 | -0.5561% | 0.55615 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9839 | -0.804% | 0.80397 | ** | 1.9814 | -0.9288% | 0.92878 | **
2019-04-03 | HL | 23.5 | 1003 | 1.0223 | ** | 1.5801 | -0.5593% | 0.55927 | ** | 1.8935 | -0.7054% | 0.70541 | ** | 1.9963 | -0.1865% | 0.18648 | ** | 1.9803 | -0.9835% | 0.98354 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-04-04 | JS | 23.5 | 999 | 1.0264 | ** | 1.5814 | -0.4782% | 0.47816 | ** | 1.8927 | -0.7513% | 0.75126 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9934 | -0.3318% | 0.33183 | ** | 1.9881 | -0.5948% | 0.59481 | **
2019-04-05 | SCH | 24 | 997.7 | 1.0294 | ** | 1.5816 | -0.4667% | 0.46672 | ** | 1.8953 | -0.6114% | 0.61141 | ** | 2.0072 | 0.3614% | 0.36139 | ** | 1.9957 | -0.2153% | 0.21533 | ** | 2.0027 | 0.1365% | 0.13654 | ** | 1.9945 | -0.2743% | 0.27426 | chgt alim minibar
2019-04-08 | MLG | 23.4 | 1010 | 1.0149 | ** | 1.5776 | -0.7175% | 0.71747 | ** | 1.8906 | -0.8594% | 0.85943 | ** | 1.9917 | -0.4139% | 0.41387 | ** | 1.9801 | -0.9937% | 0.99365 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-04-09 | MLG | 23.4 | 1012 | 1.0128 | ** | 1.5765 | -0.7885% | 0.78854 | ** | 1.8893 | -0.9267% | 0.92666 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.98 | -0.999% | 0.99904 | ** | 1.9798 | -1.012% | 1.0122 | **
2019-04-10 | CG | 23.8 | 1015 | 1.0112 | ** | 1.5799 | -0.5735% | 0.5735 | ** | 1.8892 | -0.9321% | 0.93205 | ** | 1.9801 | -0.994% | 0.99398 | ** | 1.9793 | -1.034% | 1.0345 | ** | 1.9789 | -1.057% | 1.0573 | ** | 1.9793 | -1.037% | 1.0369 | CQ mensuel -Reprise coefficients electrons
2019-04-11 | MLG | 23.4 | 1021 | 1.0039 | ** | 1.5739 | -0.9498% | 0.94981 | ** | 1.8868 | -1.06% | 1.0601 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9688 | -1.559% | 1.5592 | ** | 1.9718 | -1.412% | 1.4123 | **
2019-04-12 | JS | 24.2 | 1024 | 1.0037 | ** | 1.578 | -0.6945% | 0.69454 | ** | 1.8912 | -0.8288% | 0.82876 | ** | 1.9875 | -0.6242% | 0.62423 | ** | 1.9869 | -0.6546% | 0.65456 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-04-15 | JS | 23.5 | 1017 | 1.0082 | ** | 1.5772 | -0.7447% | 0.74471 | ** | 1.8895 | -0.9193% | 0.9193 | ** | 1.9836 | -0.8187% | 0.81869 | ** | 1.9842 | -0.792% | 0.79197 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-04-16 | OB | 23.6 | 1009 | 1.0165 | ** | 1.5872 | -0.1124% | 0.11243 | ** | 1.9016 | -0.2809% | 0.2809 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9898 | -0.5121% | 0.51212 | ** | 1.986 | -0.6983% | 0.69833 | **
2019-04-17 | MLG | 23.4 | 1017 | 1.0079 | ** | 1.5732 | -0.9961% | 0.9961 | ** | 1.8859 | -1.106% | 1.1064 | ** | 1.9839 | -0.8027% | 0.80269 | ** | 1.984 | -0.801% | 0.80102 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-04-18 | MLG | 23.6 | 1008 | 1.0176 | ** | 1.5878 | -0.0762% | 0.076203 | ** | 1.903 | -0.2078% | 0.20783 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9893 | -0.5328% | 0.5328 | ** | 1.9871 | -0.6456% | 0.64558 | **
2019-04-19 | JS | 23.9 | 1015 | 1.0116 | ** | 1.5869 | -0.1338% | 0.13381 | ** | 1.9021 | -0.256% | 0.25601 | ** | 1.9996 | -0.01788% | 0.017884 | ** | 1.9966 | -0.1686% | 0.16862 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-04-23 | MLG | 24 | 990 | 1.0375 | ** | 1.5934 | 0.2754% | 0.27538 | ** | 1.9101 | 0.1616% | 0.16162 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9971 | -0.1457% | 0.14573 | ** | 1.9951 | -0.2425% | 0.24253 | **
2019-04-24 | MLG | 24.4 | 989 | 1.0399 | ** | 1.5997 | 0.6725% | 0.6725 | ** | 1.9161 | 0.4771% | 0.47714 | ** | 2.0225 | 1.125% | 1.1255 | ** | 2.0208 | 1.042% | 1.0425 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-04-25 | HL | 24.2 | 992 | 1.0361 | ** | 1.5999 | 0.6846% | 0.68463 | ** | 1.915 | 0.4219% | 0.4219 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9929 | -0.3529% | 0.35291 | ** | 1.9948 | -0.2602% | 0.26016 | **
2019-04-26 | JS | 24.5 | 1005 | 1.0237 | ** | 1.5969 | 0.4944% | 0.49441 | ** | 1.912 | 0.2635% | 0.26354 | ** | 2.0196 | 0.9801% | 0.98007 | ** | 2.0126 | 0.6319% | 0.6319 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-04-29 | JS | 24.4 | 1017 | 1.0113 | ** | 1.5944 | 0.3374% | 0.33738 | ** | 1.9104 | 0.178% | 0.17799 | ** | 2.0075 | 0.3751% | 0.37509 | ** | 2.0019 | 0.09652% | 0.096517 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-04-30 | HL | 23.8 | 1018 | 1.0082 | ** | 1.5856 | -0.2125% | 0.21247 | ** | 1.8993 | -0.4041% | 0.40407 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9882 | -0.5918% | 0.59184 | ** | 1.9843 | -0.7844% | 0.78438 | **
2019-05-02 | MLG | 23.5 | 1012 | 1.0132 | ** | 1.5899 | 0.05866% | 0.05866 | ** | 1.9047 | -0.1208% | 0.12079 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9908 | -0.4601% | 0.46009 | ** | 1.9886 | -0.5704% | 0.57038 | **
2019-05-03 | HL | 23.8 | 1011.5 | 1.0147 | ** | 1.5873 | -0.1041% | 0.10409 | ** | 1.9007 | -0.3314% | 0.33138 | ** | 2.0044 | 0.2196% | 0.21964 | ** | 2.0009 | 0.04484% | 0.044843 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-05-06 | HL | 23.4 | 1018 | 1.0069 | ** | 1.584 | -0.3158% | 0.31579 | ** | 1.8972 | -0.5126% | 0.51264 | ** | 1.9973 | -0.1346% | 0.1346 | ** | 1.9913 | -0.4354% | 0.43537 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-05-07 | HL | 23.6 | 1011.5 | 1.014 | ** | 1.5843 | -0.2967% | 0.29667 | ** | 1.8974 | -0.5016% | 0.50159 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9725 | -1.377% | 1.3766 | ** | 1.9752 | -1.24% | 1.2402 | **
2019-05-09 | JS | 23.6 | 996 | 1.0298 | ** | 1.5943 | 0.3324% | 0.33242 | ** | 1.9085 | 0.0785% | 0.078495 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9945 | -0.2768% | 0.27678 | ** | 1.992 | -0.398% | 0.39801 | **
2019-05-10 | JS | 24.5 | 1002 | 1.0268 | ** | 1.5966 | 0.4781% | 0.47813 | ** | 1.9128 | 0.3028% | 0.3028 | ** | 2.0191 | 0.955% | 0.95504 | ** | 2.0142 | 0.7095% | 0.7095 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-05-13 | OB | 23.6 | 1028.5 | 0.99727 | ** | 1.5836 | -0.3427% | 0.34274 | ** | 1.8956 | -0.6002% | 0.6002 | ** | 2.0012 | 0.06211% | 0.062114 | ** | 1.9882 | -0.5887% | 0.58873 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-05-14 | HL | 22.4 | 1022.5 | 0.99907 | ** | 1.5766 | -0.7805% | 0.78055 | ** | 1.8883 | -0.9798% | 0.97981 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9677 | -1.613% | 1.6132 | ** | 1.9712 | -1.44% | 1.4396 | **
2019-05-15 | HL | 23.5 | 1017 | 1.0082 | ** | 1.5876 | -0.09069% | 0.090689 | ** | 1.8948 | -0.6375% | 0.63746 | ** | 1.9985 | -0.07687% | 0.076874 | ** | 1.9861 | -0.6944% | 0.69435 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-05-16 | OB | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | 0% | 0 | ** | ** | 0% | 0 | MAINTENANCE CONSTRUCTEUR
2019-05-17 | OB | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | * | 0% | 0 | ** | * | 0% | 0 | MAINTENANCE CONSTRUCTEUR
2019-05-20 | OB | 24 | 1007.5 | 1.0194 | ** | 1.5912 | 0.1396% | 0.13964 | ** | 1.9056 | -0.07554% | 0.075539 | ** | 2.0212 | 1.06% | 1.0603 | ** | 2.0132 | 0.6578% | 0.65776 | ** | 1.9911 | -0.445% | 0.44497 | ** | 1.9935 | -0.3247% | 0.32473 | **
2019-05-21 | MLG | 24.4 | 1011.5 | 1.0168 | ** | 1.5911 | 0.1292% | 0.12916 | ** | 1.907 | -0.0007996% | 0.00079964 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.994 | -0.2996% | 0.29961 | ** | 1.9997 | -0.01365% | 0.013647 | **
2019-05-22 | JS | 23.8 | 1014 | 1.0122 | ** | 1.5854 | -0.2253% | 0.22531 | ** | 1.8989 | -0.4228% | 0.42277 | ** | 1.9945 | -0.2757% | 0.27571 | ** | 1.9969 | -0.1528% | 0.15281 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-05-23 | HL | 24.4 | 1014 | 1.0143 | ** | 1.5876 | -0.08637% | 0.086373 | ** | 1.9008 | -0.3247% | 0.32467 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9896 | -0.5216% | 0.52162 | ** | 1.9911 | -0.4426% | 0.44263 | **
2019-05-24 | CG | 24.6 | 1013 | 1.0159 | ** | 1.5918 | 0.1736% | 0.17363 | ** | 1.9079 | 0.04734% | 0.047335 | ** | 2.0153 | 0.7644% | 0.76443 | ** | 2.0151 | 0.7561% | 0.75605 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-05-27 | HL | 24 | 1010 | 1.0169 | ** | 1.5908 | 0.1117% | 0.11165 | ** | 1.9053 | -0.09029% | 0.090288 | ** | 1.9938 | -0.3121% | 0.31214 | ** | 2.0042 | 0.2117% | 0.21167 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-05-28 | MLG | 24.1 | 1010 | 1.0172 | ** | 1.5878 | -0.07462% | 0.074619 | ** | 1.9015 | -0.2893% | 0.28933 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9806 | -0.9683% | 0.96827 | ** | 1.9888 | -0.5609% | 0.56087 | **
2019-05-29 | HL | 24.1 | 1017 | 1.0102 | ** | 1.5893 | 0.01777% | 0.017766 | ** | 1.9046 | -0.1284% | 0.1284 | ** | 2.0139 | 0.6951% | 0.69511 | ** | 2.0209 | 1.047% | 1.0472 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-05-31 | CG | 24.4 | 1020 | 1.0083 | ** | 1.5907 | 0.1046% | 0.10456 | ** | 1.9053 | -0.09102% | 0.091023 | ** | 2.0075 | 0.3766% | 0.37663 | ** | 2.0156 | 0.7784% | 0.77841 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-06-03 | MLG | 24.2 | 1011 | 1.0166 | ** | 1.5923 | 0.2056% | 0.20555 | ** | 1.9076 | 0.03308% | 0.033078 | ** | 2.0166 | 0.8281% | 0.82813 | ** | 2.0193 | 0.9674% | 0.9674 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-06-04 | MLG | 25 | 1002 | 1.0285 | ** | 1.5963 | 0.4563% | 0.4563 | ** | 1.9125 | 0.2883% | 0.28833 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 2.0001 | 0.003977% | 0.0039771 | ** | 2.0033 | 0.1665% | 0.16649 | **
2019-06-05 | HL | 25.1 | 1002 | 1.0288 | ** | 1.5968 | 0.49% | 0.48999 | ** | 1.9126 | 0.2958% | 0.29582 | ** | 2.0131 | 0.6539% | 0.65388 | ** | 2.0183 | 0.9125% | 0.91251 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-06-06 | AD | 24.2 | 1006 | 1.0216 | ** | 1.5917 | 0.1671% | 0.1671 | ** | 1.9062 | -0.04093% | 0.040935 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9954 | -0.2294% | 0.22943 | ** | 1.9955 | -0.2238% | 0.2238 | **
2019-06-07 | AD | 24 | 990 | 1.0375 | ** | 1.5908 | 0.1151% | 0.11514 | ** | 1.9071 | 0.003426% | 0.0034257 | ** | 2.0167 | 0.8366% | 0.83664 | ** | 2.0156 | 0.7796% | 0.77958 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-06-11 | CG | 24.4 | 1006 | 1.0223 | ** | 1.5927 | 0.2345% | 0.23447 | ** | 1.9085 | 0.07826% | 0.07826 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9992 | -0.04238% | 0.04238 | ** | 2.0001 | 0.00424% | 0.0042405 | **
2019-06-12 | OB | 24.2 | 1002 | 1.0257 | ** | 1.5935 | 0.2818% | 0.2818 | ** | 1.9094 | 0.1235% | 0.1235 | ** | 2.0095 | 0.4759% | 0.47593 | ** | 2.0132 | 0.6577% | 0.65766 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-06-13 | HL | 24.6 | 1004 | 1.025 | ** | 1.594 | 0.3117% | 0.31166 | ** | 1.9096 | 0.1366% | 0.13662 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9992 | -0.04051% | 0.040511 | ** | 2.0013 | 0.06335% | 0.063348 | **
2019-06-14 | HL | 24.4 | 1007 | 1.0213 | ** | 1.5937 | 0.2927% | 0.29268 | ** | 1.9096 | 0.1346% | 0.13461 | ** | 2.0189 | 0.946% | 0.94604 | ** | 2.0085 | 0.423% | 0.42302 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-06-17 | HL | 23.9 | 1014 | 1.0126 | ** | 1.5894 | 0.02724% | 0.027235 | ** | 1.905 | -0.1062% | 0.10618 | ** | 2.0081 | 0.4036% | 0.40356 | ** | 2.0118 | 0.5916% | 0.59162 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-06-18 | JS | 24.1 | 1006 | 1.0213 | ** | 1.5916 | 0.165% | 0.16496 | ** | 1.9071 | 0.003313% | 0.0033126 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9957 | -0.2151% | 0.21505 | ** | 1.9967 | -0.1655% | 0.16549 | **
2019-06-19 | JS | 24.2 | 1003.5 | 1.0242 | ** | 1.5926 | 0.2268% | 0.22682 | ** | 1.9085 | 0.07795% | 0.077951 | ** | 1.998 | -0.1013% | 0.10128 | ** | 2.0032 | 0.1601% | 0.16011 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-06-20 | HL | 24.3 | 1010 | 1.0179 | ** | 1.5939 | 0.3071% | 0.30706 | ** | 1.9092 | 0.1141% | 0.11406 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9872 | -0.6389% | 0.63891 | ** | 1.992 | -0.4024% | 0.4024 | **
2019-06-21 | OB | 24.8 | 1015 | 1.0146 | ** | 1.5922 | 0.2001% | 0.20011 | ** | 1.9089 | 0.09776% | 0.097763 | ** | 2.0157 | 0.7827% | 0.78273 | ** | 2.0184 | 0.9198% | 0.91979 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-06-24 | HL | 24.3 | 1011 | 1.0169 | ** | 1.5958 | 0.4277% | 0.42773 | ** | 1.9122 | 0.2735% | 0.27347 | ** | 2.0172 | 0.862% | 0.86204 | ** | 2.021 | 1.051% | 1.0506 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-06-25 | JS | 25.1 | 1010 | 1.0207 | ** | 1.5987 | 0.6084% | 0.60836 | ** | 1.9158 | 0.4611% | 0.46113 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9988 | -0.06033% | 0.060333 | ** | 2.0033 | 0.1638% | 0.16385 | **
2019-06-26 | HL | 25.7 | 1013.5 | 1.0192 | ** | 1.5989 | 0.62% | 0.62004 | ** | 1.918 | 0.5746% | 0.57462 | ** | 2.0207 | 1.037% | 1.0368 | ** | 2.0161 | 0.807% | 0.80701 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-06-27 | HL OB | 24.2 | 1013 | 1.0146 | ** | 1.5966 | 0.4778% | 0.47782 | ** | 1.9107 | 0.1966% | 0.19655 | ** | 2.0141 | 0.7037% | 0.70371 | ** | 2.0104 | 0.5225% | 0.52246 | ** | 1.9935 | -0.3237% | 0.3237 | ** | 1.9972 | -0.1375% | 0.13755 | CQ Mensuel
2019-06-28 | HL | 23.3 | 1011.5 | 1.013 | ** | 1.5847 | -0.2723% | 0.27229 | ** | 1.9029 | -0.216% | 0.21602 | ** | 2.006 | 0.2993% | 0.29934 | ** | 2.0083 | 0.4159% | 0.41586 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-01 | OB | 22 | 1016 | 1.0041 | ** | 1.5865 | -0.1569% | 0.15685 | ** | 1.9056 | -0.07291% | 0.072906 | ** | 1.9874 | -0.632% | 0.63204 | ** | 2.0043 | 0.2133% | 0.21328 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-02 | JS | 23 | 1017 | 1.0065 | ** | 1.5888 | -0.01035% | 0.010354 | ** | 1.9087 | 0.09033% | 0.090331 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9923 | -0.3843% | 0.3843 | ** | 1.9954 | -0.2301% | 0.2301 | **
2019-07-03 | HL | 23 | 1014.5 | 1.009 | ** | 1.5873 | -0.1068% | 0.1068 | ** | 1.9061 | -0.04765% | 0.047649 | ** | 2.0084 | 0.4212% | 0.42122 | ** | 2.015 | 0.7503% | 0.75033 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-04 | HL | 23.1 | 1014.5 | 1.0093 | ** | 1.5834 | -0.3537% | 0.35368 | ** | 1.9023 | -0.2448% | 0.24475 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9832 | -0.8393% | 0.83927 | ** | 1.9865 | -0.6768% | 0.67678 | **
2019-07-05 | OB | 23.4 | 1012.5 | 1.0123 | ** | 1.5856 | -0.2121% | 0.21209 | ** | 1.9041 | -0.1523% | 0.15231 | ** | 1.9977 | -0.1135% | 0.11352 | ** | 2.0036 | 0.179% | 0.17899 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-08 | JS | 23.8 | 1012 | 1.0142 | ** | 1.591 | 0.1285% | 0.12852 | ** | 1.9115 | 0.238% | 0.23797 | ** | 2.0059 | 0.2945% | 0.2945 | ** | 2.0146 | 0.7319% | 0.73194 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-09 | OB | 23 | 1013 | 1.0105 | ** | 1.5857 | -0.2086% | 0.2086 | ** | 1.9045 | -0.1308% | 0.13076 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.986 | -0.7023% | 0.70225 | ** | 1.986 | -0.6996% | 0.69962 | **
2019-07-10 | HL | 24 | 1015 | 1.0119 | ** | 1.5864 | -0.1627% | 0.1627 | ** | 1.9072 | 0.00901% | 0.0090105 | ** | 2.0137 | 0.6859% | 0.68586 | ** | 2.0154 | 0.7713% | 0.77129 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-11 | JS | 23.8 | 1009.5 | 1.0167 | ** | 1.583 | -0.3773% | 0.37728 | ** | 1.9025 | -0.2373% | 0.23728 | ** | 2.0153 | 0.7673% | 0.7673 | ** | 2.0054 | 0.2677% | 0.26766 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-12 | HL | 24.1 | 1011 | 1.0162 | ** | 1.5907 | 0.1091% | 0.10907 | ** | 1.9114 | 0.2319% | 0.23187 | ** | 1.9964 | -0.1778% | 0.17783 | ** | 1.9921 | -0.395% | 0.39495 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-15 | JS | 22.7 | 1014 | 1.0085 | ** | 1.586 | -0.1899% | 0.18994 | ** | 1.9051 | -0.09966% | 0.099664 | ** | 2.0039 | 0.1958% | 0.19582 | ** | 2.0096 | 0.4782% | 0.4782 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-16 | MLG | 23.2 | 1013 | 1.0112 | ** | 1.5873 | -0.11% | 0.10997 | ** | 1.9058 | -0.06332% | 0.063319 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | 1.9901 | -0.4928% | 0.49284 | ** | 1.9905 | -0.4734% | 0.47339 | **
2019-07-17 | JS | 23.4 | 1012 | 1.0128 | 31.85 | 1.5834 | -0.3505% | 0.35052 | 38.8 | 1.9045 | -0.1287% | 0.12872 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.77 | 1.9854 | -0.7313% | 0.7313 | 43.6 | 1.9861 | -0.695% | 0.69501 | **
2019-07-18 | JS | 23.3 | 1011 | 1.0135 | 31.91 | 1.5874 | -0.09774% | 0.097741 | 38.82 | 1.9068 | -0.01213% | 0.012128 | 40.45 | 2.011 | 0.5478% | 0.5478 | 40.95 | 2.0093 | 0.4655% | 0.46553 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-19 | MLG | 23.6 | 1011.5 | 1.014 | 31.92 | 1.5888 | -0.01475% | 0.014752 | 38.83 | 1.9082 | 0.06535% | 0.065352 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.92 | 1.9948 | -0.2584% | 0.25835 | 43.71 | 1.9934 | -0.3281% | 0.32808 | **
2019-07-22 | JS | 23 | 1018.5 | 1.005 | 32.14 | 1.5855 | -0.2197% | 0.21971 | 39.12 | 1.9054 | -0.08262% | 0.082618 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.19 | 1.9899 | -0.5074% | 0.50743 | 44.07 | 1.992 | -0.3996% | 0.39963 | **
2019-07-23 | MLG | 23 | 1011 | 1.0125 | 31.85 | 1.5829 | -0.3865% | 0.38649 | 38.75 | 1.9014 | -0.2934% | 0.29343 | 40.26 | 1.9995 | -0.02576% | 0.025759 | 40.86 | 2.0029 | 0.1433% | 0.14328 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-24 | OB HL | 24 | 1010 | 1.0169 | 31.81 | 1.5878 | -0.07682% | 0.076823 | 38.69 | 1.9068 | -0.01276% | 0.012759 | 40.33 | 2.0117 | 0.5857% | 0.58572 | 40.87 | 2.0121 | 0.6055% | 0.60553 | 41.73 | 1.9914 | -0.4289% | 0.42893 | 43.55 | 1.9918 | -0.4114% | 0.41138 | CQ Mensuel
2019-07-25 | OB | 23.6 | 1005 | 1.0206 | 31.63 | 1.5845 | -0.2823% | 0.28234 | 38.46 | 1.9023 | -0.2471% | 0.24712 | 39.85 | 1.995 | -0.2514% | 0.25141 | 40.56 | 2.0041 | 0.2041% | 0.20409 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-26 | HL | 23.2 | 1008 | 1.0162 | 31.87 | 1.5896 | 0.04023% | 0.040227 | 38.72 | 1.9069 | -0.006621% | 0.0066214 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.5 | 1.979 | -1.048% | 1.0484 | 43.38 | 1.9826 | -0.8709% | 0.87091 | **
2019-07-29 | MLG | 23.1 | 1005 | 1.0189 | 31.88 | 1.5943 | 0.3365% | 0.33647 | 38.71 | 1.9114 | 0.2321% | 0.23213 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.69 | 1.9934 | -0.3323% | 0.33226 | 43.45 | 1.991 | -0.4482% | 0.44817 | **
2019-07-30 | MLG | 23.2 | 1007 | 1.0172 | 31.92 | 1.5937 | 0.2967% | 0.29668 | 38.76 | 1.9107 | 0.1961% | 0.19608 | 40.31 | 2.0113 | 0.5639% | 0.56388 | 40.88 | 2.0132 | 0.6582% | 0.65821 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-07-31 | MLG | 23 | 1014 | 1.0095 | 32.12 | 1.5916 | 0.1607% | 0.16074 | 38.99 | 1.9075 | 0.02729% | 0.027292 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.03 | 1.9911 | -0.4449% | 0.44488 | 43.84 | 1.9904 | -0.4797% | 0.47974 | **
2019-08-01 | JS | 23 | 1013.5 | 1.01 | 32.02 | 1.5874 | -0.1018% | 0.10183 | 38.89 | 1.9036 | -0.18% | 0.18003 | 40.45 | 2.004 | 0.1983% | 0.19828 | 41.06 | 2.0077 | 0.3852% | 0.38522 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-08-02 | MLG | 23 | 1012.5 | 1.011 | 32 | 1.588 | -0.06563% | 0.065628 | 38.86 | 1.904 | -0.1585% | 0.15852 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.87 | 1.9865 | -0.6769% | 0.67694 | 43.73 | 1.9884 | -0.5824% | 0.58238 | **
2019-08-05 | JS | 22.5 | 1010 | 1.0118 | 32 | 1.5892 | 0.01259% | 0.012594 | 38.86 | 1.9055 | -0.08037% | 0.080374 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.91 | 1.9899 | -0.5042% | 0.50423 | 43.74 | 1.9904 | -0.4818% | 0.48181 | **
2019-08-06 | JS | 23.2 | 1007.5 | 1.0167 | 31.9 | 1.5919 | 0.1841% | 0.18409 | 38.74 | 1.9088 | 0.09468% | 0.094678 | 40.36 | 2.0128 | 0.6386% | 0.63865 | 40.92 | 2.0141 | 0.7067% | 0.7067 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-08-07 | OB | 23.4 | 1005.5 | 1.0194 | 31.86 | 1.5942 | 0.3252% | 0.32515 | 38.66 | 1.9099 | 0.1542% | 0.15421 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.69 | 1.9944 | -0.2809% | 0.28094 | 43.5 | 1.9944 | -0.2823% | 0.28229 | **
2019-08-08 | JS | 23.3 | 1006 | 1.0185 | 31.85 | 1.5923 | 0.21% | 0.21001 | 38.65 | 1.9079 | 0.04479% | 0.044788 | 40.31 | 2.014 | 0.6978% | 0.69781 | 40.85 | 2.0144 | 0.7183% | 0.7183 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-08-09 | OB | 23.7 | 1001 | 1.025 | 31.69 | 1.5944 | 0.3398% | 0.33984 | 38.46 | 1.9105 | 0.1852% | 0.18524 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.37 | 1.99 | -0.501% | 0.50095 | 43.24 | 1.9934 | -0.332% | 0.33198 | **
2019-08-12 | MLG | 22.6 | 1012.5 | 1.0096 | 32.09 | 1.5903 | 0.08008% | 0.08008 | 38.93 | 1.9048 | -0.1138% | 0.11377 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.89 | 1.9847 | -0.7637% | 0.76371 | 43.82 | 1.9898 | -0.5123% | 0.51233 | **
2019-08-13 | JS | 22.6 | 1017 | 1.0051 | 32.18 | 1.5877 | -0.08331% | 0.083309 | 39.05 | 1.9022 | -0.2492% | 0.24921 | 40.4 | 1.9919 | -0.4047% | 0.40468 | 41.12 | 2.001 | 0.05061% | 0.050615 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-08-14 | OB | 22.8 | 1015 | 1.0078 | 32.05 | 1.5854 | -0.2234% | 0.22344 | 38.89 | 1.8995 | -0.3949% | 0.39486 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.02 | 1.9873 | -0.6338% | 0.63378 | 43.82 | 1.9862 | -0.6903% | 0.69026 | **
2019-08-16 | CG | 23 | 1015 | 1.0085 | 32.07 | 1.5875 | -0.0937% | 0.093704 | 38.93 | 1.9027 | -0.225% | 0.22503 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.94 | 1.9849 | -0.7559% | 0.75593 | 43.84 | 1.9884 | -0.5778% | 0.57779 | **
2019-08-16 | CG | 24.2 | 1015 | 1.0126 | 32.11 | 1.5959 | 0.4362% | 0.43623 | 38.88 | 1.908 | 0.05059% | 0.050589 | 40.48 | 2.0106 | 0.5301% | 0.53011 | 41.03 | 2.0114 | 0.5695% | 0.5695 | 41.95 | 1.9934 | -0.33% | 0.33004 | 43.69 | 1.9897 | -0.5165% | 0.51648 | Suite changement switch sur caroussel
2019-08-19 | HL | 22.6 | 1014 | 1.0081 | 32.16 | 1.5914 | 0.15% | 0.15002 | 39.02 | 1.9064 | -0.03095% | 0.030952 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.18 | 1.9955 | -0.2245% | 0.22452 | 43.99 | 1.9945 | -0.2741% | 0.2741 | **
2019-08-20 | CG | 22.8 | 1019.5 | 1.0034 | 32.28 | 1.5898 | 0.04902% | 0.049021 | 39.16 | 1.9042 | -0.146% | 0.14604 | 40.74 | 2.0051 | 0.255% | 0.25497 | 41.34 | 2.0081 | 0.4071% | 0.4071 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-08-21 | OB | 23 | 1020.5 | 1.0031 | 32.31 | 1.5908 | 0.1115% | 0.11148 | 39.21 | 1.9061 | -0.04902% | 0.049018 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.24 | 1.9883 | -0.5847% | 0.58474 | 44.07 | 1.9881 | -0.5948% | 0.59483 | **
2019-08-22 | AD | 23 | 1020 | 1.0035 | 32.22 | 1.5871 | -0.1184% | 0.11844 | 39.11 | 1.9021 | -0.2551% | 0.25506 | 40.71 | 2.004 | 0.1997% | 0.1997 | 41.3 | 2.0066 | 0.3285% | 0.32854 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-08-23 | AD | 22.6 | 1017.5 | 1.0047 | 32.14 | 1.5849 | -0.2565% | 0.25654 | 39 | 1.8989 | -0.4259% | 0.42589 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.05 | 1.9825 | -0.8742% | 0.87419 | 43.91 | 1.984 | -0.7979% | 0.79788 | **
2019-08-28 | HL OB | 23.2 | 1012 | 1.0122 | 32.14 | 1.5968 | 0.489% | 0.48899 | 38.94 | 1.9101 | 0.164% | 0.16405 | 40.22 | 1.9969 | -0.1564% | 0.1564 | 40.99 | 2.0086 | 0.4304% | 0.4304 | 41.92 | 1.9912 | -0.442% | 0.44201 | 44.04 | 2.0048 | 0.2395% | 0.23951 | CQ MENSUEL
2019-08-29 | JS | 23.6 | 1015 | 1.0105 | 32.14 | 1.5942 | 0.3272% | 0.32722 | 38.97 | 1.9085 | 0.07984% | 0.079836 | 40.63 | 2.014 | 0.699% | 0.69903 | 41.2 | 2.0156 | 0.7824% | 0.78241 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-08-30 | CLL | 23 | 1017 | 1.0065 | 32.22 | 1.5918 | 0.1762% | 0.17619 | 39 | 1.9024 | -0.2422% | 0.24219 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42 | 1.9838 | -0.8094% | 0.8094 | 44.19 | 2.0004 | 0.01888% | 0.018876 | **
2019-09-02 | HL | 22.3 | 1021 | 1.0002 | 32.42 | 1.5916 | 0.1658% | 0.1658 | 39.27 | 1.9035 | -0.1816% | 0.18159 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.25 | 1.9831 | -0.8448% | 0.84482 | 44.38 | 1.9964 | -0.1811% | 0.18111 | **
2019-09-03 | JS | 22.5 | 1022 | 0.99989 | 32.35 | 1.5877 | -0.08068% | 0.080678 | 39.18 | 1.8986 | -0.4405% | 0.44045 | 40.84 | 2.0031 | 0.1536% | 0.15358 | 41.39 | 2.0036 | 0.181% | 0.18098 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-09-04 | AD | 22.4 | 1016 | 1.0055 | 32.12 | 1.5852 | -0.239% | 0.23895 | 38.93 | 1.897 | -0.5252% | 0.52518 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.01 | 1.9822 | -0.8893% | 0.88934 | 44.19 | 1.9983 | -0.08552% | 0.085518 | **
2019-09-05 | HL | 22.9 | 1021 | 1.0022 | 32.28 | 1.588 | -0.06421% | 0.064209 | 39.12 | 1.9001 | -0.3609% | 0.36093 | 40.8 | 2.0058 | 0.289% | 0.28899 | 41.33 | 2.0054 | 0.2692% | 0.26921 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-09-06 | HL | 23.6 | 1024 | 1.0017 | 32.31 | 1.5885 | -0.02856% | 0.028563 | 39.19 | 1.9024 | -0.2397% | 0.23975 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.6 | 2.0024 | 0.1223% | 0.1223 | 44.75 | 2.016 | 0.7978% | 0.79779 | **
2019-09-09 | MLG | 22.5 | 1012 | 1.0098 | 32.04 | 1.588 | -0.06029% | 0.06029 | 38.87 | 1.9022 | -0.2522% | 0.25218 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.96 | 1.9884 | -0.5824% | 0.5824 | 44.11 | 2.0032 | 0.1617% | 0.16168 | **
2019-09-10 | JS MLG | 22.7 | 1009 | 1.0135 | 31.97 | 1.5904 | 0.08552% | 0.08552 | 38.78 | 1.9047 | -0.1197% | 0.11973 | 40.41 | 2.0089 | 0.4438% | 0.44377 | 40.94 | 2.0087 | 0.4364% | 0.43639 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-09-11 | HL | 22.8 | 1021 | 1.0019 | 32.28 | 1.5874 | -0.09797% | 0.097965 | 39.1 | 1.8985 | -0.4455% | 0.44551 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.18 | 1.9832 | -0.8416% | 0.84158 | 44.34 | 1.998 | -0.1023% | 0.1023 | **
2019-09-12 | OB | 23.2 | 1025 | 0.99933 | 32.4 | 1.5893 | 0.01711% | 0.017105 | 39.27 | 1.9019 | -0.2682% | 0.26824 | 40.83 | 2.0014 | 0.07238% | 0.072375 | 41.42 | 2.0039 | 0.1968% | 0.19684 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-09-13 | OB | 22.8 | 1026.5 | 0.99652 | 32.44 | 1.5868 | -0.1407% | 0.14072 | 39.32 | 1.899 | -0.4218% | 0.42177 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.39 | 1.9824 | -0.8818% | 0.88184 | 44.57 | 1.9976 | -0.1221% | 0.12214 | **
2019-09-16 | OB | 22.6 | 1017 | 1.0051 | 32.19 | 1.5882 | -0.05226% | 0.052259 | 39.02 | 1.9008 | -0.3258% | 0.32585 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.13 | 1.9873 | -0.6368% | 0.63677 | 44.29 | 2.0022 | 0.1098% | 0.10982 | **
2019-09-17 | HL | 22.7 | 1016.5 | 1.006 | 32.15 | 1.5875 | -0.09359% | 0.093586 | 38.98 | 1.9004 | -0.3454% | 0.34536 | 40.36 | 1.9916 | -0.4207% | 0.42069 | 40.87 | 1.9905 | -0.4751% | 0.47512 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-09-18 | OB | 22.4 | 1017 | 1.0045 | 32.16 | 1.5856 | -0.2129% | 0.21293 | 39.01 | 1.899 | -0.4188% | 0.41878 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.06 | 1.9826 | -0.8689% | 0.86895 | 44.2 | 1.9968 | -0.1612% | 0.16117 | **
2019-09-19 | OB | 22.6 | 1018.5 | 1.0037 | 32.26 | 1.5893 | 0.01757% | 0.017567 | 39.08 | 1.9009 | -0.3196% | 0.3196 | 40.7 | 2.0037 | 0.1871% | 0.18712 | 41.24 | 2.0039 | 0.1948% | 0.19481 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-09-20 | OB | 22.8 | 1015 | 1.0078 | 32.08 | 1.5869 | -0.13% | 0.13004 | 38.89 | 1.8995 | -0.3949% | 0.39486 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.95 | 1.984 | -0.7993% | 0.79931 | 44.08 | 1.998 | -0.101% | 0.10102 | **
2019-09-23 | HL | 22.4 | 1009.5 | 1.0119 | 32.04 | 1.5914 | 0.1533% | 0.15332 | 38.84 | 1.9048 | -0.1161% | 0.11613 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.88 | 1.9888 | -0.5599% | 0.55986 | 44.03 | 2.0039 | 0.1937% | 0.19372 | **
2019-09-24 | AD | 23 | 1000.5 | 1.0231 | 31.71 | 1.5924 | 0.2165% | 0.21647 | 38.46 | 1.907 | -0.001055% | 0.0010549 | 40.09 | 2.0119 | 0.5969% | 0.59687 | 40.73 | 2.0174 | 0.8723% | 0.8723 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-09-25 | OB HL | 23.5 | 1005 | 1.0202 | 31.85 | 1.595 | 0.3774% | 0.3774 | 38.61 | 1.9091 | 0.1082% | 0.10818 | 40.27 | 2.0153 | 0.7659% | 0.76592 | 40.7 | 2.0103 | 0.5161% | 0.51608 | 41.5 | 1.9869 | -0.6525% | 0.65253 | 43.69 | 2.0047 | 0.2369% | 0.23688 | **
2019-09-26 | AD | 23 | 1006.5 | 1.017 | 31.87 | 1.5909 | 0.1217% | 0.1217 | 38.62 | 1.9035 | -0.1836% | 0.18364 | 40.31 | 2.0109 | 0.5459% | 0.54594 | 40.84 | 2.0108 | 0.5418% | 0.54177 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-09-27 | CG | 22.8 | 1008 | 1.0148 | 31.91 | 1.5895 | 0.03059% | 0.030588 | 38.7 | 1.9033 | -0.1932% | 0.19317 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.63 | 1.9826 | -0.8724% | 0.87239 | 43.83 | 2.0004 | 0.02222% | 0.022215 | **
2019-09-30 | HL | 22 | 1011 | 1.0091 | 32.07 | 1.5884 | -0.03711% | 0.037112 | 38.88 | 1.9013 | -0.2967% | 0.29673 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.86 | 1.9822 | -0.8891% | 0.88913 | 44.05 | 1.9991 | -0.04495% | 0.044953 | **
2019-10-01 | JS | 23 | 1001 | 1.0226 | 31.76 | 1.5942 | 0.3244% | 0.32435 | 38.53 | 1.9095 | 0.1309% | 0.13091 | 40.19 | 2.0159 | 0.7974% | 0.79742 | 40.67 | 2.0135 | 0.6734% | 0.67339 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-10-02 | OB | 22.4 | 1007 | 1.0144 | 32 | 1.5934 | 0.2766% | 0.27662 | 38.83 | 1.909 | 0.1061% | 0.10606 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.86 | 1.9928 | -0.3606% | 0.36059 | 43.9 | 2.0029 | 0.1459% | 0.14591 | **
2019-10-03 | OB | 22.4 | 1015.5 | 1.006 | 32.13 | 1.5865 | -0.1588% | 0.15876 | 38.97 | 1.8999 | -0.3739% | 0.37394 | 40.53 | 1.9999 | -0.004282% | 0.0042821 | 41.12 | 2.0026 | 0.1306% | 0.13064 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-10-04 | SC MLG | 22.5 | 1009.5 | 1.0123 | 31.95 | 1.5875 | -0.09422% | 0.094217 | 38.74 | 1.9005 | -0.3396% | 0.33959 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.78 | 1.9847 | -0.7637% | 0.76373 | 43.9 | 1.9986 | -0.0683% | 0.068302 | **
2019-10-07 | JS | 22.1 | 1014 | 1.0064 | 32.26 | 1.5936 | 0.2916% | 0.29159 | 39.08 | 1.9061 | -0.0465% | 0.046501 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.03 | 1.9851 | -0.7474% | 0.74743 | 44.2 | 2.0007 | 0.03257% | 0.032565 | **
2019-10-08 | HL | 22.6 | 1008 | 1.0141 | 31.95 | 1.5904 | 0.08829% | 0.088294 | 38.72 | 1.903 | -0.2091% | 0.20907 | 40.08 | 1.9938 | -0.3114% | 0.31135 | 40.75 | 2.0007 | 0.03562% | 0.035625 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-10-09 | JS | 22.4 | 1009.5 | 1.0119 | 32 | 1.5894 | 0.02829% | 0.028285 | 38.8 | 1.9028 | -0.219% | 0.219 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.86 | 1.9879 | -0.6073% | 0.60734 | 43.94 | 1.9998 | -0.01108% | 0.01108 | **
2019-10-10 | HL | 22.2 | 1014 | 1.0068 | 32.12 | 1.5873 | -0.1098% | 0.10983 | 38.92 | 1.899 | -0.422% | 0.42201 | 40.56 | 2.003 | 0.1499% | 0.14995 | 41.16 | 2.0062 | 0.3084% | 0.30839 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-10-11 | JS | 22.5 | 1011 | 1.0108 | 32.02 | 1.5886 | -0.02388% | 0.023884 | 38.85 | 1.9031 | -0.2049% | 0.20489 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.83 | 1.9842 | -0.7924% | 0.79238 | 43.93 | 1.997 | -0.1484% | 0.14838 | **
2019-10-14 | AD | 22 | 998.5 | 1.0217 | 31.74 | 1.5917 | 0.1728% | 0.17281 | 38.5 | 1.9063 | -0.03524% | 0.035237 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.53 | 1.9912 | -0.4395% | 0.4395 | 43.63 | 2.0048 | 0.2414% | 0.2414 | **
2019-10-15 | AD | 22 | 1002.5 | 1.0176 | 31.87 | 1.5919 | 0.1818% | 0.18176 | 38.62 | 1.9046 | -0.1238% | 0.12376 | 40.32 | 2.0126 | 0.6312% | 0.63121 | 40.85 | 2.0125 | 0.6267% | 0.62672 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-10-16 | OB | 22.6 | 1003.5 | 1.0187 | 31.85 | 1.5925 | 0.2225% | 0.22245 | 38.6 | 1.9056 | -0.07223% | 0.072235 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.65 | 1.9911 | -0.4474% | 0.44735 | 43.74 | 2.0039 | 0.1967% | 0.19668 | **
2019-10-17 | OB | 22.4 | 1004 | 1.0175 | 31.91 | 1.5937 | 0.2934% | 0.29338 | 38.67 | 1.9068 | -0.008538% | 0.0085382 | 40.28 | 2.0103 | 0.5172% | 0.51722 | 40.83 | 2.0113 | 0.5633% | 0.56329 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-10-18 | AD | 22.2 | 1004.5 | 1.0163 | 31.9 | 1.5913 | 0.1442% | 0.14423 | 38.68 | 1.9051 | -0.1001% | 0.10011 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.68 | 1.9878 | -0.6094% | 0.60943 | 43.79 | 2.0015 | 0.07582% | 0.075822 | **
2019-10-21 | HL | 23.1 | 1012 | 1.0118 | 32.14 | 1.5962 | 0.4551% | 0.45508 | 38.97 | 1.911 | 0.2074% | 0.20739 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42 | 1.9943 | -0.2857% | 0.28567 | 44.17 | 2.01 | 0.5015% | 0.50147 | **
2019-10-22 | OB | 22.2 | 1017 | 1.0038 | 32.29 | 1.5909 | 0.1226% | 0.12264 | 39.14 | 1.9041 | -0.1545% | 0.15454 | 40.68 | 2.003 | 0.1499% | 0.14995 | 41.29 | 2.0066 | 0.3284% | 0.32837 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-10-23 | HL OB | 22.4 | 1003 | 1.0185 | 31.8 | 1.5898 | 0.0473% | 0.047296 | 38.59 | 1.9048 | -0.1159% | 0.11591 | 40.3 | 2.0133 | 0.6674% | 0.6674 | 40.75 | 2.0093 | 0.4663% | 0.46632 | 41.61 | 1.9888 | -0.5607% | 0.56067 | 43.68 | 2.0008 | 0.04142% | 0.041419 | CQ Mensuel
2019-10-24 | HL | 22.1 | 1000 | 1.0205 | 31.75 | 1.5904 | 0.08796% | 0.087961 | 38.54 | 1.9061 | -0.04763% | 0.047627 | 40.18 | 2.0113 | 0.5666% | 0.56656 | 40.75 | 2.0133 | 0.6654% | 0.66543 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-10-25 | OB | 22.4 | 1012.5 | 1.0089 | 32.09 | 1.5892 | 0.0124% | 0.012401 | 38.94 | 1.904 | -0.1557% | 0.15568 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.98 | 1.9876 | -0.6178% | 0.61776 | 44.09 | 2.0007 | 0.03298% | 0.032982 | **
2019-10-28 | OB | 23 | 1014 | 1.0095 | 32.17 | 1.594 | 0.3167% | 0.31666 | 39.02 | 1.909 | 0.1043% | 0.10426 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.03 | 1.9911 | -0.4449% | 0.44488 | 44.16 | 2.0049 | 0.2467% | 0.24669 | **
2019-10-29 | OB | 23.2 | 1011.5 | 1.0127 | 32.09 | 1.5951 | 0.3823% | 0.38226 | 38.93 | 1.9106 | 0.1878% | 0.18782 | 40.52 | 2.0128 | 0.6381% | 0.63806 | 41.16 | 2.0179 | 0.8968% | 0.89677 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-10-30 | OB | 22.2 | 1013 | 1.0078 | 32.14 | 1.5898 | 0.05104% | 0.05104 | 39.01 | 1.9052 | -0.09322% | 0.093217 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.03 | 1.9877 | -0.6158% | 0.6158 | 44.13 | 2.0001 | 0.006595% | 0.0065953 | **
2019-10-31 | CG OB | 22.2 | 1011.5 | 1.0092 | 32.08 | 1.5892 | 0.01235% | 0.012355 | 38.93 | 1.9041 | -0.1502% | 0.15025 | 40.28 | 1.9941 | -0.2956% | 0.2956 | 41.15 | 2.0106 | 0.5319% | 0.53188 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-11-04 | CG | 23 | 985 | 1.0392 | 31.47 | 1.6053 | 1.023% | 1.023 | 38.18 | 1.9229 | 0.8331% | 0.83305 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.14 | 2.0063 | 0.316% | 0.316 | 43.18 | 2.0182 | 0.9079% | 0.90794 | **
2019-11-05 | CG | 23.2 | 988 | 1.0368 | 31.48 | 1.602 | 0.8163% | 0.81634 | 38.2 | 1.9193 | 0.6475% | 0.64747 | 39.92 | 2.0301 | 1.506% | 1.5061 | 40.44 | 2.0298 | 1.49% | 1.4897 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-11-06 | OB | 21.9 | 1003.5 | 1.0163 | 31.89 | 1.5908 | 0.1108% | 0.11081 | 38.67 | 1.9046 | -0.128% | 0.12796 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.55 | 1.9816 | -0.9214% | 0.92144 | 43.69 | 1.9969 | -0.1547% | 0.15474 | **
2019-11-07 | HL | 23 | 996 | 1.0277 | 31.63 | 1.5956 | 0.4153% | 0.41528 | 38.38 | 1.9116 | 0.2418% | 0.2418 | 39.86 | 2.0094 | 0.4716% | 0.47163 | 40.46 | 2.0131 | 0.6563% | 0.65634 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-11-08 | HL | 23 | 995 | 1.0288 | 31.64 | 1.5977 | 0.548% | 0.54798 | 38.38 | 1.9135 | 0.3425% | 0.34255 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.36 | 1.9968 | -0.1611% | 0.16114 | 43.42 | 2.009 | 0.449% | 0.44901 | **
2019-11-12 | MLG | 22.4 | 1004 | 1.0175 | 31.89 | 1.5927 | 0.2305% | 0.23052 | 38.67 | 1.9068 | -0.008538% | 0.0085382 | 40.29 | 2.0108 | 0.5422% | 0.54218 | 40.91 | 2.0152 | 0.7603% | 0.76033 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-11-13 | OB | 23 | 1003 | 1.0206 | 31.85 | 1.5955 | 0.408% | 0.40803 | 38.64 | 1.9111 | 0.2165% | 0.21654 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.62 | 1.9933 | -0.3349% | 0.33485 | 43.69 | 2.0053 | 0.2675% | 0.26746 | **
2019-11-14 | HL | 23 | 990 | 1.034 | 31.5 | 1.5987 | 0.6086% | 0.60865 | 38.19 | 1.9137 | 0.3501% | 0.35007 | 39.81 | 2.0191 | 0.9538% | 0.95376 | 40.41 | 2.0228 | 1.141% | 1.1412 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-11-15 | MLG | 23 | 996 | 1.0277 | 31.61 | 1.5946 | 0.3518% | 0.35178 | 38.35 | 1.9101 | 0.1634% | 0.16345 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.38 | 1.9957 | -0.2131% | 0.21315 | 43.39 | 2.0056 | 0.2788% | 0.27882 | **
2019-11-18 | CG | 22 | 1010 | 1.0101 | 32 | 1.5865 | -0.1565% | 0.15655 | 38.82 | 1.9003 | -0.352% | 0.35203 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.77 | 1.9799 | -1.004% | 1.0043 | 43.9 | 1.9943 | -0.2867% | 0.28669 | **
2019-11-19 | JS | 22.7 | 1013 | 1.0095 | 32.07 | 1.589 | 0.00214% | 0.0021398 | 38.89 | 1.9026 | -0.2319% | 0.23193 | 40.54 | 2.0074 | 0.369% | 0.36901 | 41.17 | 2.012 | 0.6018% | 0.60182 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-11-20 | OB | 22.2 | 1004 | 1.0168 | 31.81 | 1.5876 | -0.08858% | 0.088579 | 38.61 | 1.9026 | -0.2312% | 0.23124 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.53 | 1.9816 | -0.9178% | 0.9178 | 43.59 | 1.9934 | -0.3316% | 0.33164 | **
2019-11-21 | OB HL | 22.8 | 996 | 1.027 | 31.62 | 1.594 | 0.3157% | 0.31574 | 38.38 | 1.9103 | 0.1741% | 0.17411 | 40.02 | 2.0161 | 0.8068% | 0.80681 | 40.56 | 2.0167 | 0.837% | 0.83697 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-11-22 | OB | 22.6 | 991 | 1.0315 | 31.48 | 1.5939 | 0.3076% | 0.30764 | 38.17 | 1.9082 | 0.06098% | 0.06098 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.13 | 1.991 | -0.4502% | 0.45023 | 43.13 | 2.0009 | 0.04554% | 0.045542 | **
2019-11-25 | HL | 22.4 | 998 | 1.0236 | 31.74 | 1.5947 | 0.3588% | 0.35882 | 38.52 | 1.9109 | 0.2024% | 0.20242 | 40.16 | 2.0164 | 0.8203% | 0.82028 | 40.57 | 2.0105 | 0.5237% | 0.52366 | 41.41 | 1.9891 | -0.5428% | 0.54283 | 43.49 | 2.0021 | 0.1053% | 0.10529 | Changement de carte - MeP Cuve à eau et reprise symétrie électrons (9, 12 et 15)
2019-11-26 | JS PO | 23 | 997 | 1.0267 | 31.65 | 1.595 | 0.378% | 0.37799 | 38.39 | 1.9102 | 0.1674% | 0.16735 | 40.08 | 2.0185 | 0.9248% | 0.92484 | 40.57 | 2.0166 | 0.8288% | 0.82876 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-11-27 | HL | 22.6 | 988 | 1.0347 | 31.45 | 1.5972 | 0.5163% | 0.51634 | 38.11 | 1.9109 | 0.207% | 0.20704 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.07 | 1.9941 | -0.2936% | 0.29362 | 43.09 | 2.0051 | 0.2563% | 0.25626 | **
2019-12-02 | CG | 22 | 1024 | 0.99625 | 32.43 | 1.5858 | -0.1983% | 0.19829 | 39.35 | 1.8999 | -0.3725% | 0.37254 | 41.01 | 2.0041 | 0.2043% | 0.2043 | 41.45 | 1.9992 | -0.03909% | 0.039085 | 42.27 | 1.9762 | -1.189% | 1.189 | 44.42 | 1.9903 | -0.485% | 0.48499 | CQ Mensuel
2019-12-03 | MLG | 22.8 | 1023.5 | 0.99944 | 32.35 | 1.587 | -0.1259% | 0.12588 | 39.24 | 1.9006 | -0.3331% | 0.33309 | 40.86 | 2.0031 | 0.1573% | 0.1573 | 41.46 | 2.0061 | 0.305% | 0.30502 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-12-04 | MLG | 21.5 | 1013 | 1.0054 | 32.06 | 1.5821 | -0.4345% | 0.43454 | 38.91 | 1.8958 | -0.5855% | 0.5855 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.87 | 1.9754 | -1.229% | 1.2288 | 43.95 | 1.9873 | -0.6374% | 0.63737 | **
2019-12-05 | OB | 21.8 | 1018 | 1.0014 | 32.26 | 1.5858 | -0.204% | 0.20399 | 39.11 | 1.8982 | -0.4641% | 0.46406 | 40.71 | 1.9998 | -0.01025% | 0.010249 | 41.28 | 2.0014 | 0.06983% | 0.069831 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-12-06 | HL | 22.4 | 1015 | 1.0064 | 32.08 | 1.5848 | -0.265% | 0.26502 | 38.91 | 1.8979 | -0.4783% | 0.47833 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.93 | 1.9804 | -0.9806% | 0.98062 | 44.01 | 1.9921 | -0.3945% | 0.39446 | **
2019-12-09 | HL | 21.7 | 1010 | 1.009 | 32.05 | 1.5874 | -0.1022% | 0.10218 | 38.9 | 1.9023 | -0.2482% | 0.24817 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.87 | 1.9826 | -0.8682% | 0.86816 | 43.94 | 1.9941 | -0.2973% | 0.29728 | **
2019-12-10 | CG | 22.2 | 1022 | 0.99888 | 32.28 | 1.5827 | -0.3981% | 0.39806 | 39.16 | 1.8957 | -0.5922% | 0.59225 | 40.77 | 1.9976 | -0.1195% | 0.11954 | 41.34 | 1.9992 | -0.04157% | 0.041575 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-12-11 | HL OB | 22.8 | 1009 | 1.0138 | 31.95 | 1.5899 | 0.05672% | 0.056716 | 38.79 | 1.9059 | -0.06021% | 0.060205 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.72 | 1.9849 | -0.7565% | 0.75654 | 43.8 | 1.9971 | -0.1453% | 0.14531 | **
2019-12-12 | HL | 22.7 | 999 | 1.0236 | 31.72 | 1.5937 | 0.2969% | 0.29689 | 38.38 | 1.9039 | -0.1605% | 0.16046 | 40.1 | 2.0134 | 0.671% | 0.67096 | 40.65 | 2.0145 | 0.7232% | 0.72319 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-12-13 | CG OB | 22.8 | 987 | 1.0364 | 31.35 | 1.5948 | 0.3661% | 0.36608 | 38.03 | 1.9102 | 0.1657% | 0.1657 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 40.96 | 1.9921 | -0.3926% | 0.39261 | 43.06 | 2.0071 | 0.3558% | 0.35578 | **
2019-12-16 | CG | 22.8 | 997 | 1.026 | 31.69 | 1.5959 | 0.437% | 0.43698 | 38.45 | 1.9119 | 0.2562% | 0.25615 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.41 | 1.9938 | -0.3083% | 0.30833 | 43.46 | 2.0054 | 0.2721% | 0.2721 | **
2019-12-17 | JS | 22.8 | 994.5 | 1.0286 | 31.57 | 1.5939 | 0.3082% | 0.30818 | 38.33 | 1.9107 | 0.1945% | 0.1945 | 39.73 | 2.0045 | 0.2273% | 0.22727 | 40.33 | 2.0083 | 0.4164% | 0.4164 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-12-18 | HL | 22.7 | 997 | 1.0257 | 31.85 | 1.6035 | 0.91% | 0.90997 | 38.63 | 1.9202 | 0.6915% | 0.69146 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.5 | 1.9975 | -0.1254% | 0.12542 | 43.63 | 2.0126 | 0.6303% | 0.63031 | **
2019-12-19 | OB | 23 | 995 | 1.0288 | 31.55 | 1.5932 | 0.262% | 0.26197 | 38.22 | 1.9056 | -0.07576% | 0.075765 | 39.88 | 2.0125 | 0.6231% | 0.62307 | 40.47 | 2.0156 | 0.7824% | 0.7824 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2019-12-20 | HL | 23.2 | 981 | 1.0441 | 31.23 | 1.6006 | 0.7294% | 0.72937 | 37.92 | 1.9189 | 0.6226% | 0.62265 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 40.73 | 1.9958 | -0.2114% | 0.21144 | 42.78 | 2.009 | 0.4486% | 0.4486 | **
2019-12-23 | PO | 22.6 | 1011 | 1.0111 | 32.05 | 1.5906 | 0.1036% | 0.10363 | 38.9 | 1.9062 | -0.04266% | 0.042659 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.92 | 1.9891 | -0.5453% | 0.5453 | 43.98 | 2 | -0.0009193% | 0.00091925 | **
2019-12-24 | CG | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Panne machine
2019-12-26 | CG | 22 | 1016 | 1.0041 | 32.31 | 1.59 | 0.06293% | 0.062933 | 39.03 | 1.898 | -0.4719% | 0.47195 | 41.33 | 2.02 | 1% | 1 | 41.48 | 2.004 | 0.2% | 0.2 | 42.09 | 1.996 | -0.2% | 0.2 | 44.11 | 2.011 | 0.55% | 0.55 | Apres TOP eau / chgt alim BMAG
2019-12-27 | PO | 23 | 1024 | 0.99963 | 32.46 | 1.5903 | 0.08004% | 0.080043 | 39.22 | 1.8988 | -0.4326% | 0.43258 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.46 | 2.0046 | 0.2292% | 0.22921 | 44.48 | 2.0188 | 0.9421% | 0.94214 | **
2019-12-30 | CG | 22.4 | 1027 | 0.99469 | 32.6 | 1.5892 | 0.01504% | 0.015039 | 39.37 | 1.8966 | -0.5456% | 0.54564 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.61 | 2.0017 | 0.08629% | 0.08629 | 44.62 | 2.0152 | 0.7595% | 0.7595 | **
2019-12-31 | OB | 23 | 1025.5 | 0.99817 | 32.51 | 1.5904 | 0.08759% | 0.08759 | 39.26 | 1.8979 | -0.4768% | 0.47682 | 41.28 | 2.0056 | 0.2819% | 0.28192 | 41.75 | 2.0051 | 0.2565% | 0.25648 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-01-02 | OB | 23 | 1021.5 | 1.0021 | 32.43 | 1.5927 | 0.2323% | 0.23226 | 39.17 | 1.901 | -0.3161% | 0.31615 | 41.13 | 2.0062 | 0.3088% | 0.30878 | 41.67 | 2.0091 | 0.4562% | 0.4562 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-01-03 | JS | 22.7 | 1020 | 1.0025 | 32.41 | 1.5924 | 0.2161% | 0.21613 | 39.15 | 1.9009 | -0.3216% | 0.3216 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.33 | 2.0043 | 0.2126% | 0.21257 | 44.36 | 2.0192 | 0.9622% | 0.96222 | **
2020-01-06 | OB | 22.6 | 1022 | 1.0002 | 32.45 | 1.5907 | 0.1096% | 0.10961 | 39.21 | 1.8994 | -0.3979% | 0.39788 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.39 | 2.0025 | 0.1244% | 0.12437 | 44.39 | 2.016 | 0.7987% | 0.7987 | **
2020-01-07 | JS | 22.7 | 1024 | 0.99862 | 32.47 | 1.5892 | 0.009463% | 0.0094629 | 39.21 | 1.8963 | -0.5588% | 0.5588 | 41.32 | 2.0085 | 0.4243% | 0.4243 | 41.75 | 2.006 | 0.3016% | 0.30163 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-01-08 | OB | 23 | 1024 | 0.99963 | 32.41 | 1.5878 | -0.07412% | 0.074116 | 39.12 | 1.8939 | -0.6864% | 0.68645 | 41.17 | 2.0032 | 0.1612% | 0.1612 | 41.53 | 1.9975 | -0.1257% | 0.12573 | 42.31 | 1.9975 | -0.1249% | 0.12487 | 44.29 | 2.0102 | 0.511% | 0.51095 | cq mensuel
2020-01-09 | CG | 22.6 | 1012 | 1.0101 | 32.13 | 1.5906 | 0.1019% | 0.10186 | 38.83 | 1.8996 | -0.3885% | 0.38849 | 40.89 | 2.0105 | 0.5236% | 0.52365 | 41.35 | 2.0097 | 0.4846% | 0.48463 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-01-10 | CG | 23 | 1020.5 | 1.0031 | 32.42 | 1.5938 | 0.2995% | 0.29954 | 39.16 | 1.9023 | -0.2439% | 0.24394 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.38 | 2.0077 | 0.3835% | 0.38347 | 44.38 | 2.0212 | 1.061% | 1.0606 | **
2020-01-13 | JS | 23 | 1014 | 1.0095 | 32.21 | 1.5936 | 0.2886% | 0.28863 | 38.92 | 1.9028 | -0.2198% | 0.21977 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.18 | 2.011 | 0.5502% | 0.55019 | 44.15 | 2.0236 | 1.181% | 1.1813 | **
2020-01-14 | CG | 23.2 | 1004 | 1.0202 | 31.93 | 1.5965 | 0.4748% | 0.47484 | 38.57 | 1.9058 | -0.06474% | 0.064741 | 40.67 | 2.0197 | 0.9839% | 0.98393 | 41.05 | 2.0151 | 0.7545% | 0.75446 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-01-15 | OB | 23 | 1003 | 1.0206 | 31.97 | 1.5991 | 0.633% | 0.63305 | 38.63 | 1.9093 | 0.1229% | 0.12289 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.82 | 2.0157 | 0.7853% | 0.78534 | 43.77 | 2.0282 | 1.411% | 1.4106 | **
2020-01-16 | JS | 23 | 1014 | 1.0095 | 32.15 | 1.5906 | 0.1018% | 0.10181 | 38.86 | 1.8999 | -0.3736% | 0.37359 | 40.93 | 2.0112 | 0.5593% | 0.55934 | 41.41 | 2.0114 | 0.5678% | 0.56779 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-01-17 | OB | 22.8 | 1013.5 | 1.0093 | 32.14 | 1.5898 | 0.05243% | 0.052433 | 38.84 | 1.8986 | -0.443% | 0.44302 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.97 | 2.0006 | 0.03134% | 0.031342 | 43.99 | 2.0159 | 0.7963% | 0.79628 | **
2020-01-20 | OB | 22.2 | 1040 | 0.98159 | 32.9 | 1.5827 | -0.3937% | 0.39372 | 39.74 | 1.8892 | -0.9329% | 0.93292 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.86 | 1.987 | -0.6522% | 0.65218 | 44.98 | 2.0047 | 0.2349% | 0.23491 | **
2020-01-21 | OB | 22.8 | 1034 | 0.98929 | 32.66 | 1.5835 | -0.3445% | 0.34452 | 39.49 | 1.8921 | -0.7837% | 0.78375 | 41.47 | 1.997 | -0.1521% | 0.15215 | 41.91 | 1.9949 | -0.254% | 0.25403 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-01-22 | CG | 22 | 1029 | 0.99141 | 32.48 | 1.5782 | -0.6814% | 0.68139 | 39.26 | 1.8851 | -1.15% | 1.1502 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.38 | 1.9844 | -0.7819% | 0.7819 | 44.43 | 2 | -7.746e-05% | 7.7463e-05 | **
2020-01-23 | CG | 22 | 1022 | 0.9982 | 32.34 | 1.5821 | -0.4322% | 0.43216 | 39.02 | 1.8864 | -1.082% | 1.0816 | 41.15 | 1.9994 | -0.03025% | 0.030247 | 41.67 | 2.0014 | 0.06802% | 0.068015 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-01-24 | JS | 21.9 | 1017 | 1.0028 | 32.16 | 1.5805 | -0.5333% | 0.53326 | 38.85 | 1.8867 | -1.062% | 1.0619 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.07 | 1.9924 | -0.3793% | 0.37927 | 44.04 | 2.0052 | 0.2577% | 0.25774 | **
2020-01-27 | OB | 22.6 | 1005 | 1.0172 | 31.97 | 1.5937 | 0.2971% | 0.29713 | 38.66 | 1.9044 | -0.1338% | 0.13382 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.66 | 2.0013 | 0.06461% | 0.064607 | 43.62 | 2.0145 | 0.7257% | 0.7257 | **
2020-01-28 | CG | 22 | 1004 | 1.0161 | 31.87 | 1.5871 | -0.12% | 0.12005 | 38.54 | 1.8966 | -0.5468% | 0.54682 | 40.37 | 1.9967 | -0.1669% | 0.16686 | 40.92 | 2.0006 | 0.02869% | 0.028693 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-01-29 | OB | 22.6 | 1012 | 1.0101 | 32.12 | 1.5901 | 0.07071% | 0.070707 | 38.82 | 1.8991 | -0.4141% | 0.41415 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.8 | 1.9941 | -0.2936% | 0.29359 | 43.86 | 2.0116 | 0.5793% | 0.57935 | **
2020-01-29 | OB | 22.6 | 1013 | 1.0091 | 32.11 | 1.5881 | -0.0592% | 0.059204 | 38.83 | 1.8977 | -0.4868% | 0.48683 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.93 | 1.9984 | -0.08224% | 0.082236 | 43.95 | 2.0137 | 0.6862% | 0.68624 | suite intervention carr foil
2020-01-30 | HL | 23 | 1006.5 | 1.017 | 31.96 | 1.593 | 0.2517% | 0.25174 | 38.61 | 1.9017 | -0.2769% | 0.27693 | 40.61 | 2.0103 | 0.5166% | 0.51661 | 41.09 | 2.0107 | 0.5342% | 0.53424 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-01-31 | OB | 22.8 | 1012 | 1.0108 | 32.1 | 1.5902 | 0.07603% | 0.076027 | 38.82 | 1.9004 | -0.3468% | 0.3468 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.96 | 2.0031 | 0.1557% | 0.15574 | 43.92 | 2.0157 | 0.785% | 0.78505 | **
2020-02-03 | HL | 22.4 | 1017.5 | 1.004 | 32.34 | 1.5913 | 0.1437% | 0.14373 | 39.04 | 1.8983 | -0.4585% | 0.45849 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.23 | 2.0024 | 0.1198% | 0.11984 | 44.2 | 2.0149 | 0.743% | 0.74297 | **
2020-02-04 | HL | 22 | 1024 | 0.99625 | 32.45 | 1.5844 | -0.2886% | 0.28862 | 39.22 | 1.8923 | -0.7688% | 0.76879 | 41.19 | 1.9974 | -0.1285% | 0.12851 | 41.7 | 1.9989 | -0.05553% | 0.055528 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-02-05 | HL | 23 | 1032 | 0.99188 | 32.67 | 1.5882 | -0.05332% | 0.053322 | 39.47 | 1.896 | -0.5747% | 0.57467 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.63 | 1.997 | -0.1496% | 0.14958 | 44.63 | 2.0099 | 0.4974% | 0.49741 | **
2020-02-06 | OB | 23 | 1023 | 1.0006 | 32.42 | 1.5899 | 0.05443% | 0.054426 | 39.17 | 1.8982 | -0.4623% | 0.46231 | 41.22 | 2.0076 | 0.3809% | 0.38088 | 41.56 | 2.0009 | 0.04411% | 0.044113 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-02-07 | OB | 23 | 1015 | 1.0085 | 32.12 | 1.5876 | -0.09012% | 0.090124 | 38.83 | 1.8965 | -0.5486% | 0.54858 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.87 | 1.9943 | -0.2871% | 0.28714 | 43.88 | 2.0093 | 0.4635% | 0.46349 | **
2020-02-10 | OB | 22.8 | 1012 | 1.0108 | 32.2 | 1.5952 | 0.3878% | 0.38779 | 38.9 | 1.9043 | -0.1414% | 0.14144 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.86 | 1.9983 | -0.08295% | 0.082953 | 43.9 | 2.0148 | 0.7392% | 0.73915 | **
2020-02-11 | CG | 23 | 1014.5 | 1.009 | 32.23 | 1.5938 | 0.3014% | 0.30144 | 38.93 | 1.9024 | -0.2433% | 0.24332 | 40.73 | 2.0004 | 0.01865% | 0.018649 | 41.36 | 2.0079 | 0.3969% | 0.39686 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-02-12 | OB | 23 | 1018.5 | 1.005 | 32.36 | 1.5939 | 0.3105% | 0.3105 | 39.05 | 1.9007 | -0.3288% | 0.32881 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.14 | 2.0002 | 0.011% | 0.011 | 44.18 | 2.0161 | 0.8027% | 0.80274 | **
2020-02-13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Maintenance constructeur
2020-02-14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Maintenance constructeur
2020-02-17 | OB HL | 22.4 | 1017 | 1.0045 | 32.39 | 1.5945 | 0.3479% | 0.34787 | 39.13 | 1.9036 | -0.18% | 0.17996 | 41.09 | 2.009 | 0.4507% | 0.45072 | 41.51 | 2.0062 | 0.3096% | 0.30963 | 42.3 | 2.0067 | 0.3351% | 0.33511 | 44.32 | 2.0213 | 1.066% | 1.0661 | CQ MENSUEL
2020-02-18 | CG | 22 | 1025 | 0.99528 | 32.58 | 1.5892 | 0.01317% | 0.01317 | 39.37 | 1.8977 | -0.4864% | 0.48645 | 41.09 | 1.9906 | -0.4682% | 0.46818 | 41.64 | 1.9941 | -0.2967% | 0.2967 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-02-19 | CG | 23 | 1025 | 0.99865 | 32.5 | 1.5907 | 0.1056% | 0.10561 | 39.25 | 1.8983 | -0.4536% | 0.45363 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.44 | 2.0017 | 0.08426% | 0.08426 | 44.42 | 2.0142 | 0.7076% | 0.70763 | **
2020-02-20 | HL | 22.7 | 1016 | 1.0065 | 32.24 | 1.5903 | 0.08295% | 0.082948 | 38.93 | 1.8976 | -0.4915% | 0.49151 | 40.93 | 2.0052 | 0.2597% | 0.25972 | 41.44 | 2.0068 | 0.3408% | 0.34079 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-02-21 | JS ALM | 23 | 1026.5 | 0.99719 | 32.52 | 1.5893 | 0.02084% | 0.020843 | 39.32 | 1.899 | -0.4218% | 0.42182 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.49 | 2.0011 | 0.05575% | 0.05575 | 44.5 | 2.0148 | 0.7416% | 0.74157 | **
2020-02-24 | HL | 22.2 | 1020 | 1.0008 | 32.36 | 1.5873 | -0.1076% | 0.10759 | 39.07 | 1.8938 | -0.6934% | 0.6934 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.18 | 1.9938 | -0.3113% | 0.3113 | 44.15 | 2.0063 | 0.3144% | 0.31444 | **
2020-02-25 | JS | 22.7 | 1008 | 1.0145 | 32.02 | 1.592 | 0.1889% | 0.18889 | 38.7 | 1.9014 | -0.2943% | 0.29432 | 40.7 | 2.0098 | 0.4876% | 0.48757 | 41.18 | 2.0101 | 0.5026% | 0.5026 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-02-26 | HL | 22.8 | 1009 | 1.0138 | 32.07 | 1.5934 | 0.2798% | 0.27977 | 38.77 | 1.9036 | -0.1792% | 0.17924 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.82 | 2.0024 | 0.1184% | 0.11836 | 43.79 | 2.0157 | 0.7855% | 0.7855 | **
2020-02-27 | HL | 23.1 | 994 | 1.0301 | 31.66 | 1.5984 | 0.5935% | 0.59354 | 38.23 | 1.9073 | 0.01708% | 0.017077 | 40.27 | 2.0193 | 0.9626% | 0.96259 | 40.66 | 2.0153 | 0.7672% | 0.76721 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-02-28 | MLG | 22.8 | 1011 | 1.0118 | 32.04 | 1.5888 | -0.01223% | 0.012229 | 38.73 | 1.8979 | -0.4795% | 0.4795 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.84 | 1.9994 | -0.03191% | 0.031909 | 43.81 | 2.0126 | 0.6321% | 0.63206 | **
2020-03-02 | HL | 22.5 | 984 | 1.0385 | 31.43 | 1.5997 | 0.6733% | 0.67331 | 37.98 | 1.9102 | 0.1695% | 0.16953 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.04 | 2.0129 | 0.6451% | 0.64511 | 42.95 | 2.0252 | 1.261% | 1.2609 | **
2020-03-03 | OB | 22.1 | 998 | 1.0226 | 31.76 | 1.5917 | 0.1675% | 0.16755 | 38.38 | 1.9007 | -0.3305% | 0.33051 | 40.3 | 2.0059 | 0.2932% | 0.29316 | 40.85 | 2.0098 | 0.492% | 0.49196 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-03-04 | OB | 22.4 | 1007 | 1.0144 | 32 | 1.591 | 0.1241% | 0.12411 | 38.64 | 1.8984 | -0.4511% | 0.45109 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.62 | 1.9941 | -0.2975% | 0.29749 | 43.61 | 2.0087 | 0.4346% | 0.43464 | **
2020-03-05 | OB | 22.9 | 988.5 | 1.0352 | 31.49 | 1.5976 | 0.5422% | 0.54217 | 38.03 | 1.9066 | -0.02012% | 0.020122 | 40.05 | 2.018 | 0.9015% | 0.90154 | 40.36 | 2.0102 | 0.5124% | 0.51235 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-03-06 | HL | 23.1 | 999.5 | 1.0245 | 31.79 | 1.5962 | 0.4508% | 0.45077 | 38.41 | 1.9058 | -0.06497% | 0.064969 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.48 | 2.007 | 0.3499% | 0.34988 | 43.3 | 2.0141 | 0.7069% | 0.70694 | **
2020-03-09 | CG | 22.6 | 1017 | 1.0051 | 32.31 | 1.5917 | 0.1678% | 0.16776 | 39.01 | 1.899 | -0.4187% | 0.41874 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.13 | 2 | -0.0005076% | 0.00050762 | 44.13 | 2.014 | 0.701% | 0.70097 | **
2020-03-10 | OB | 22.4 | 1013.5 | 1.0079 | 32.19 | 1.5902 | 0.07264% | 0.072645 | 38.89 | 1.8984 | -0.4496% | 0.44959 | 40.95 | 2.0091 | 0.4542% | 0.45418 | 41.37 | 2.0063 | 0.3166% | 0.31656 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-03-11 | OB | 22.2 | 1016 | 1.0048 | 32.25 | 1.5881 | -0.05521% | 0.055206 | 38.96 | 1.8959 | -0.5831% | 0.58313 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.92 | 1.9893 | -0.5357% | 0.53574 | 43.94 | 2.0046 | 0.2304% | 0.23035 | **
2020-03-12 | HL | 22.6 | 1015 | 1.0071 | 32.17 | 1.5879 | -0.06975% | 0.069753 | 38.87 | 1.8959 | -0.5806% | 0.5806 | 40.6 | 1.9903 | -0.4843% | 0.48429 | 41.22 | 1.9975 | -0.1273% | 0.12735 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-03-13 | OB | 23 | 1019.5 | 1.004 | 32.38 | 1.5934 | 0.274% | 0.27405 | 39.09 | 1.9008 | -0.3246% | 0.32458 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.26 | 2.0039 | 0.1974% | 0.19742 | 44.23 | 2.0164 | 0.8178% | 0.81784 | **
2020-03-16 | HL | 23 | 1013 | 1.0105 | 32.18 | 1.5937 | 0.2941% | 0.29413 | 38.89 | 1.9032 | -0.1983% | 0.19826 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.91 | 2.0001 | 0.005178% | 0.0051783 | 43.96 | 2.0169 | 0.8454% | 0.84536 | **
2020-03-17 | HL | 23 | 1015.5 | 1.008 | 32.49 | 1.6051 | 1.011% | 1.011 | 39.26 | 1.9166 | 0.5032% | 0.50322 | 41.2 | 2.0215 | 1.073% | 1.0732 | 41.72 | 2.0234 | 1.171% | 1.171 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-03-18 | BG OB | 23 | 1023 | 1.0006 | 32.41 | 1.5894 | 0.02356% | 0.023564 | 39.15 | 1.8972 | -0.5131% | 0.51313 | 41.17 | 2.0052 | 0.2591% | 0.25911 | 41.51 | 1.9985 | -0.07625% | 0.076248 | 42.27 | 1.9976 | -0.1218% | 0.12176 | 44.23 | 2.0095 | 0.4729% | 0.47291 | CQ MENSUEL
2020-03-19 | OB | 22 | 1017 | 1.0031 | 32.27 | 1.5865 | -0.1592% | 0.15921 | 38.96 | 1.8927 | -0.7481% | 0.74814 | 40.74 | 1.9892 | -0.5397% | 0.5397 | 41.27 | 1.9919 | -0.4053% | 0.40531 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-03-20 | HL | 22.7 | 1013.5 | 1.009 | 32.13 | 1.5888 | -0.01249% | 0.012494 | 38.84 | 1.8979 | -0.4767% | 0.47666 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.92 | 1.9976 | -0.1216% | 0.12159 | 43.88 | 2.0102 | 0.5103% | 0.51026 | **
2020-03-23 | CG | 22.4 | 1015 | 1.0064 | 32.19 | 1.5878 | -0.07525% | 0.075246 | 38.89 | 1.8956 | -0.5967% | 0.59671 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.02 | 1.9973 | -0.1327% | 0.13265 | 43.98 | 2.0098 | 0.4884% | 0.48844 | **
2020-03-24 | AM | 22.6 | 1019 | 1.0032 | 32.23 | 1.5846 | -0.2764% | 0.27637 | 38.94 | 1.8919 | -0.7925% | 0.79252 | 40.95 | 1.9996 | -0.02041% | 0.020407 | 41.29 | 1.993 | -0.3504% | 0.35045 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-03-25 | HL | 22.9 | 1016 | 1.0072 | 32.17 | 1.5879 | -0.06684% | 0.066843 | 38.86 | 1.8955 | -0.6033% | 0.60328 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.94 | 1.995 | -0.2524% | 0.25243 | 43.88 | 2.0066 | 0.3307% | 0.33072 | **
2020-03-26 | OB | 22.8 | 1012 | 1.0108 | 32.06 | 1.5882 | -0.04868% | 0.048679 | 38.73 | 1.896 | -0.5778% | 0.57784 | 40.49 | 1.9922 | -0.3924% | 0.3924 | 41.03 | 1.9955 | -0.2256% | 0.22557 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-03-27 | OB | 22.6 | 1014.5 | 1.0076 | 32.27 | 1.5936 | 0.2903% | 0.29028 | 38.82 | 1.8944 | -0.6596% | 0.65955 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.95 | 1.9964 | -0.1824% | 0.18238 | 43.91 | 2.0089 | 0.4459% | 0.44587 | **
2020-03-30 | CG | 23 | 1024 | 0.99963 | 32.39 | 1.5868 | -0.1358% | 0.13578 | 39.11 | 1.8934 | -0.7118% | 0.71184 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.15 | 1.9899 | -0.5026% | 0.50256 | 44.17 | 2.0048 | 0.2386% | 0.23863 | **
2020-03-31 | ** | 23 | 1019 | 1.0045 | 32.24 | 1.5872 | -0.1105% | 0.11051 | 38.88 | 1.8915 | -0.8114% | 0.81142 | 40.95 | 2.0023 | 0.1148% | 0.11481 | 41.47 | 2.0044 | 0.2193% | 0.21933 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-04-01 | CG | 21.8 | 1015 | 1.0044 | 32.1 | 1.5802 | -0.5569% | 0.55692 | 38.79 | 1.8869 | -1.054% | 1.0536 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.77 | 1.9814 | -0.9284% | 0.92836 | 43.81 | 1.9979 | -0.1032% | 0.10321 | **
2020-04-02 | CG | 23 | 1013 | 1.0105 | 32.06 | 1.5877 | -0.07987% | 0.079868 | 38.73 | 1.8954 | -0.6089% | 0.60886 | 40.81 | 2.0073 | 0.3635% | 0.36349 | 41.25 | 2.0056 | 0.2781% | 0.27811 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-04-03 | OB | 22.6 | 1015 | 1.0071 | 32.12 | 1.5854 | -0.2251% | 0.22507 | 38.8 | 1.8925 | -0.7596% | 0.75964 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.76 | 1.9863 | -0.6834% | 0.68342 | 43.78 | 2.002 | 0.09915% | 0.099154 | **
2020-04-06 | OB | 22.4 | 1013 | 1.0084 | 32.12 | 1.5875 | -0.09569% | 0.095685 | 38.79 | 1.8945 | -0.6566% | 0.65656 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.76 | 1.9889 | -0.5546% | 0.55464 | 43.78 | 2.0046 | 0.229% | 0.22896 | **
2020-04-07 | ALM | 22.3 | 1020.5 | 1.0007 | 32.27 | 1.5826 | -0.4005% | 0.4005 | 38.97 | 1.8886 | -0.9626% | 0.96259 | 40.83 | 1.9888 | -0.5609% | 0.56088 | 41.17 | 1.9823 | -0.8867% | 0.88674 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-04-08 | OB | 22.2 | 1018 | 1.0028 | 32.23 | 1.584 | -0.3134% | 0.31342 | 38.92 | 1.8902 | -0.8803% | 0.88032 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.03 | 1.9906 | -0.4707% | 0.47066 | 43.94 | 2.0007 | 0.03344% | 0.033436 | **
2020-04-09 | HL | 22.4 | 1016.5 | 1.005 | 32.17 | 1.5845 | -0.2847% | 0.28469 | 38.89 | 1.8928 | -0.7434% | 0.7434 | 40.8 | 1.9958 | -0.2092% | 0.20917 | 41.29 | 1.9965 | -0.1729% | 0.17292 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-04-10 | HL | 22.4 | 1015.5 | 1.006 | 32.13 | 1.5841 | -0.3106% | 0.31061 | 38.83 | 1.8918 | -0.7989% | 0.79894 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.91 | 1.9911 | -0.4431% | 0.44313 | 43.84 | 2.0024 | 0.1192% | 0.11923 | **
2020-04-14 | HL | 22.2 | 1017.5 | 1.0033 | 32.3 | 1.5882 | -0.04782% | 0.04782 | 38.99 | 1.8945 | -0.6532% | 0.65325 | 40.93 | 1.9989 | -0.05727% | 0.057274 | 41.43 | 2 | -0.0006022% | 0.00060217 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-04-15 | OB | 22.2 | 1012 | 1.0087 | 32.07 | 1.5855 | -0.2202% | 0.2202 | 38.75 | 1.8931 | -0.7282% | 0.72816 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.81 | 1.9919 | -0.4046% | 0.40463 | 43.69 | 2.0011 | 0.054% | 0.053998 | **
2020-04-16 | OB | 22.4 | 1009 | 1.0124 | 31.94 | 1.5848 | -0.2617% | 0.26171 | 38.6 | 1.8927 | -0.7513% | 0.75126 | 40.6 | 2.0008 | 0.03978% | 0.039778 | 41.05 | 1.9997 | -0.01546% | 0.01546 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-04-17 | HL | 22.8 | 1006 | 1.0168 | 31.84 | 1.5867 | -0.1425% | 0.14252 | 38.48 | 1.895 | -0.6305% | 0.63045 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.56 | 1.9959 | -0.2074% | 0.20738 | 43.45 | 2.006 | 0.3012% | 0.30119 | **
2020-04-20 | CG | 23 | 1004 | 1.0195 | 31.84 | 1.591 | 0.124% | 0.12402 | 38.5 | 1.901 | -0.3134% | 0.31343 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.64 | 2.005 | 0.2516% | 0.25159 | 43.54 | 2.0155 | 0.7772% | 0.77722 | **
2020-04-21 | CG | 22.6 | 1003 | 1.0192 | 31.81 | 1.5889 | -0.00583% | 0.0058302 | 38.48 | 1.8994 | -0.4006% | 0.40059 | 40.51 | 2.0097 | 0.4831% | 0.48308 | 41.01 | 2.0111 | 0.5526% | 0.55264 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-04-22 | OB HL | 23.9 | 1009 | 1.0176 | 32.2 | 1.6059 | 1.061% | 1.0605 | 38.8 | 1.9121 | 0.2693% | 0.2693 | 40.7 | 2.0159 | 0.7952% | 0.79516 | 41 | 2.0074 | 0.3696% | 0.36959 | 41.8 | 2.0088 | 0.4424% | 0.44243 | 43.9 | 2.0283 | 1.414% | 1.4142 | CQ Mensuel
2020-04-23 | CG | 22.8 | 1013 | 1.0098 | 32.2 | 1.5936 | 0.2887% | 0.28869 | 38.95 | 1.9049 | -0.1118% | 0.11179 | 40.9 | 2.0103 | 0.5169% | 0.5169 | 41.45 | 2.0139 | 0.6963% | 0.69626 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-04-24 | HL | 22.6 | 1011.5 | 1.0106 | 32.15 | 1.5924 | 0.2137% | 0.21369 | 38.85 | 1.9015 | -0.2879% | 0.28792 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.95 | 2.0023 | 0.1137% | 0.11367 | 43.9 | 2.0144 | 0.7208% | 0.72084 | **
2020-04-27 | OB | 21.6 | 1003 | 1.0157 | 32.05 | 1.5955 | 0.408% | 0.40795 | 38.65 | 1.9013 | -0.2988% | 0.29883 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.85 | 2.0076 | 0.3809% | 0.38085 | 43.75 | 2.0177 | 0.8851% | 0.88506 | **
2020-04-28 | MLG | 22.2 | 1001 | 1.0198 | 32.05 | 1.6019 | 0.8134% | 0.81337 | 38.65 | 1.909 | 0.1037% | 0.10373 | 40.5 | 2.0105 | 0.5229% | 0.52285 | 41.05 | 2.0143 | 0.7154% | 0.71542 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-04-29 | HL | 22.6 | 1003.5 | 1.0187 | 32.05 | 1.6001 | 0.6984% | 0.69841 | 38.65 | 1.9068 | -0.01042% | 0.010417 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.65 | 2.0038 | 0.1901% | 0.19012 | 43.6 | 2.0166 | 0.83% | 0.83001 | **
2020-04-30 | OB | 22.4 | 998 | 1.0236 | 31.8 | 1.5953 | 0.3956% | 0.39561 | 38.5 | 1.9086 | 0.08271% | 0.082705 | 40.4 | 2.0129 | 0.6442% | 0.64418 | 40.9 | 2.0143 | 0.7172% | 0.7172 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-05-04 | CG | 23.2 | 1012 | 1.0122 | 32.3 | 1.6023 | 0.8357% | 0.83566 | 38.95 | 1.9093 | 0.1221% | 0.12206 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.05 | 2.0101 | 0.5062% | 0.50622 | 44.05 | 2.0244 | 1.22% | 1.22 | **
2020-05-05 | OB | 22.8 | 1007 | 1.0158 | 32.15 | 1.6006 | 0.7296% | 0.72958 | 38.8 | 1.9088 | 0.09641% | 0.096406 | 40.8 | 2.0174 | 0.8686% | 0.86858 | 41.25 | 2.0161 | 0.8075% | 0.80747 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-05-06 | OB | 23.4 | 1016 | 1.0089 | 32.35 | 1.5995 | 0.662% | 0.66203 | 39.1 | 1.9104 | 0.1795% | 0.1795 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.2 | 2.0107 | 0.5354% | 0.53545 | 44.15 | 2.0224 | 1.119% | 1.1186 | **
2020-05-07 | JS | 23.6 | 1016.5 | 1.009 | 32.35 | 1.5998 | 0.6804% | 0.68037 | 39 | 1.9059 | -0.05851% | 0.058506 | 41.1 | 2.0187 | 0.9327% | 0.93274 | 41.6 | 2.0197 | 0.9849% | 0.98493 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-05-11 | CG | 23.2 | 1000 | 1.0243 | 32 | 1.6064 | 1.098% | 1.0979 | 38.65 | 1.9174 | 0.5431% | 0.54311 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.85 | 2.0246 | 1.229% | 1.2285 | 43.65 | 2.0301 | 1.504% | 1.5045 | **
2020-05-12 | MLG | 23.4 | 1013 | 1.0118 | 32.25 | 1.5993 | 0.6481% | 0.64806 | 38.95 | 1.9087 | 0.09072% | 0.090724 | 41.05 | 2.0218 | 1.09% | 1.0901 | 41.5 | 2.0204 | 1.022% | 1.0221 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-05-13 | MLG | 22.4 | 1005 | 1.0165 | 32.05 | 1.5966 | 0.4801% | 0.48012 | 38.65 | 1.9027 | -0.2272% | 0.22717 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.75 | 2.0043 | 0.213% | 0.21297 | 43.7 | 2.0168 | 0.8422% | 0.84219 | **
2020-05-14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Maintenance constructeur
2020-05-15 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Maintenance constructeur
2020-05-18 | CG | 24 | 1022 | 1.005 | 32.39 | 1.589 | 0% | 0 | 39.14 | 1.896 | -0.5768% | 0.57682 | 40.89 | 2.006 | 0.3% | 0.3 | 41.21 | 1.988 | -0.6% | 0.6 | 42.08 | 1.983 | -0.85% | 0.85 | 44.42 | 2.004 | 0.2% | 0.2 | CQ Mensuel- Reprise des coefficients
2020-05-19 | JS | 22.4 | 1020.5 | 1.001 | 32.3 | 1.5784 | -0.669% | 0.66903 | 39.04 | 1.8837 | -1.22% | 1.2198 | 40.86 | 1.9967 | -0.1667% | 0.16673 | 41.33 | 1.986 | -0.7016% | 0.70159 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-05-20 | HL | 23 | 1016 | 1.0075 | 32.18 | 1.5827 | -0.3979% | 0.39795 | 38.91 | 1.8896 | -0.912% | 0.91196 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.95 | 1.9819 | -0.9072% | 0.90719 | 44.14 | 1.9964 | -0.1807% | 0.18066 | **
2020-05-22 | SCH | 23 | 1016 | 1.0075 | 32.16 | 1.5817 | -0.4599% | 0.45985 | 38.93 | 1.8906 | -0.861% | 0.86103 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.03 | 1.9856 | -0.7182% | 0.71822 | 44.19 | 1.9986 | -0.06759% | 0.06759 | **
2020-05-25 | MLG | 23.4 | 1029 | 0.99611 | 32.55 | 1.5828 | -0.3912% | 0.39119 | 39.37 | 1.8903 | -0.8735% | 0.87346 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.5 | 1.9852 | -0.7424% | 0.74243 | 44.7 | 1.9989 | -0.05653% | 0.056534 | **
2020-05-26 | MLG | 23.3 | 1029 | 0.99578 | 32.53 | 1.5813 | -0.486% | 0.48596 | 39.37 | 1.8897 | -0.9069% | 0.90689 | 41.26 | 2.0056 | 0.2823% | 0.2823 | 41.77 | 1.9966 | -0.1704% | 0.17036 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-05-27 | CG | 23 | 1027.5 | 0.99622 | 32.43 | 1.5771 | -0.7476% | 0.74759 | 39.22 | 1.8833 | -1.24% | 1.2404 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.31 | 1.9765 | -1.175% | 1.1754 | 44.49 | 1.9897 | -0.5152% | 0.51522 | **
2020-05-28 | OB | 23.2 | 1024 | 1.0003 | 32.35 | 1.5797 | -0.5869% | 0.58693 | 39.13 | 1.8867 | -1.063% | 1.0634 | 41.07 | 2.0055 | 0.2741% | 0.27407 | 41.56 | 1.9956 | -0.2209% | 0.22093 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-05-29 | OB | 23.4 | 1018 | 1.0069 | 32.15 | 1.5802 | -0.5522% | 0.55216 | 38.89 | 1.8875 | -1.024% | 1.024 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.96 | 1.9811 | -0.9447% | 0.94469 | 44.14 | 1.9952 | -0.2422% | 0.24221 | **
2020-06-02 | SCH | 23.5 | 1013 | 1.0122 | 32.05 | 1.5836 | -0.3386% | 0.33856 | 38.78 | 1.8921 | -0.7833% | 0.78332 | 40.8 | 2.016 | 0.7985% | 0.7985 | 41.2 | 2.0018 | 0.09008% | 0.090084 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-06-03 | HL | 23.4 | 1005 | 1.0199 | 31.76 | 1.5812 | -0.4877% | 0.48774 | 38.39 | 1.8873 | -1.033% | 1.0326 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.46 | 1.9828 | -0.859% | 0.859 | 43.64 | 1.9981 | -0.09645% | 0.096446 | **
2020-06-04 | HL | 24 | 997 | 1.0302 | 31.61 | 1.5896 | 0.03899% | 0.038987 | 38.22 | 1.8979 | -0.4793% | 0.47934 | 40.28 | 2.0256 | 1.281% | 1.2812 | 40.65 | 2.0102 | 0.5079% | 0.50787 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-06-05 | HL | 23.6 | 1000 | 1.0257 | 31.66 | 1.5852 | -0.2378% | 0.23784 | 38.28 | 1.8926 | -0.7559% | 0.75591 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.25 | 1.984 | -0.8011% | 0.80111 | 43.43 | 1.9997 | -0.01269% | 0.01269 | **
2020-06-08 | HL | 23 | 1010 | 1.0135 | 32.06 | 1.5861 | -0.1799% | 0.17988 | 38.77 | 1.894 | -0.682% | 0.68196 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.89 | 1.9908 | -0.4611% | 0.46109 | 44.03 | 2.0032 | 0.1621% | 0.16209 | **
2020-06-09 | JS | 23.2 | 1015.5 | 1.0087 | 32.1 | 1.5806 | -0.5295% | 0.52951 | 38.84 | 1.8884 | -0.9747% | 0.97469 | 40.8 | 2.009 | 0.4487% | 0.44866 | 41.22 | 1.9958 | -0.2089% | 0.20887 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-06-10 | HL | 23.4 | 1013.5 | 1.0113 | 32.04 | 1.5818 | -0.4524% | 0.45238 | 38.75 | 1.889 | -0.9424% | 0.94239 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.81 | 1.9828 | -0.8606% | 0.86055 | 43.95 | 1.9954 | -0.2306% | 0.23059 | **
2020-06-11 | OB | 23.4 | 997.5 | 1.0276 | 31.61 | 1.5856 | -0.2131% | 0.21305 | 38.22 | 1.8931 | -0.7301% | 0.73008 | 40.11 | 2.012 | 0.5997% | 0.5997 | 40.56 | 2.0007 | 0.03268% | 0.032679 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-06-12 | OB | 23.2 | 995 | 1.0295 | 31.57 | 1.5865 | -0.1563% | 0.1563 | 38.16 | 1.8936 | -0.7039% | 0.7039 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.01 | 1.9797 | -1.016% | 1.0163 | 43.21 | 1.9969 | -0.1541% | 0.15405 | **
2020-06-15 | CLL | 23.2 | 995 | 1.0295 | 31.57 | 1.5865 | -0.1563% | 0.1563 | 38.16 | 1.8936 | -0.7039% | 0.7039 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.01 | 1.9797 | -1.016% | 1.0163 | 43.21 | 1.9969 | -0.1541% | 0.15405 | BUG FICHIER RESEAU
2020-06-16 | JS | 22.2 | 1011 | 1.0097 | 32.02 | 1.578 | -0.67% | 0.67 | 38.74 | 1.886 | -1.12% | 1.12 | 40.61 | 2.002 | 0.09% | 0.09 | 41.1 | 1.992 | -0.39% | 0.39 | ** | ** | ** |  | ** | ** | **
2020-06-17 | OB | 24 | 1008 | 1.0189 | 32.01 | 1.5922 | 0.1994% | 0.19939 | 38.72 | 1.9017 | -0.2776% | 0.27764 | 40.74 | 2.009 | 0.45% | 0.45 | 40.97 | 1.991 | -0.45% | 0.45 | 41.76 | 1.983 | -0.85% | 0.85 | 43.94 | 2.007 | 0.35% | 0.35 | CQ MENSUEL-Reprise coefcients électrons
2020-06-18 | CG | 23 | 1008 | 1.0155 | 31.91 | 1.5819 | -0.4498% | 0.44978 | 38.58 | 1.8885 | -0.9726% | 0.97259 | 40.55 | 1.9929 | -0.3549% | 0.35494 | 40.83 | 1.9775 | -1.124% | 1.124 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-06-19 | CG | 23.4 | 1013 | 1.0118 | 32.12 | 1.5865 | -0.1546% | 0.15456 | 38.86 | 1.8953 | -0.6122% | 0.61216 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.76 | 1.9692 | -1.539% | 1.5386 | 44 | 1.9958 | -0.2109% | 0.21086 | **
2020-06-22 | HL | 23.6 | 1023 | 1.0026 | 32.43 | 1.5873 | -0.109% | 0.10902 | 39.18 | 1.8935 | -0.7063% | 0.70634 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.23 | 1.9733 | -1.337% | 1.3373 | 44.45 | 1.9978 | -0.1084% | 0.1084 | **
2020-06-23 | CG | 24 | 1018 | 1.0089 | 32.13 | 1.5824 | -0.4129% | 0.41294 | 38.84 | 1.8889 | -0.9512% | 0.95121 | 40.73 | 1.9888 | -0.5612% | 0.56115 | 41.13 | 1.9791 | -1.043% | 1.0429 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-06-24 | CG | 23.2 | 1012 | 1.0122 | 31.97 | 1.5796 | -0.5897% | 0.58973 | 38.66 | 1.8862 | -1.093% | 1.0927 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.62 | 1.9632 | -1.838% | 1.838 | 43.84 | 1.9891 | -0.5426% | 0.5426 | **
2020-06-25 | HL | 24 | 1008 | 1.0189 | 31.92 | 1.5877 | -0.08233% | 0.08233 | 38.6 | 1.8958 | -0.5867% | 0.5867 | 40.5 | 1.9972 | -0.1418% | 0.14175 | 40.98 | 1.9915 | -0.4257% | 0.4257 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-06-26 | HL | 24.2 | 1008 | 1.0196 | 31.91 | 1.5883 | -0.0464% | 0.046403 | 38.59 | 1.8966 | -0.5456% | 0.54556 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.56 | 1.9748 | -1.258% | 1.2584 | 43.79 | 2.0015 | 0.07474% | 0.074742 | **
2020-06-29 | CG | 23.8 | 1014.5 | 1.0117 | 32.25 | 1.5928 | 0.2363% | 0.23634 | 38.98 | 1.9009 | -0.3184% | 0.31838 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.03 | 1.9817 | -0.9151% | 0.91505 | 44.23 | 2.006 | 0.2976% | 0.29755 | **
2020-06-30 | HL | 23.5 | 1009 | 1.0162 | 32.01 | 1.5879 | -0.06835% | 0.068346 | 38.73 | 1.8971 | -0.5184% | 0.51842 | 40.63 | 1.9982 | -0.0889% | 0.088904 | 41.14 | 1.9939 | -0.304% | 0.30404 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-07-01 | HL | 24 | 1005.5 | 1.0215 | 31.91 | 1.5911 | 0.1347% | 0.13472 | 38.67 | 1.904 | -0.1588% | 0.1588 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.55 | 1.9779 | -1.103% | 1.1033 | 43.75 | 2.0033 | 0.1645% | 0.1645 | **
2020-07-02 | HL | 23.7 | 1011.5 | 1.0144 | 32.05 | 1.587 | -0.1235% | 0.12348 | 38.85 | 1.8996 | -0.3897% | 0.38972 | 40.7 | 1.9981 | -0.09683% | 0.096825 | 41.14 | 1.9903 | -0.4834% | 0.4834 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-07-03 | HL TR | 22.4 | 1018 | 1.0035 | 32.33 | 1.5837 | -0.3326% | 0.33261 | 39.15 | 1.8937 | -0.6982% | 0.69824 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.04 | 1.966 | -1.698% | 1.6979 | 44.36 | 1.9955 | -0.2261% | 0.22612 | **
2020-07-06 | OB TR | 22 | 1019 | 1.0011 | 32.4 | 1.5834 | -0.3499% | 0.34988 | 39.25 | 1.8941 | -0.6769% | 0.6769 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.11 | 1.9647 | -1.764% | 1.764 | 44.39 | 1.9922 | -0.3916% | 0.39162 | **
2020-07-07 | CG DA | 22 | 1019 | 1.0011 | 32.34 | 1.5805 | -0.5344% | 0.53442 | 39.17 | 1.8902 | -0.8793% | 0.87935 | 41.1 | 1.9914 | -0.431% | 0.431 | 41.54 | 1.9835 | -0.8266% | 0.8266 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-07-08 | CG | 24.6 | 1015 | 1.0139 | 32.22 | 1.5948 | 0.3634% | 0.36343 | 39.06 | 1.909 | 0.106% | 0.10596 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.9 | 1.9799 | -1.004% | 1.0042 | 44.17 | 2.0076 | 0.3819% | 0.38186 | **
2020-07-09 | DA CG | 22.8 | 1012 | 1.0108 | 32.16 | 1.5869 | -0.1339% | 0.1339 | 38.94 | 1.8973 | -0.5108% | 0.51084 | 40.97 | 2.0042 | 0.2115% | 0.21149 | 41.32 | 1.992 | -0.4003% | 0.40025 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-07-10 | TR CG | 22.2 | 1013 | 1.0078 | 32.15 | 1.5816 | -0.4657% | 0.46571 | 38.94 | 1.8915 | -0.8106% | 0.81056 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.95 | 1.9702 | -1.491% | 1.4909 | 44.14 | 1.994 | -0.2984% | 0.29843 | **
2020-07-13 | OB | 21.8 | 1019.5 | 0.99997 | 32.41 | 1.5821 | -0.4355% | 0.43552 | 39.23 | 1.8909 | -0.8434% | 0.84344 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.32 | 1.9722 | -1.389% | 1.3893 | 44.46 | 1.993 | -0.351% | 0.35104 | **
2020-07-15 | HL DA | 22.2 | 1014 | 1.0068 | 32.23 | 1.584 | -0.3164% | 0.31644 | 39.01 | 1.8931 | -0.7302% | 0.73024 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.09 | 1.9748 | -1.26% | 1.2596 | 44.21 | 1.9952 | -0.2388% | 0.2388 | **
2020-07-16 | TR | 22 | 1016 | 1.0041 | 32.27 | 1.5817 | -0.4566% | 0.45665 | 39.09 | 1.8919 | -0.7897% | 0.78971 | 41.03 | 1.9939 | -0.3071% | 0.30708 | 41.53 | 1.9888 | -0.5577% | 0.55771 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-07-17 | DA | 22.4 | 1018.5 | 1.003 | 32.3 | 1.5815 | -0.474% | 0.47397 | 39.11 | 1.8908 | -0.8484% | 0.8484 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.15 | 1.9702 | -1.489% | 1.489 | 44.28 | 1.9909 | -0.455% | 0.45495 | **
2020-07-20 | DA | 22.4 | 1013.5 | 1.0079 | 32.22 | 1.5853 | -0.2307% | 0.23069 | 39.02 | 1.8958 | -0.5885% | 0.58854 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.06 | 1.9757 | -1.214% | 1.2144 | 44.17 | 1.9958 | -0.2124% | 0.21236 | **
2020-07-21 | TR | 22.5 | 1016 | 1.0058 | 32.27 | 1.5844 | -0.288% | 0.28802 | 39.05 | 1.8932 | -0.7233% | 0.72333 | 40.94 | 1.9929 | -0.3572% | 0.35724 | 41.99 | 2.0143 | 0.7141% | 0.71407 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-07-22 | HL TR | 24 | 1016.5 | 1.0104 | 32.2 | 1.5882 | -0.0487% | 0.048702 | 38.99 | 1.899 | -0.422% | 0.42196 | 40.71 | 1.9907 | -0.4633% | 0.46332 | 41.69 | 2.009 | 0.4524% | 0.45241 | 41.83 | 1.9697 | -1.514% | 1.5143 | 44.15 | 1.9997 | -0.01354% | 0.013543 | CQ Mensuel
2020-07-22 | HL TR | 24 | 1016.5 | 1.0104 | 32.2 | 1.592 | 0.1888% | 0.1888 | 38.99 | 1.906 | -0.05244% | 0.052438 | 40.71 | 2.019 | 0.95% | 0.95 | 40.99 | 1.994 | -0.3% | 0.3 | 41.83 | 1.993 | -0.35% | 0.35 | 44.15 | 2.017 | 0.85% | 0.85 | Reprise des coefficients (mensuel)
2020-07-23 | OB | 22.6 | 1013.5 | 1.0086 | 32.13 | 1.5857 | -0.2055% | 0.20549 | 38.9 | 1.8982 | -0.4592% | 0.45918 | 40.58 | 2.009 | 0.45% | 0.44999 | 41.09 | 1.9953 | -0.2332% | 0.2332 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-07-24 | TR | 22.7 | 1012.5 | 1.01 | 32.1 | 1.5864 | -0.1664% | 0.16645 | 38.85 | 1.8983 | -0.4553% | 0.45529 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.77 | 1.9893 | -0.5369% | 0.53687 | 43.98 | 2.0083 | 0.4173% | 0.41732 | **
2020-07-27 | OB | 22.2 | 1009 | 1.0117 | 32.11 | 1.5897 | 0.0417% | 0.041699 | 38.88 | 1.9032 | -0.2018% | 0.20181 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.91 | 1.9995 | -0.02658% | 0.026578 | 44.03 | 2.0142 | 0.7097% | 0.70971 | **
2020-07-28 | DA | 22.4 | 1014 | 1.0074 | 32.17 | 1.5859 | -0.1981% | 0.19805 | 38.96 | 1.8989 | -0.4222% | 0.42219 | 40.94 | 2.0245 | 1.223% | 1.2227 | 41.32 | 2.0042 | 0.208% | 0.20796 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-07-29 | HL TR | 22.8 | 1017 | 1.0058 | 32.21 | 1.5853 | -0.2339% | 0.23389 | 39 | 1.8979 | -0.4795% | 0.47948 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.85 | 1.9849 | -0.7538% | 0.75379 | 44.23 | 2.0115 | 0.5753% | 0.57526 | **
2020-07-30 | DA TR HL | 22.8 | 1012 | 1.0108 | 32.08 | 1.5867 | -0.1456% | 0.14562 | 38.83 | 1.8989 | -0.4237% | 0.42373 | 40.79 | 2.0238 | 1.188% | 1.1879 | 40.99 | 1.9948 | -0.2611% | 0.26109 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-07-31 | HL | 23.6 | 1005.5 | 1.0201 | 31.89 | 1.5918 | 0.1747% | 0.17471 | 38.61 | 1.9055 | -0.07847% | 0.078471 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.6 | 2.001 | 0.05138% | 0.051377 | 43.69 | 2.0151 | 0.7552% | 0.75522 | **
2020-08-03 | OB | 22.2 | 1013 | 1.0078 | 32.22 | 1.5888 | -0.01197% | 0.011971 | 39.01 | 1.902 | -0.2635% | 0.26351 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.07 | 1.9992 | -0.04118% | 0.041178 | 44.22 | 2.0149 | 0.7449% | 0.74491 | **
2020-08-04 | HL | 22.4 | 1014.5 | 1.0069 | 32.26 | 1.5895 | 0.03183% | 0.031831 | 39.04 | 1.9019 | -0.2669% | 0.2669 | 40.93 | 2.023 | 1.148% | 1.1481 | 41.33 | 2.0037 | 0.1828% | 0.18281 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-08-05 | DA | 22.8 | 1011.5 | 1.0113 | 32.14 | 1.5904 | 0.0906% | 0.090595 | 38.94 | 1.9052 | -0.09229% | 0.092286 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42 | 2.0029 | 0.1435% | 0.14352 | 44.13 | 2.0179 | 0.8935% | 0.89351 | **
2020-08-06 | TR | 22.8 | 1012 | 1.0108 | 32.13 | 1.5892 | 0.01002% | 0.010017 | 38.91 | 1.9028 | -0.2186% | 0.21858 | 40.79 | 2.0238 | 1.188% | 1.1879 | 41 | 1.9953 | -0.2368% | 0.23675 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-08-07 | DA | 23.8 | 1011 | 1.0152 | 31.93 | 1.5862 | -0.1781% | 0.17805 | 38.76 | 1.9038 | -0.1687% | 0.16874 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.62 | 1.9924 | -0.378% | 0.37798 | 43.79 | 2.0101 | 0.5041% | 0.50414 | **
2020-08-10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | intervention constructeur (fuite)
2020-08-11 | TR | 23.6 | 1008.5 | 1.017 | 32.02 | 1.5935 | 0.2839% | 0.28387 | 38.79 | 1.9087 | 0.08874% | 0.08874 | 40.5 | 2.0218 | 1.09% | 1.0897 | 40.92 | 2.0037 | 0.1842% | 0.18422 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-08-12 | OB | 23.4 | 1005.5 | 1.0194 | 32.01 | 1.5967 | 0.4839% | 0.4839 | 38.75 | 1.9111 | 0.2163% | 0.21626 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.72 | 2.0054 | 0.2724% | 0.27236 | 43.92 | 2.0243 | 1.217% | 1.2174 | **
2020-08-13 | TR | 23.4 | 1006.5 | 1.0184 | 31.97 | 1.5931 | 0.2586% | 0.25862 | 38.73 | 1.9082 | 0.06501% | 0.065014 | 40.57 | 2.0279 | 1.397% | 1.3972 | 40.95 | 2.0078 | 0.3892% | 0.38919 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-08-14 | TR | 23.2 | 1011.5 | 1.0127 | 32.09 | 1.5901 | 0.06995% | 0.069955 | 38.87 | 1.9044 | -0.1371% | 0.13709 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.85 | 1.9984 | -0.07927% | 0.079271 | 43.96 | 2.0128 | 0.6407% | 0.64068 | **
2020-08-17 | DA | 22.8 | 1005.5 | 1.0173 | 32.1 | 1.5979 | 0.5625% | 0.56254 | 38.86 | 1.9127 | 0.2974% | 0.2974 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.74 | 2.0023 | 0.1175% | 0.11745 | 43.91 | 2.0198 | 0.9896% | 0.98958 | **
2020-08-18 | TR | 22.8 | 1007 | 1.0158 | 32.06 | 1.5936 | 0.2876% | 0.28762 | 38.84 | 1.9088 | 0.09646% | 0.096458 | 40.7 | 2.0293 | 1.466% | 1.4659 | 41.07 | 2.0086 | 0.4298% | 0.42977 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-08-19 | CG | 23.2 | 1002 | 1.0223 | 31.88 | 1.5947 | 0.3576% | 0.35765 | 38.61 | 1.9096 | 0.1354% | 0.1354 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.63 | 2.0068 | 0.3378% | 0.33783 | 43.75 | 2.0222 | 1.11% | 1.1095 | **
2020-08-20 | CG | 23.4 | 1000 | 1.025 | 31.88 | 1.599 | 0.6262% | 0.62623 | 38.59 | 1.9137 | 0.3514% | 0.35137 | 40.48 | 2.0366 | 1.83% | 1.8299 | 40.83 | 2.0149 | 0.7456% | 0.74563 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-08-21 | CG | 23.2 | 1005 | 1.0192 | 32 | 1.5959 | 0.4347% | 0.4347 | 38.76 | 1.9113 | 0.2244% | 0.22435 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.72 | 2.0051 | 0.2546% | 0.25459 | 43.86 | 2.0212 | 1.061% | 1.0612 | **
2020-08-24 | CG | 22.2 | 1011 | 1.0097 | 32.38 | 1.5999 | 0.6833% | 0.68334 | 39.19 | 1.9145 | 0.3949% | 0.39491 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.18 | 2.0084 | 0.4184% | 0.41844 | 44.39 | 2.0266 | 1.332% | 1.3323 | **
2020-08-25 | TR | 22.8 | 1006 | 1.0168 | 32.05 | 1.5947 | 0.356% | 0.356 | 38.79 | 1.9083 | 0.06697% | 0.066972 | 40.79 | 2.0358 | 1.791% | 1.7914 | 40.94 | 2.0042 | 0.2114% | 0.21139 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-08-26 | OB | 22.8 | 1013 | 1.0098 | 32.28 | 1.595 | 0.3777% | 0.37773 | 39.04 | 1.9073 | 0.01596% | 0.015964 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.14 | 2.0066 | 0.3285% | 0.32855 | 44.35 | 2.0249 | 1.246% | 1.2463 | **
2020-08-27 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Maintenance constructeur
2020-08-28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Maintenance constructeur
2020-08-31 | DA CG | 23.4 | 1016.25 | 1.0086 | 32.46 | 1.5981 | 0.5713% | 0.57134 | 39.16 | 1.9091 | 0.1098% | 0.1098 | 41.12 | 2.0091 | 0.4549% | 0.45494 | 41.3 | 1.9971 | -0.1451% | 0.14509 | 42.16 | 2.0051 | 0.2549% | 0.25493 | 43.77 | 2.0031 | 0.1549% | 0.15493 | CQ Mensuel - Reprise des coefficients
2020-09-01 | TR | 22.2 | 1014.25 | 1.0065 | 32.28 | 1.5859 | -0.1946% | 0.19464 | 39.01 | 1.8978 | -0.4814% | 0.48135 | 40.95 | 1.9966 | -0.1687% | 0.16871 | 41.26 | 1.991 | -0.4496% | 0.44956 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-09-02 | TR | 22.8 | 1015.25 | 1.0076 | 32.28 | 1.5876 | -0.0904% | 0.090397 | 39.03 | 1.9008 | -0.3263% | 0.32633 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.08 | 1.9992 | -0.0394% | 0.0394 | 43.68 | 1.9969 | -0.155% | 0.15499 | **
2020-09-03 | TR | 22.6 | 1017.5 | 1.0047 | 32.32 | 1.5849 | -0.2552% | 0.25525 | 39.06 | 1.8967 | -0.5376% | 0.53756 | 41.05 | 1.9978 | -0.1095% | 0.10947 | 41.35 | 1.9917 | -0.4164% | 0.41639 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-09-04 | HL | 22.6 | 1019 | 1.0032 | 32.36 | 1.5846 | -0.2788% | 0.27881 | 39.13 | 1.8974 | -0.506% | 0.50598 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.04 | 1.9886 | -0.5692% | 0.56917 | 43.73 | 1.9905 | -0.4759% | 0.47586 | **
2020-09-07 | OB | 21.8 | 1020 | 0.99948 | 32.48 | 1.5846 | -0.2776% | 0.27763 | 39.3 | 1.8986 | -0.4417% | 0.44173 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.39 | 1.9978 | -0.1106% | 0.1106 | 44 | 1.9954 | -0.2302% | 0.23015 | **
2020-09-08 | MLG | 22.1 | 1023 | 0.99756 | 32.48 | 1.5815 | -0.4689% | 0.46893 | 39.32 | 1.8959 | -0.5822% | 0.58216 | 41.21 | 1.9914 | -0.4279% | 0.42789 | 41.44 | 1.9819 | -0.904% | 0.90402 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-09-09 | OB | 22.2 | 1020 | 1.0008 | 32.39 | 1.5823 | -0.4191% | 0.41909 | 39.17 | 1.8949 | -0.6365% | 0.63649 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.25 | 1.9939 | -0.3055% | 0.30548 | 43.87 | 1.9922 | -0.39% | 0.39002 | **
2020-09-10 | CG | 22.6 | 1017 | 1.0051 | 32.33 | 1.5862 | -0.1753% | 0.17533 | 39.1 | 1.8996 | -0.3868% | 0.38675 | 41.06 | 1.9993 | -0.03601% | 0.036011 | 41.42 | 1.996 | -0.1988% | 0.19877 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-09-11 | OB | 22.6 | 1013 | 1.0091 | 32.21 | 1.5866 | -0.1531% | 0.15314 | 38.96 | 1.9003 | -0.3515% | 0.35149 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.01 | 1.999 | -0.05162% | 0.051619 | 43.63 | 1.9977 | -0.1153% | 0.11531 | **
2020-09-14 | HL | 22.7 | 1014 | 1.0085 | 32.21 | 1.5855 | -0.2179% | 0.21789 | 38.98 | 1.9 | -0.365% | 0.36498 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.1 | 2.002 | 0.09756% | 0.09756 | 43.74 | 2.0014 | 0.07159% | 0.07159 | **
2020-09-15 | HL | 22.6 | 1013 | 1.0091 | 32.17 | 1.5846 | -0.2771% | 0.27714 | 38.93 | 1.8988 | -0.4282% | 0.42822 | 40.82 | 1.9954 | -0.2279% | 0.22789 | 41.16 | 1.9913 | -0.4336% | 0.43363 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-09-16 | CG | 22.8 | 1015 | 1.0078 | 32.22 | 1.585 | -0.2515% | 0.25154 | 39.02 | 1.9008 | -0.3273% | 0.32732 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.99 | 1.9954 | -0.2286% | 0.22863 | 43.61 | 1.9942 | -0.2904% | 0.29044 | **
2020-09-17 | HL | 23.1 | 1015 | 1.0088 | 32.16 | 1.5837 | -0.3364% | 0.33637 | 38.93 | 1.8983 | -0.4564% | 0.45642 | 40.82 | 1.9949 | -0.2561% | 0.25614 | 41.15 | 1.9903 | -0.486% | 0.486 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-09-18 | HL | 22.9 | 1008.5 | 1.0146 | 31.98 | 1.5839 | -0.3228% | 0.32277 | 38.72 | 1.8989 | -0.4225% | 0.42254 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.75 | 1.9975 | -0.1258% | 0.12578 | 43.36 | 1.9962 | -0.1894% | 0.18936 | **
2020-09-21 | DA | 22.8 | 1012 | 1.0108 | 32.17 | 1.5872 | -0.1111% | 0.1111 | 38.95 | 1.903 | -0.2112% | 0.21119 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.01 | 2.0023 | 0.1148% | 0.1148 | 43.65 | 2.0019 | 0.09687% | 0.096867 | **
2020-09-22 | DA | 22.8 | 1009.5 | 1.0133 | 32.07 | 1.5862 | -0.175% | 0.175 | 38.85 | 1.9028 | -0.2209% | 0.2209 | 40.83 | 2.0042 | 0.2103% | 0.21027 | 41.09 | 1.9962 | -0.1909% | 0.19089 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-09-23 | HL OB TR | 24 | 1001 | 1.026 | 32 | 1.6027 | 0.8602% | 0.86024 | 38.59 | 1.9138 | 0.3582% | 0.35823 | 40.31 | 2.0036 | 0.1787% | 0.17868 | 40.58 | 1.9962 | -0.1896% | 0.18962 | 41.53 | 2.0093 | 0.4642% | 0.46421 | 43.16 | 2.0093 | 0.4666% | 0.46655 | CQ MENSUEL
2020-09-24 | HL | 22.4 | 1000 | 1.0215 | 31.86 | 1.5887 | -0.02185% | 0.02185 | 38.55 | 1.9035 | -0.1859% | 0.1859 | 40.47 | 2.0027 | 0.1348% | 0.13479 | 40.84 | 2.0002 | 0.008914% | 0.0089141 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-09-25 | DA | 22.2 | 1002.5 | 1.0183 | 31.91 | 1.5861 | -0.1823% | 0.18225 | 38.64 | 1.9019 | -0.2699% | 0.2699 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.62 | 1.9984 | -0.07769% | 0.077694 | 43.25 | 1.9983 | -0.08352% | 0.083524 | **
2020-09-28 | OB | 21.6 | 1012 | 1.0067 | 32.22 | 1.5833 | -0.3615% | 0.3615 | 38.98 | 1.8967 | -0.5393% | 0.53926 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.02 | 1.9947 | -0.2674% | 0.2674 | 43.64 | 1.9934 | -0.3318% | 0.33184 | **
2020-09-29 | OB | 22.4 | 1014 | 1.0074 | 32.23 | 1.5849 | -0.2572% | 0.25717 | 38.99 | 1.8986 | -0.4405% | 0.44048 | 40.92 | 1.997 | -0.1497% | 0.14968 | 41.21 | 1.9904 | -0.4783% | 0.47833 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-09-30 | OB | 22.2 | 1010 | 1.0107 | 32.08 | 1.5827 | -0.3956% | 0.39565 | 38.85 | 1.898 | -0.4725% | 0.47248 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.86 | 1.995 | -0.2478% | 0.24777 | 43.48 | 1.994 | -0.2981% | 0.29808 | **
2020-10-01 | CG | 22.2 | 1000 | 1.0209 | 31.86 | 1.5876 | -0.08951% | 0.089506 | 38.56 | 1.9027 | -0.2276% | 0.22757 | 40.52 | 2.0038 | 0.1907% | 0.19066 | 40.77 | 1.9954 | -0.2301% | 0.23006 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-10-02 | DA | 22.4 | 979 | 1.0435 | 31.26 | 1.5922 | 0.1995% | 0.19951 | 37.85 | 1.909 | 0.1038% | 0.10383 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 40.8 | 2.0075 | 0.3728% | 0.37284 | 42.34 | 2.0046 | 0.23% | 0.22995 | **
2020-10-05 | HL | 21.6 | 998.5 | 1.0203 | 31.88 | 1.5877 | -0.08% | 0.080002 | 38.58 | 1.9026 | -0.229% | 0.22896 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.54 | 1.9985 | -0.07365% | 0.073653 | 43.12 | 1.9962 | -0.188% | 0.18797 | **
2020-10-06 | DA | 22.2 | 1003.5 | 1.0173 | 31.97 | 1.5875 | -0.09422% | 0.094225 | 38.7 | 1.9029 | -0.2146% | 0.21457 | 40.61 | 2.0013 | 0.06298% | 0.062977 | 40.8 | 1.9899 | -0.5049% | 0.50488 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-10-08 | HL | 22.5 | 1015.5 | 1.0063 | 32.29 | 1.5861 | -0.1853% | 0.18533 | 39.06 | 1.8998 | -0.3754% | 0.37536 | 40.98 | 1.9977 | -0.1172% | 0.11719 | 41.37 | 1.9959 | -0.2058% | 0.20576 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-10-09 | DA | 22.4 | 1016.5 | 1.005 | 32.25 | 1.582 | -0.4407% | 0.44074 | 39.02 | 1.8954 | -0.6089% | 0.60892 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.07 | 1.9936 | -0.321% | 0.32095 | 43.69 | 1.9922 | -0.3898% | 0.38975 | **
2020-10-12 | HL | 22.7 | 1021.5 | 1.0011 | 32.42 | 1.5842 | -0.3047% | 0.30473 | 39.24 | 1.8987 | -0.4368% | 0.43682 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.25 | 1.9943 | -0.2833% | 0.28335 | 43.86 | 1.9922 | -0.3906% | 0.39062 | **
2020-10-13 | TR | 21.8 | 1009.5 | 1.0099 | 32.09 | 1.5818 | -0.4503% | 0.45025 | 38.87 | 1.8973 | -0.5069% | 0.50685 | 40.77 | 1.9945 | -0.2751% | 0.2751 | 41.13 | 1.9914 | -0.4313% | 0.43131 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-10-14 | HL | 22 | 1008 | 1.0121 | 32.1 | 1.5858 | -0.2034% | 0.20342 | 38.86 | 1.901 | -0.3169% | 0.31688 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.78 | 1.9938 | -0.3084% | 0.30842 | 43.37 | 1.9916 | -0.4205% | 0.42047 | **
2020-10-15 | OB | 21.6 | 1014 | 1.0047 | 32.25 | 1.5816 | -0.4654% | 0.46543 | 39.03 | 1.8954 | -0.6081% | 0.60811 | 40.93 | 1.9921 | -0.3956% | 0.39562 | 41.28 | 1.9884 | -0.5791% | 0.57913 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-10-16 | TR | 21.6 | 1018 | 1.0008 | 32.31 | 1.5783 | -0.6721% | 0.67208 | 39.1 | 1.8913 | -0.8211% | 0.82109 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.98 | 1.981 | -0.9496% | 0.9496 | 43.64 | 1.9816 | -0.9193% | 0.91927 | **
2020-10-19 | HL | 22.6 | 1008 | 1.0141 | 32.04 | 1.586 | -0.1875% | 0.18746 | 38.75 | 1.8994 | -0.397% | 0.39699 | 40.85 | 2.0068 | 0.3407% | 0.3407 | 40.91 | 1.9891 | -0.5475% | 0.5475 | 41.71 | 1.9945 | -0.2731% | 0.27313 | 43.29 | 1.992 | -0.4021% | 0.40209 | CQ Mensuel
2020-10-20 | OB | 21.2 | 1000.5 | 1.0169 | 31.8 | 1.5784 | -0.665% | 0.66497 | 38.51 | 1.8928 | -0.7439% | 0.74394 | 40.44 | 1.9921 | -0.3955% | 0.39551 | 40.84 | 1.9911 | -0.4469% | 0.44692 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-10-21 | HL | 22.2 | 992 | 1.0291 | 31.64 | 1.5893 | 0.02076% | 0.020757 | 38.3 | 1.9051 | -0.1011% | 0.10112 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.23 | 2.0007 | 0.03372% | 0.033719 | 42.83 | 1.9999 | -0.006497% | 0.0064973 | **
2020-10-22 | OB | 21.8 | 1004 | 1.0154 | 31.98 | 1.5851 | -0.248% | 0.24802 | 38.74 | 1.9013 | -0.2964% | 0.2964 | 40.71 | 2.0025 | 0.1236% | 0.12364 | 41.01 | 1.9964 | -0.178% | 0.17795 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-10-23 | OB | 22 | 1007 | 1.0131 | 32 | 1.5824 | -0.4155% | 0.41552 | 38.76 | 1.8979 | -0.4747% | 0.47467 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.68 | 1.991 | -0.4483% | 0.44827 | 43.31 | 1.9908 | -0.4595% | 0.45948 | **
2020-10-26 | DA | 22.8 | 1003.5 | 1.0194 | 31.9 | 1.5872 | -0.1105% | 0.11046 | 38.64 | 1.9038 | -0.1669% | 0.16688 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.56 | 1.9976 | -0.1187% | 0.11868 | 43.17 | 1.9967 | -0.1653% | 0.16532 | **
2020-10-27 | CG | 23 | 1003 | 1.0206 | 31.94 | 1.5911 | 0.1323% | 0.13227 | 38.66 | 1.907 | 0.002119% | 0.0021191 | 40.28 | 1.9914 | -0.4317% | 0.4317 | 40.75 | 1.9938 | -0.308% | 0.30797 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-10-28 | HL | 23.1 | 1008 | 1.0158 | 32.05 | 1.5892 | 0.01249% | 0.012485 | 38.81 | 1.9056 | -0.07411% | 0.074111 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.72 | 1.9984 | -0.08058% | 0.08058 | 43.32 | 1.9967 | -0.1646% | 0.16457 | **
2020-10-29 | HL | 22 | 1017 | 1.0031 | 32.3 | 1.5815 | -0.4703% | 0.4703 | 39.08 | 1.8948 | -0.6397% | 0.63969 | 41.01 | 1.9928 | -0.3603% | 0.36029 | 41.34 | 1.9881 | -0.5936% | 0.59361 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-10-30 | CG | 22 | 1018 | 1.0021 | 32.39 | 1.5844 | -0.291% | 0.29101 | 39.21 | 1.8992 | -0.4071% | 0.40709 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.12 | 1.9903 | -0.4844% | 0.4844 | 43.77 | 1.9902 | -0.4893% | 0.48926 | **
2020-11-02 | HL | 21.8 | 1008 | 1.0114 | 32.13 | 1.5862 | -0.1778% | 0.17784 | 38.9 | 1.9016 | -0.2819% | 0.28189 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.85 | 1.9958 | -0.2091% | 0.20906 | 43.43 | 1.993 | -0.3503% | 0.35028 | **
2020-11-03 | MV | 23 | 1020 | 1.0035 | 32.47 | 1.5905 | 0.09727% | 0.097265 | 39.31 | 1.9068 | -0.01125% | 0.011246 | 41.18 | 2.0019 | 0.09646% | 0.096465 | 41.4 | 1.9919 | -0.4058% | 0.40583 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-11-04 | OB | 22.8 | 1025 | 0.99798 | 32.52 | 1.5842 | -0.305% | 0.305 | 39.35 | 1.8981 | -0.465% | 0.46501 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.24 | 1.9877 | -0.6138% | 0.61378 | 43.91 | 1.9883 | -0.584% | 0.58399 | **
2020-11-05 | HL | 22.9 | 1030 | 0.99347 | 32.59 | 1.5804 | -0.5418% | 0.54181 | 39.45 | 1.8944 | -0.6629% | 0.66292 | 41.29 | 1.9871 | -0.6441% | 0.64412 | 41.7 | 1.9862 | -0.6916% | 0.69162 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-11-06 | OB | 22.8 | 1019.5 | 1.0034 | 32.35 | 1.5844 | -0.2911% | 0.29114 | 39.13 | 1.8977 | -0.4875% | 0.48753 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.18 | 1.9956 | -0.2195% | 0.21955 | 43.79 | 1.9936 | -0.3208% | 0.32082 | **
2020-11-09 | CG | 22.8 | 1013.5 | 1.0093 | 32.26 | 1.5893 | 0.02011% | 0.020107 | 39.03 | 1.9041 | -0.1542% | 0.15423 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.93 | 1.9955 | -0.2237% | 0.22374 | 43.57 | 1.9953 | -0.2345% | 0.23446 | **
2020-11-10 | CG | 23 | 1020 | 1.0035 | 32.41 | 1.5876 | -0.0877% | 0.0877 | 39.22 | 1.9024 | -0.2402% | 0.24017 | 41.09 | 1.9976 | -0.1223% | 0.1223 | 41.45 | 1.9943 | -0.2855% | 0.28555 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-11-12 | CG | 22.8 | 1016 | 1.0068 | 32.36 | 1.5903 | 0.08328% | 0.083275 | 39.13 | 1.9042 | -0.1447% | 0.14472 | 41.03 | 2.0011 | 0.05689% | 0.056887 | 41.42 | 1.9993 | -0.03298% | 0.03298 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-11-13 | OB | 21.8 | 1011 | 1.0084 | 32.15 | 1.5825 | -0.4121% | 0.4121 | 38.91 | 1.8965 | -0.5522% | 0.55224 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.76 | 1.9856 | -0.7191% | 0.71914 | 43.41 | 1.9862 | -0.6917% | 0.69173 | **
2020-11-16 | HL | 22.6 | 1016 | 1.0061 | 32.36 | 1.5892 | 0.01564% | 0.01564 | 39.11 | 1.902 | -0.2632% | 0.2632 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.99 | 1.9921 | -0.3942% | 0.39418 | 43.64 | 1.9923 | -0.3874% | 0.38742 | **
2020-11-17 | CG | 22.4 | 1021 | 1.0005 | 32.44 | 1.5843 | -0.2956% | 0.29558 | 39.27 | 1.8991 | -0.413% | 0.41299 | 41.22 | 1.9979 | -0.1072% | 0.10723 | 41.53 | 1.9921 | -0.3932% | 0.39316 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-11-18 | JS | 22.5 | 1016.5 | 1.0053 | 32.35 | 1.5874 | -0.09824% | 0.098239 | 39.11 | 1.9004 | -0.346% | 0.34597 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.92 | 1.9871 | -0.6428% | 0.64275 | 43.57 | 1.9874 | -0.6297% | 0.62973 | **
2020-11-19 | HL | 23 | 1028 | 0.99574 | 32.56 | 1.5825 | -0.4064% | 0.40641 | 39.4 | 1.8963 | -0.5622% | 0.56223 | 41.24 | 1.9892 | -0.5378% | 0.53779 | 41.61 | 1.9864 | -0.6796% | 0.67962 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-11-20 | HL | 23.1 | 1033 | 0.99125 | 32.74 | 1.5841 | -0.3069% | 0.30691 | 39.61 | 1.8978 | -0.4825% | 0.48251 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.51 | 1.9869 | -0.6525% | 0.65251 | 44.18 | 1.9871 | -0.6467% | 0.64673 | **
2020-11-23 | CG | 23 | 1025 | 0.99865 | 32.52 | 1.5852 | -0.2376% | 0.23763 | 39.36 | 1.8999 | -0.3724% | 0.37244 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.23 | 1.9886 | -0.5702% | 0.57016 | 43.91 | 1.9897 | -0.5168% | 0.51681 | **
2020-11-24 | HL | 22.8 | 1016.5 | 1.0063 | 32.24 | 1.5836 | -0.3369% | 0.33691 | 39.03 | 1.8984 | -0.4489% | 0.4489 | 40.85 | 1.9914 | -0.4311% | 0.43107 | 41.19 | 1.9873 | -0.637% | 0.63698 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-11-25 | DA | 22.8 | 1009 | 1.0138 | 32.05 | 1.586 | -0.1878% | 0.18781 | 38.77 | 1.8998 | -0.377% | 0.37702 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.79 | 1.9977 | -0.1134% | 0.11338 | 43.34 | 1.9936 | -0.3185% | 0.31852 | **
2020-11-26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Maintenance constructeur
2020-11-27 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Maintenance constructeur
2020-11-30 | HL | 22 | 1024.5 | 0.99577 | 32.5 | 1.5797 | -0.5871% | 0.58715 | 39.33 | 1.893 | -0.7361% | 0.7361 | 41.15 | 1.985 | -0.7521% | 0.75206 | 41.74 | 1.9927 | -0.3665% | 0.36652 | 42.74 | 2.0068 | 0.3398% | 0.33977 | 44.48 | 2.0097 | 0.4833% | 0.48333 | CQ Mensuel
2020-11-30 | HL | 22 | 1024.5 | 0.99577 | 32.5 | 1.5885 | -0.0341% | 0.034102 | 39.33 | 1.8979 | -0.4788% | 0.47876 | 41.15 | 2.0059 | 0.2948% | 0.29479 | 41.74 | 1.9963 | -0.1841% | 0.18409 | 42.74 | 1.9967 | -0.167% | 0.16695 | 44.48 | 1.9967 | -0.1652% | 0.16523 | CQ Mensuel : Reprise de tout les coefficients
2020-12-01 | OB | 22.6 | 1021 | 1.0012 | 32.38 | 1.5912 | 0.1414% | 0.14137 | 39.17 | 1.9005 | -0.3417% | 0.34168 | 41.09 | 2.0139 | 0.6961% | 0.69615 | 41.73 | 2.0068 | 0.3376% | 0.33765 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-12-02 | CG | 23.2 | 1017.5 | 1.0067 | 32.28 | 1.595 | 0.3787% | 0.37874 | 39.05 | 1.905 | -0.103% | 0.10298 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.46 | 2.0053 | 0.2673% | 0.26734 | 44.21 | 2.0064 | 0.3176% | 0.31762 | **
2020-12-03 | CG | 22 | 1000 | 1.0202 | 31.77 | 1.5908 | 0.1147% | 0.11466 | 38.45 | 1.9009 | -0.3218% | 0.32181 | 40.23 | 2.0091 | 0.4548% | 0.45476 | 40.95 | 2.0065 | 0.3259% | 0.32593 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-12-04 | CG | 21.8 | 980 | 1.0403 | 31.24 | 1.5951 | 0.3855% | 0.38551 | 37.85 | 1.9081 | 0.0574% | 0.057398 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.25 | 2.0132 | 0.6596% | 0.65962 | 42.94 | 2.0137 | 0.6863% | 0.68634 | **
2020-12-07 | CG | 21.8 | 992 | 1.0277 | 31.57 | 1.5925 | 0.2188% | 0.21875 | 38.2 | 1.9024 | -0.2389% | 0.23893 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.61 | 2.0062 | 0.3098% | 0.30982 | 43.36 | 2.0088 | 0.4413% | 0.44127 | **
2020-12-08 | CG | 21.6 | 998 | 1.0208 | 31.75 | 1.5908 | 0.1163% | 0.11628 | 38.45 | 1.9021 | -0.2574% | 0.25742 | 40.11 | 2.0044 | 0.2198% | 0.21983 | 40.87 | 2.0039 | 0.1946% | 0.19462 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-12-09 | OB | 22.6 | 1008 | 1.0141 | 31.99 | 1.5924 | 0.2112% | 0.21117 | 38.72 | 1.9029 | -0.2161% | 0.21608 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.08 | 2.0021 | 0.1034% | 0.10343 | 43.86 | 2.0052 | 0.258% | 0.258 | **
2020-12-10 | HL | 22 | 995 | 1.0253 | 31.63 | 1.5918 | 0.1744% | 0.17436 | 38.28 | 1.902 | -0.2638% | 0.26384 | 40.23 | 2.0192 | 0.9596% | 0.95956 | 40.88 | 2.0132 | 0.6577% | 0.65772 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-12-11 | TR | 23.2 | 988 | 1.0368 | 31.42 | 1.5989 | 0.6217% | 0.62175 | 38.03 | 1.9107 | 0.1925% | 0.19252 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.49 | 2.018 | 0.9021% | 0.90215 | 43.18 | 2.0181 | 0.906% | 0.90596 | **
2020-12-14 | HL | 21.9 | 1001 | 1.0188 | 31.76 | 1.5882 | -0.05071% | 0.050708 | 38.48 | 1.8998 | -0.3775% | 0.37746 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.91 | 2.0032 | 0.1586% | 0.15859 | 43.58 | 2.0015 | 0.07716% | 0.077159 | Problème température d'eau résolu par biomed
2020-12-15 | CG | 22.4 | 1006 | 1.0155 | 32.02 | 1.5959 | 0.4366% | 0.4366 | 38.77 | 1.9078 | 0.04371% | 0.043708 | 40.58 | 2.0172 | 0.8609% | 0.86088 | 41.26 | 2.0124 | 0.6187% | 0.6187 | 42.08 | 2.0047 | 0.2346% | 0.23461 | 43.85 | 2.0073 | 0.3665% | 0.3665 | **
2020-12-16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | Upgrade Aria -Arrêt machine
2020-12-17 | OB | 22 | 1015 | 1.0051 | 32.2 | 1.5885 | -0.02986% | 0.029859 | 38.99 | 1.8991 | -0.4157% | 0.41568 | 40.65 | 2.0001 | 0.003455% | 0.0034552 | 41.44 | 2.0005 | 0.02602% | 0.026023 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-12-18 | TR | 21.8 | 1014 | 1.0054 | 32.16 | 1.587 | -0.1233% | 0.1233 | 38.94 | 1.8972 | -0.5128% | 0.51276 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.23 | 1.9919 | -0.4043% | 0.40432 | 44.06 | 1.997 | -0.1516% | 0.15159 | **
2020-12-21 | HL | 22 | 1010 | 1.0101 | 32.06 | 1.5894 | 0.02824% | 0.028238 | 38.83 | 1.9006 | -0.3334% | 0.33336 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.15 | 1.9974 | -0.1316% | 0.13163 | 43.99 | 2.003 | 0.1524% | 0.15245 | **
2020-12-22 | DA | 22.8 | 1014 | 1.0088 | 32.19 | 1.5939 | 0.3088% | 0.3088 | 38.96 | 1.9046 | -0.1242% | 0.12419 | 40.85 | 2.0173 | 0.8672% | 0.86725 | 41.57 | 2.0142 | 0.711% | 0.711 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-12-23 | HL | 22.8 | 1007 | 1.0158 | 31.99 | 1.595 | 0.3785% | 0.37852 | 38.76 | 1.908 | 0.05381% | 0.053811 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.17 | 2.0097 | 0.4851% | 0.48505 | 43.95 | 2.0126 | 0.6315% | 0.6315 | **
2020-12-24 | TR | 21.8 | 1013.5 | 1.0059 | 32.13 | 1.5863 | -0.1672% | 0.16724 | 38.92 | 1.8972 | -0.5148% | 0.5148 | 40.85 | 2.0115 | 0.576% | 0.57601 | 41.57 | 2.0084 | 0.4202% | 0.42022 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-12-28 | CG | 22.4 | 975 | 1.0477 | 31.14 | 1.6014 | 0.7819% | 0.78192 | 37.71 | 1.9147 | 0.4023% | 0.40235 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 40.99 | 2.0149 | 0.7426% | 0.74262 | 42.68 | 2.0159 | 0.7945% | 0.79453 | **
2020-12-29 | TR | 21.6 | 987.5 | 1.0317 | 31.5 | 1.5951 | 0.3841% | 0.3841 | 38.11 | 1.9053 | -0.08823% | 0.08823 | 40.05 | 2.0227 | 1.134% | 1.1339 | 40.68 | 2.0158 | 0.7892% | 0.78924 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2020-12-30 | OB | 22 | 1002.5 | 1.0176 | 31.87 | 1.5918 | 0.1793% | 0.17934 | 38.59 | 1.903 | -0.2084% | 0.20836 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.95 | 2.0028 | 0.1381% | 0.1381 | 43.73 | 2.0061 | 0.3053% | 0.30535 | **
2020-12-31 | OB | 21.8 | 999.5 | 1.02 | 31.76 | 1.59 | 0.06536% | 0.065364 | 38.46 | 1.901 | -0.3136% | 0.31361 | 40.36 | 2.0152 | 0.7615% | 0.76146 | 41.03 | 2.0101 | 0.5041% | 0.50406 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-01-04 | OB | 22.4 | 1008.5 | 1.0129 | 32.02 | 1.592 | 0.1876% | 0.18762 | 38.76 | 1.9026 | -0.23% | 0.23003 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.11 | 2.0011 | 0.05742% | 0.057418 | 43.85 | 2.0024 | 0.1177% | 0.1177 | **
2021-01-05 | CLL | 22.4 | 1010 | 1.0114 | 31.98 | 1.5876 | -0.08614% | 0.086141 | 38.73 | 1.8983 | -0.4553% | 0.45531 | 40.59 | 2.0097 | 0.4862% | 0.48618 | 41.27 | 2.0049 | 0.2445% | 0.2445 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-01-06 | OB | 21.8 | 1012 | 1.0074 | 32.07 | 1.5857 | -0.206% | 0.20598 | 38.83 | 1.8956 | -0.5977% | 0.59774 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.22 | 1.9954 | -0.2311% | 0.23112 | 43.92 | 1.9946 | -0.2722% | 0.27216 | **
2021-01-07 | HL | 22.1 | 1014 | 1.0064 | 32.11 | 1.5862 | -0.1772% | 0.17716 | 38.86 | 1.8952 | -0.6162% | 0.61617 | 40.66 | 2.0032 | 0.1606% | 0.16063 | 41.38 | 2.0003 | 0.01357% | 0.013574 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-01-08 | HL | 22 | 1014 | 1.0061 | 32.11 | 1.5856 | -0.211% | 0.21096 | 38.86 | 1.8946 | -0.6498% | 0.64983 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.12 | 1.9881 | -0.5964% | 0.59638 | 43.85 | 1.9888 | -0.5601% | 0.56011 | **
2021-01-11 | OB | 21.4 | 1022 | 0.99617 | 32.35 | 1.5818 | -0.4549% | 0.45485 | 39.1 | 1.8875 | -1.02% | 1.0204 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.56 | 1.9891 | -0.5468% | 0.5468 | 44.31 | 1.9899 | -0.5062% | 0.50619 | **
2021-01-12 | CG | 21.8 | 1018 | 1.0014 | 32.21 | 1.5833 | -0.3611% | 0.36108 | 38.98 | 1.8917 | -0.8019% | 0.80188 | 40.58 | 1.9894 | -0.5304% | 0.5304 | 41.43 | 1.9928 | -0.3604% | 0.36038 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-01-13 | HL | 22 | 1022 | 0.9982 | 32.36 | 1.5855 | -0.2212% | 0.22124 | 39.15 | 1.8938 | -0.6919% | 0.6919 | 41.16 | 2.0113 | 0.5646% | 0.56456 | 41.73 | 2.0007 | 0.03611% | 0.036107 | 42.56 | 1.9931 | -0.3442% | 0.34422 | 44.3 | 1.9935 | -0.326% | 0.32602 | CQ Mensuel
2021-01-14 | CG | 21.8 | 1019 | 1.0005 | 32.27 | 1.5847 | -0.2734% | 0.27343 | 39 | 1.8908 | -0.8484% | 0.84838 | 40.69 | 1.9928 | -0.3586% | 0.35865 | 41.47 | 1.9928 | -0.3621% | 0.36206 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-01-15 | MV | 22 | 1024 | 0.99625 | 32.34 | 1.5814 | -0.4777% | 0.47767 | 39.13 | 1.8891 | -0.9365% | 0.9365 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.51 | 1.9869 | -0.6557% | 0.65571 | 44.28 | 1.9887 | -0.5656% | 0.5656 | **
2021-01-18 | CG | 21.4 | 1025 | 0.99326 | 32.45 | 1.582 | -0.4394% | 0.43939 | 39.27 | 1.8902 | -0.881% | 0.88097 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.66 | 1.9879 | -0.6049% | 0.60489 | 44.44 | 1.9899 | -0.5063% | 0.50634 | **
2021-01-19 | HL | 22 | 1014 | 1.0061 | 32.14 | 1.5871 | -0.1177% | 0.11773 | 38.9 | 1.8966 | -0.5476% | 0.54756 | 40.75 | 2.007 | 0.3483% | 0.34833 | 41.4 | 2.0006 | 0.02802% | 0.028022 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-01-20 | HL | 22.6 | 993.5 | 1.0289 | 31.57 | 1.5944 | 0.3389% | 0.33886 | 38.19 | 1.9042 | -0.1455% | 0.14552 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.59 | 2.0076 | 0.3818% | 0.38176 | 43.22 | 2.0047 | 0.2369% | 0.23695 | **
2021-01-21 | OB | 21.8 | 993 | 1.0267 | 31.55 | 1.5899 | 0.0544% | 0.054402 | 38.16 | 1.8985 | -0.4438% | 0.44375 | 40 | 2.0103 | 0.5164% | 0.51638 | 40.74 | 2.0089 | 0.4469% | 0.44693 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-01-22 | HL | 21.8 | 990 | 1.0298 | 31.5 | 1.5922 | 0.1986% | 0.19855 | 38.12 | 1.9023 | -0.2467% | 0.24674 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.44 | 2.002 | 0.1018% | 0.10181 | 43.17 | 2.0041 | 0.2032% | 0.20317 | **
2021-01-25 | HL | 21.9 | 1003 | 1.0168 | 31.89 | 1.5915 | 0.1583% | 0.15829 | 38.6 | 1.9019 | -0.2661% | 0.26606 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.02 | 2.0044 | 0.2212% | 0.22123 | 43.74 | 2.0049 | 0.2443% | 0.24429 | **
2021-01-26 | HL | 22 | 1017 | 1.0031 | 32.15 | 1.5829 | -0.3814% | 0.38139 | 38.92 | 1.8919 | -0.79% | 0.78995 | 40.87 | 2.0069 | 0.347% | 0.34695 | 41.32 | 1.9908 | -0.4598% | 0.45977 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-01-27 | OB | 22.2 | 1012 | 1.0087 | 32.09 | 1.5889 | -0.00832% | 0.00832 | 38.83 | 1.8982 | -0.4629% | 0.46293 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.23 | 1.9986 | -0.07215% | 0.072152 | 43.93 | 1.9977 | -0.1142% | 0.11417 | **
2021-01-28 | OB | 22.1 | 1009 | 1.0114 | 31.96 | 1.5866 | -0.1511% | 0.15112 | 38.68 | 1.8958 | -0.5863% | 0.58631 | 40.58 | 2.0092 | 0.4589% | 0.45892 | 41.25 | 2.0039 | 0.1934% | 0.19342 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-01-29 | OB | 22.2 | 1005.5 | 1.0153 | 31.86 | 1.5877 | -0.08324% | 0.083237 | 38.57 | 1.8977 | -0.4903% | 0.49027 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.98 | 1.9996 | -0.02157% | 0.021567 | 43.63 | 1.9969 | -0.155% | 0.155 | **
2021-02-01 | CG | 22 | 991 | 1.0294 | 31.58 | 1.5957 | 0.4197% | 0.41971 | 38.22 | 1.9067 | -0.01823% | 0.018232 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.52 | 2.0052 | 0.2618% | 0.26179 | 43.24 | 2.0066 | 0.3324% | 0.33236 | **
2021-02-02 | CG | 22 | 999 | 1.0212 | 31.73 | 1.5904 | 0.0887% | 0.088702 | 38.43 | 1.9018 | -0.2739% | 0.27394 | 40.3 | 2.0146 | 0.7303% | 0.73028 | 41.01 | 2.0115 | 0.5735% | 0.5735 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-02-03 | ALM | 22.5 | 993 | 1.0291 | 31.55 | 1.5936 | 0.2919% | 0.29186 | 38.19 | 1.9045 | -0.129% | 0.12903 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.47 | 2.0022 | 0.1087% | 0.10866 | 43.17 | 2.0028 | 0.1375% | 0.13753 | **
2021-02-04 | CG | 22 | 1004 | 1.0161 | 31.92 | 1.592 | 0.1866% | 0.1866 | 38.62 | 1.9017 | -0.28% | 0.27998 | 40.24 | 2.0016 | 0.07941% | 0.079415 | 41.71 | 2.0356 | 1.781% | 1.7808 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-02-05 | HL | 22.4 | 1005 | 1.0165 | 31.93 | 1.593 | 0.254% | 0.25395 | 38.65 | 1.9038 | -0.1667% | 0.16671 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.96 | 2.001 | 0.04822% | 0.048221 | 43.63 | 1.9992 | -0.03768% | 0.037683 | **
2021-02-08 | CG | 21.8 | 994 | 1.0256 | 31.63 | 1.5923 | 0.2072% | 0.20719 | 38.28 | 1.9026 | -0.2312% | 0.23116 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.69 | 2.006 | 0.3005% | 0.30045 | 43.33 | 2.0034 | 0.1698% | 0.16982 | **
2021-02-09 | ALM | 22.3 | 989.5 | 1.032 | 31.46 | 1.5936 | 0.2916% | 0.29161 | 38.08 | 1.9045 | -0.1321% | 0.13205 | 39.89 | 2.0153 | 0.7651% | 0.76505 | 40.28 | 1.9967 | -0.167% | 0.16699 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-02-10 | MV | 22.4 | 1006 | 1.0155 | 32.02 | 1.5959 | 0.4366% | 0.4366 | 38.74 | 1.9064 | -0.03371% | 0.033706 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.05 | 2.0033 | 0.1631% | 0.16315 | 43.73 | 2.0018 | 0.09184% | 0.091837 | **
2021-02-11 | HL | 22 | 1014 | 1.0061 | 32.12 | 1.5861 | -0.1799% | 0.17989 | 38.87 | 1.8951 | -0.6243% | 0.62426 | 40.76 | 2.0075 | 0.373% | 0.37296 | 41.35 | 1.9981 | -0.09278% | 0.092785 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-02-12 | ALM | 22.2 | 1014.5 | 1.0063 | 32.16 | 1.5884 | -0.03715% | 0.037145 | 38.93 | 1.8984 | -0.4525% | 0.45251 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.16 | 1.9903 | -0.4836% | 0.48363 | 43.89 | 1.991 | -0.451% | 0.45105 | **
2021-02-15 | DA | 22.4 | 1020 | 1.0015 | 32.25 | 1.5853 | -0.2304% | 0.23041 | 39.04 | 1.8948 | -0.6423% | 0.64228 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.42 | 1.9932 | -0.3424% | 0.34239 | 44.13 | 1.9924 | -0.379% | 0.379 | **
2021-02-16 | CG | 22 | 1011 | 1.0091 | 32.01 | 1.5854 | -0.2265% | 0.22655 | 38.83 | 1.8988 | -0.4319% | 0.43195 | 40.77 | 2.0139 | 0.6955% | 0.6955 | 41.37 | 2.005 | 0.2521% | 0.25214 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-02-17 | HL | 22.7 | 1014 | 1.0085 | 32.11 | 1.5894 | 0.0257% | 0.025702 | 38.94 | 1.903 | -0.2092% | 0.20919 | 40.71 | 2.0098 | 0.4876% | 0.48759 | 41.33 | 2.0019 | 0.09573% | 0.095726 | 42.23 | 1.998 | -0.1004% | 0.10041 | 44.04 | 2.0022 | 0.1076% | 0.10762 | CQ Mensuel
2021-02-18 | DA | 22.8 | 1004 | 1.0189 | 31.88 | 1.5943 | 0.3323% | 0.33227 | 38.59 | 1.9053 | -0.08737% | 0.087367 | 40.52 | 2.021 | 1.049% | 1.0489 | 41.07 | 2.0098 | 0.4907% | 0.49069 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-02-19 | HL | 22.6 | 1006.5 | 1.0156 | 31.97 | 1.5937 | 0.2978% | 0.29777 | 38.65 | 1.9023 | -0.248% | 0.24803 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.99 | 2.0008 | 0.03819% | 0.038193 | 43.65 | 1.9985 | -0.07333% | 0.073329 | **
2021-02-22 | CG | 20.6 | 1012.5 | 1.0028 | 32.17 | 1.5834 | -0.3513% | 0.35131 | 38.95 | 1.8928 | -0.7452% | 0.74525 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.22 | 1.9863 | -0.6861% | 0.68609 | 43.91 | 1.985 | -0.7496% | 0.74955 | **
2021-02-23 | CG | 22.8 | 1024.5 | 0.99847 | 32.42 | 1.5888 | -0.009883% | 0.0098827 | 39.27 | 1.9001 | -0.3612% | 0.36125 | 40.81 | 1.9947 | -0.2643% | 0.26429 | 41.65 | 1.9974 | -0.1293% | 0.12935 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-02-24 | TR | 22.8 | 1021.25 | 1.0016 | 32.35 | 1.5905 | 0.09174% | 0.091741 | 39.16 | 1.9008 | -0.3241% | 0.32415 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.47 | 1.9958 | -0.2122% | 0.21218 | 44.17 | 1.9945 | -0.276% | 0.27596 | **
2021-02-25 | TR | 22.9 | 1022 | 1.0012 | 32.32 | 1.5884 | -0.0407% | 0.0407 | 39.11 | 1.8976 | -0.4909% | 0.49086 | 41.12 | 2.0155 | 0.7732% | 0.77319 | 41.77 | 2.0087 | 0.4373% | 0.43733 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-02-26 | HL | 20.6 | 1031.5 | 0.98432 | 32.62 | 1.576 | -0.8186% | 0.81859 | 39.54 | 1.8861 | -1.098% | 1.0977 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.89 | 1.9806 | -0.9684% | 0.96843 | 44.6 | 1.9791 | -1.047% | 1.0468 | **
2021-03-01 | CG | 21.2 | 1021 | 0.99647 | 32.34 | 1.5818 | -0.4558% | 0.45579 | 39.14 | 1.89 | -0.8894% | 0.8894 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.46 | 1.985 | -0.7507% | 0.75074 | 44.17 | 1.9842 | -0.7908% | 0.79081 | **
2021-03-02 | HL | 22.6 | 1021 | 1.0012 | 32.33 | 1.5888 | -0.01326% | 0.013262 | 39.11 | 1.8976 | -0.4943% | 0.49433 | 40.87 | 2.0031 | 0.157% | 0.15701 | 41.58 | 1.9995 | -0.02302% | 0.023022 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-03-03 | CG | 22.4 | 1024.5 | 0.99712 | 32.41 | 1.5862 | -0.1758% | 0.17583 | 39.25 | 1.8966 | -0.5466% | 0.54659 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.51 | 1.9886 | -0.5696% | 0.56962 | 44.24 | 1.9886 | -0.5693% | 0.56934 | **
2021-03-04 | HL | 22.6 | 1020 | 1.0022 | 32.29 | 1.5884 | -0.03906% | 0.039064 | 39.09 | 1.8985 | -0.4477% | 0.44771 | 40.97 | 2.01 | 0.5005% | 0.50051 | 41.67 | 2.0058 | 0.2916% | 0.29161 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-03-05 | CG | 22.8 | 1020 | 1.0029 | 32.27 | 1.5885 | -0.03342% | 0.033423 | 39.07 | 1.8988 | -0.4314% | 0.43136 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.41 | 1.9954 | -0.231% | 0.23104 | 44.07 | 1.9924 | -0.3798% | 0.3798 | **
2021-03-08 | HL | 22.4 | 1018 | 1.0035 | 32.19 | 1.5855 | -0.2204% | 0.22038 | 38.98 | 1.8956 | -0.6001% | 0.60008 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.28 | 1.9905 | -0.4762% | 0.47615 | 44.02 | 1.9914 | -0.4321% | 0.43208 | **
2021-03-09 | HL | 22.6 | 1018.5 | 1.0037 | 32.2 | 1.5863 | -0.1709% | 0.17087 | 38.97 | 1.8954 | -0.6072% | 0.60716 | 40.78 | 2.0036 | 0.1818% | 0.18176 | 41.45 | 1.9982 | -0.09097% | 0.090965 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-03-10 | SCH | 22.5 | 1015 | 1.0068 | 32.06 | 1.5843 | -0.2959% | 0.29589 | 38.85 | 1.8955 | -0.6052% | 0.60516 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.22 | 1.9942 | -0.2899% | 0.28992 | 43.89 | 1.992 | -0.399% | 0.39902 | **
2021-03-11 | HL | 22.9 | 1005.5 | 1.0177 | 31.85 | 1.5909 | 0.1221% | 0.12214 | 38.58 | 1.9026 | -0.2286% | 0.22857 | 40.48 | 2.0167 | 0.8327% | 0.83266 | 41.11 | 2.0094 | 0.4724% | 0.47245 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-03-12 | CG | 23 | 1011 | 1.0125 | 32.01 | 1.5908 | 0.1115% | 0.11149 | 38.79 | 1.9032 | -0.1975% | 0.19751 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.18 | 2.0036 | 0.1789% | 0.17887 | 43.86 | 2.0019 | 0.0957% | 0.095697 | **
2021-03-15 | CG | 21.8 | 1021 | 0.9985 | 32.28 | 1.582 | -0.4379% | 0.43794 | 39.06 | 1.89 | -0.8904% | 0.89036 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.5 | 1.9909 | -0.4547% | 0.45474 | 44.13 | 1.9864 | -0.6786% | 0.67861 | **
2021-03-16 | CG | 22.4 | 1025 | 0.99663 | 32.42 | 1.5859 | -0.1937% | 0.19374 | 39.25 | 1.8957 | -0.5951% | 0.59511 | 41.02 | 2.0013 | 0.0646% | 0.0646 | 41.85 | 2.0033 | 0.1657% | 0.16571 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-03-17 | HL CG | 22.4 | 1028 | 0.99372 | 32.49 | 1.5847 | -0.2701% | 0.27013 | 39.34 | 1.8945 | -0.6579% | 0.65793 | 41.16 | 2.0023 | 0.1131% | 0.1131 | 41.84 | 1.997 | -0.1505% | 0.15047 | 42.59 | 1.9856 | -0.7217% | 0.72167 | 44.3 | 1.9845 | -0.7735% | 0.77348 | CQ Mensuel
2021-03-18 | TR | 22 | 1024 | 0.99625 | 32.43 | 1.5858 | -0.2007% | 0.20071 | 39.22 | 1.8935 | -0.7087% | 0.70865 | 41.04 | 2.0015 | 0.07553% | 0.075529 | 41.73 | 1.9968 | -0.1593% | 0.15928 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-03-19 | TR | 22.2 | 1014.5 | 1.0063 | 32.02 | 1.5815 | -0.4723% | 0.47231 | 38.82 | 1.893 | -0.7338% | 0.73379 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.16 | 1.9903 | -0.4836% | 0.48363 | 43.84 | 1.9887 | -0.5645% | 0.56445 | **
2021-03-22 | HL | 22.2 | 1023 | 0.9979 | 32.32 | 1.583 | -0.3745% | 0.37453 | 39.11 | 1.8913 | -0.8232% | 0.82319 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.54 | 1.9916 | -0.421% | 0.42099 | 44.27 | 1.9915 | -0.4235% | 0.42345 | **
2021-03-23 | TR | 22.4 | 1022 | 0.99956 | 32.28 | 1.5837 | -0.333% | 0.33302 | 39.06 | 1.892 | -0.7859% | 0.78592 | 40.88 | 2.0003 | 0.01581% | 0.015812 | 41.6 | 1.9972 | -0.1404% | 0.14038 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-03-24 | HL | 23.2 | 1020 | 1.0042 | 32.11 | 1.5827 | -0.3946% | 0.39463 | 38.89 | 1.8926 | -0.7561% | 0.75613 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.24 | 1.9901 | -0.4967% | 0.49666 | 43.92 | 1.9883 | -0.5847% | 0.58469 | **
2021-03-25 | HL | 22.6 | 1020 | 1.0022 | 32.16 | 1.582 | -0.4415% | 0.44151 | 38.92 | 1.8902 | -0.8807% | 0.88066 | 40.83 | 2.0031 | 0.1571% | 0.15708 | 41.46 | 1.9957 | -0.2138% | 0.21382 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-03-26 | HL | 22.8 | 1013.5 | 1.0093 | 32.03 | 1.5868 | -0.1405% | 0.14054 | 38.81 | 1.8982 | -0.4596% | 0.45964 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.11 | 1.994 | -0.3015% | 0.30145 | 43.82 | 1.9938 | -0.3096% | 0.30964 | **
2021-03-29 | HL | 22.4 | 1023.5 | 0.99809 | 32.36 | 1.5853 | -0.2324% | 0.23245 | 39.16 | 1.8941 | -0.6777% | 0.67769 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.51 | 1.9906 | -0.4725% | 0.47247 | 44.21 | 1.9892 | -0.5397% | 0.53969 | **
2021-03-30 | HL | 23.4 | 1022.5 | 1.0024 | 32.26 | 1.5873 | -0.1066% | 0.10663 | 39.04 | 1.8965 | -0.5499% | 0.54986 | 40.83 | 2.0036 | 0.1825% | 0.18246 | 41.63 | 2.0044 | 0.2207% | 0.22072 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-03-31 | MV | 23 | 1016.5 | 1.007 | 32.11 | 1.5871 | -0.1191% | 0.11912 | 38.89 | 1.8978 | -0.4816% | 0.48162 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.23 | 1.9951 | -0.2451% | 0.24506 | 43.91 | 1.9934 | -0.3324% | 0.3324 | **
2021-04-01 | CG | 23 | 1013 | 1.0105 | 32.07 | 1.5906 | 0.1011% | 0.10112 | 38.83 | 1.9014 | -0.2918% | 0.29185 | 40.58 | 2.0073 | 0.3673% | 0.36725 | 41.27 | 2.003 | 0.1505% | 0.15053 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-04-02 | CG | 23 | 1015 | 1.0085 | 32.07 | 1.5875 | -0.09612% | 0.096123 | 38.84 | 1.8982 | -0.4627% | 0.46269 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.27 | 1.9999 | -0.003009% | 0.0030088 | 43.91 | 1.9963 | -0.1851% | 0.18511 | **
2021-04-06 | HL | 22.4 | 1018.5 | 1.003 | 32.18 | 1.5842 | -0.3003% | 0.30034 | 38.96 | 1.8937 | -0.6999% | 0.69986 | 40.77 | 2.0018 | 0.08946% | 0.089461 | 41.48 | 1.9983 | -0.08627% | 0.086267 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-04-07 | HL | 23 | 1022 | 1.0016 | 32.25 | 1.5854 | -0.2235% | 0.2235 | 39.03 | 1.8944 | -0.6609% | 0.66086 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.41 | 1.9928 | -0.359% | 0.35899 | 44.09 | 1.9908 | -0.4624% | 0.46241 | **
2021-04-08 | HL | 22.5 | 1020 | 1.0019 | 32.15 | 1.581 | -0.5061% | 0.50612 | 38.92 | 1.8896 | -0.9142% | 0.91417 | 40.77 | 1.9995 | -0.02391% | 0.023913 | 41.35 | 1.9898 | -0.5122% | 0.51222 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-04-09 | HL | 23.2 | 1010 | 1.0142 | 31.87 | 1.5865 | -0.1603% | 0.16029 | 38.58 | 1.8961 | -0.5724% | 0.57244 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.92 | 1.9945 | -0.2728% | 0.27275 | 43.56 | 1.9915 | -0.4233% | 0.42332 | **
2021-04-12 | HL | 22.6 | 1026 | 0.99633 | 32.31 | 1.5801 | -0.5621% | 0.56208 | 39.11 | 1.8883 | -0.9793% | 0.97925 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.38 | 1.981 | -0.9516% | 0.95163 | 44.08 | 1.9799 | -1.007% | 1.0068 | **
2021-04-13 | TR | 22.6 | 1027 | 0.99536 | 32.31 | 1.5785 | -0.6589% | 0.6589 | 39.15 | 1.8884 | -0.9745% | 0.97449 | 40.97 | 1.9963 | -0.1845% | 0.1845 | 41.79 | 1.9979 | -0.1051% | 0.10513 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-04-14 | TR | 22.8 | 1025 | 0.99798 | 32.27 | 1.5807 | -0.5211% | 0.52106 | 39.06 | 1.889 | -0.9424% | 0.94242 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.43 | 1.9866 | -0.6709% | 0.6709 | 44.13 | 1.9854 | -0.7308% | 0.73078 | **
2021-04-15 | HL | 23 | 1024 | 0.99963 | 32.28 | 1.5838 | -0.3257% | 0.32575 | 39.06 | 1.8922 | -0.7787% | 0.77868 | 40.89 | 2.001 | 0.04758% | 0.047583 | 41.64 | 1.9993 | -0.03706% | 0.037063 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-04-16 | DA TR | ** | 1022 | ** | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | top dans l'eau, cq mensuel
2021-04-19 | TR | 22.8 | 1016 | 1.0068 | 32.1 | 1.5863 | -0.1686% | 0.16856 | 38.88 | 1.897 | -0.5255% | 0.52547 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.25 | 1.9957 | -0.2161% | 0.21613 | 43.96 | 1.9953 | -0.2372% | 0.23723 | **
2021-04-20 | TR | 22.8 | 1011.5 | 1.0113 | 31.94 | 1.5854 | -0.2242% | 0.22424 | 38.65 | 1.8941 | -0.674% | 0.674 | 40.53 | 2.0065 | 0.3244% | 0.32445 | 41.3 | 2.0061 | 0.3042% | 0.30418 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-04-21 | HL | 22.4 | 1011 | 1.0104 | 31.86 | 1.5801 | -0.5595% | 0.55951 | 38.59 | 1.8896 | -0.9133% | 0.91325 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 41.88 | 1.9853 | -0.7352% | 0.73515 | 43.58 | 1.9851 | -0.7448% | 0.74481 | **
2021-04-22 | TR | 22.6 | 1014 | 1.0081 | 32 | 1.5834 | -0.3507% | 0.35065 | 38.74 | 1.8926 | -0.7553% | 0.75528 | 40.58 | 2.0027 | 0.1328% | 0.13284 | 41.34 | 2.0017 | 0.0861% | 0.086103 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | **
2021-04-23 | HL | 22 | 1016.5 | 1.0036 | 32.05 | 1.5788 | -0.6424% | 0.64239 | 38.83 | 1.8885 | -0.9707% | 0.97068 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 42.03 | 1.9789 | -1.053% | 1.0527 | 43.75 | 1.9794 | -1.031% | 1.0309 | **

## Suivi_Hebdo
DATE | Opé. | Anticollision | Télémètre | Diode X6 |  |  |  | Diode X23 |  |  |  | Taille de champs - Photons |  |  |  | Taille de champs - Electrons |  |  |  | Commentaire
|  |  |  | DTOP/eau (Gy) | Dmes (Gy) | Ecart |  | DTOP/eau (Gy) | Dmes (Gy) | Ecart |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | X1 | X2 | Y1 | Y2
2016-12-02 | CG | OK | 100 | 1.9899 | 1.992 | 0.104% | 0.10398 | 2.7242 | 2.717 | -0.2647% | 0.26469 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CQ mensuel
2016-12-08 | YS | OK | 100 | 1.9982 | 1.965 | -1.662% | 1.6619 | 2.7361 | 2.679 | -2.086% | 2.0864 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5.05 | 5.05 | 5 | **
2016-12-16 | YS | OK | 100 | 2.0117 | 1.98 | -1.577% | 1.5771 | 2.7632 | 2.706 | -2.068% | 2.0684 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | **
2016-12-16 | AP-YS | ** | ** | 2.0113 | 1.98 | -1.558% | 1.5576 | 2.7598 | 2.706 | -1.95% | 1.9504 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | mesure de confirmation
2016-12-19 | DAP | OK | 100 | 2.005 | 1.974 | -1.546% | 1.5458 | 2.747 | 2.679 | -2.475% | 2.475 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5.05 | 5 | **
2016-12-26 | CG | OK | 100 | 2.0074 | 1.974 | -1.666% | 1.6657 | 2.7489 | 2.69 | -2.144% | 2.1443 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | prévoir étalonnage diode
2017-01-02 | DAP | OK | 100 | 2.0053 | 1.969 | -1.812% | 1.8118 | 2.7451 | 2.667 | -2.843% | 2.8435 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | -4.9 | 5.1 | 5 | 5 | étalonnage lors du CQ mensuel dans la semaine
2017-01-06 | CG-TC | OK | 100 | 2.0047 | 2.006 | 0.06444% | 0.064435 | 2.741 | 2.741 | 0.0007208% | 0.0007208 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | apres CQ mensuel
2017-01-09 | DAP-BF | OK | 100 | 2.0026 | 1.992 | -0.5279% | 0.52793 | 2.7359 | 2.762 | 0.9552% | 0.95522 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | **
2017-01-16 | YS | OK | 100 | 2.0099 | 2.008 | -0.09309% | 0.093094 | 2.7472 | 2.743 | -0.1527% | 0.15273 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 4.95 | 5 | 5 | 4.95 | **
2017-01-23 | DP | OK | 100 | 2.0007 | 1.999 | -0.08733% | 0.087329 | 2.7351 | 2.735 | -0.002507% | 0.0025069 | 4.95 | 5 | 5.05 | 4.95 | 4.95 | 5.1 | 5 | 5.05 | **
2017-01-31 | DP | OK | 100 | 2.0054 | 2.028 | 1.126% | 1.1264 | 2.7421 | 2.76 | 0.6537% | 0.65371 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5 | **
2017-02-06 | YS | OK | 100 | 2.0006 | 2.01 | 0.4701% | 0.47008 | 2.738 | 2.745 | 0.2562% | 0.25618 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | **
2017-02-08 | JD-CLL | ** | ** | 1.987 | 1.987 | 0% | 0 | 2.72 | 2.718 | -0.07353% | 0.073529 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | AP CQ MENSUEL
2017-02-12 | YS | OK | 100+ | 1.9907 | 1.966 | -1.241% | 1.2407 | 2.7212 | 2.69 | -1.147% | 1.1473 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5.05 | 5 | **
2017-02-20 | BF_TC | OK | 100 | 1.9858 | 1.969 | -0.8468% | 0.84679 | 2.7157 | 2.715 | -0.02589% | 0.025893 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | **
2017-03-01 | TC | OK | 100 | 1.9757 | 1.984 | 0.4218% | 0.42179 | 2.7019 | 2.71 | 0.3008% | 0.30076 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 4.95 | 5.1 | 5 | 5.05 | **
2017-03-06 | BF-TC | OK | 100 | 1.9951 | 1.973 | -1.109% | 1.1091 | 2.7273 | 2.704 | -0.8527% | 0.85271 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2017-03-07 | JD-AP | ** | ** | 1.9813 | 1.981 | -0.01579% | 0.015789 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | test diode X6
2017-03-08 | CG | OK | 100 | 1.9902 | 1.986 | -0.2126% | 0.21264 | 2.685 | 2.672 | -0.4824% | 0.48237 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | apres CQ mensuel
2017-03-10 | JD CG | ** | ** | 1.9788 | 1.979 | 0.007868% | 0.0078682 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | chgmnt diode edp 10 ne comptait plus
2017-03-13 | BF-TC | OK | 100 | 1.9965 | 1.961 | -1.779% | 1.7792 | 2.693 | 2.649 | -1.634% | 1.6344 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2017-03-20 | BF-TC | OK | 100 | 1.9935 | 1.979 | -0.7287% | 0.72874 | 2.6847 | 2.665 | -0.7347% | 0.7347 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2017-03-27 | CG | OK | 100 | 1.9919 | 1.963 | -1.453% | 1.4532 | 2.6841 | 2.654 | -1.12% | 1.1199 | 5.05 | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | 5.1 | 5.05 | 5 | **
2017-04-04 | BF | OK | 100+ | 1.9829 | 1.961 | -1.104% | 1.1035 | 2.6762 | 2.64 | -1.353% | 1.3534 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2017-04-10 | AP | ** | ** | 1.9982 | 1.972 | -1.309% | 1.3094 | 2.6913 | 2.666 | -0.9402% | 0.94016 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | cq mensuel
2017-04-13 | AP | ** | ** | 1.9973 | 1.994 | -0.1636% | 0.16365 | 2.6917 | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | nouvelle edp 10
2017-04-18 | TC-BF | OK | 100+ | 1.9978 | 1.979 | -0.9424% | 0.9424 | 2.6918 | 2.645 | -1.738% | 1.7375 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.1 | 5 | 5 | à refaire la diode en X23 dans la semaine
2017-04-19 | TC-BF | ** | ** | ** | ** | ** |  | 2.6731 | 2.64 | -1.238% | 1.2381 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | diode refaite en X23 ok
2017-04-26 | TC-BF | OK | 100 | 1.9887 | 1.988 | -0.03597% | 0.035968 | 2.6799 | 2.654 | -0.9681% | 0.96812 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2017-05-03 | TC | OK | 100 | 1.9893 | 2.002 | 0.6386% | 0.63862 | 2.6789 | 2.654 | -0.9303% | 0.93032 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2017-05-11 | YS | OK | 100 | ** | ** | ** |  | 2.6961 | 2.668 | -1.042% | 1.0415 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | diode X6 ne fonctionne pas
2017-05-11 | AP | ** | ** | 2.0013 | 2.001 | -0.0159% | 0.015899 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | changement DIV X6
2017-05-16 | TC | OK | 100 | 1.9967 | 1.982 | -0.7344% | 0.73436 | 2.6882 | 2.657 | -1.16% | 1.1599 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | **
2017-05-17 | CG TC | OK | 100 | 2.0035 | 2.001 | -0.1226% | 0.12257 | 2.6982 | 2.698 | -0.009254% | 0.0092537 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CQ mensuel
2017-05-23 | YS | OK | 100 | 1.997 | 1.982 | -0.7529% | 0.75293 | 2.6915 | 2.695 | 0.1307% | 0.13072 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 5 | 5 | **
2017-06-01 | YS | OK | 100 | 2.0008 | 1.999 | -0.09045% | 0.090451 | 2.6945 | 2.697 | 0.09445% | 0.094454 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.05 | 4.95 | 5 | 5 | **
2017-06-07 | YS | OK | 100 | 2.0007 | 1.989 | -0.5845% | 0.58447 | 2.6912 | 2.691 | -0.006644% | 0.0066435 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | **
2017-06-13 | AP | OK | 100 | 1.9977 | 1.999 | 0.0647% | 0.064702 | ** | ** | ** |  | -0.25 | 5 | 5 | -0.25 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | EDPHL Hors service
2017-06-15 | AP | ** | ** | ** | ** | ** |  | 2.6908 | 2.69 | -0.03144% | 0.031444 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Nouvelle diode EDPHL N°114
2017-06-21 | YS | OK | 100 | 2.0002 | 1.996 | -0.2086% | 0.20857 | ** | ** | ** |  | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | pas de diode x23
2017-07-04 | CG | ** | ** | 2.0098 | 2.023 | 0.6564% | 0.65644 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
2017-07-12 | YS-DP | OK | 100 | 2.0098 | 1.999 | -0.5396% | 0.53956 | ** | ** | ** |  | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | **
2017-07-18 | YS | OK | 100 | 2.0011 | 1.988 | -0.6542% | 0.65424 | ** | ** | ** |  | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | **
2017-07-26 | YS | OK | 100 | 1.9975 | 1.992 | -0.2751% | 0.27506 | 2.6926 | 2.696 | 0.1247% | 0.12473 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | 5.1 | 0 | 0 | **
2017-08-02 | TC | OK | 100 | 1.9982 | 1.999 | 0.04043% | 0.040428 | 2.6912 | 2.719 | 1.032% | 1.0315 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 5 | 5 | **
2017-08-03 | YS | ** | ** | ** | ** | ** |  | 2.6864 | 2.685 | -0.0505% | 0.050495 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
2017-08-09 | CG/SCH | OK | 100 | 2.022 | 2.023 | 0.04946% | 0.049456 | ** | ** | ** |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CQ mensuel
2017-08-14 | DP | OK | 100 | 1.9962 | 2.041 | 2.242% | 2.2423 | 2.6901 | 2.728 | 1.41% | 1.4102 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 5 | 5 | diode X6 à revérifier plus tard
2017-08-14 | DP | ** | ** | 1.9962 | 1.996 | -0.01192% | 0.011918 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | nouvelle calib diode X6
2017-08-23 | DP | OK | 100 | 1.993 | 1.992 | -0.051% | 0.051001 | 2.6886 | 2.717 | 1.055% | 1.0555 | 0 | 0 | 0 | -0.75 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5 | **
2017-08-28 | YS | OK | 100 | 2.0041 | 1.997 | -0.3541% | 0.35414 | 2.7002 | 2.715 | 0.5483% | 0.54829 | 4.95 | 5.05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 4.9 | **
2017-09-04 | SCH | ** | ** | 2.017 | 2.022 | 0.2479% | 0.24789 | 2.725 | 2.743 | 0.6606% | 0.66055 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ mensuel
2017-09-11 | TC | OK | 100 | 2.0002 | 1.995 | -0.2596% | 0.25961 | 2.6938 | 2.715 | 0.7878% | 0.78782 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 5 | 5 | **
2017-09-12 | BF | OK | 100 | 1.9944 | 1.994 | -0.0179% | 0.0179 | 2.6884 | 2.688 | -0.01533% | 0.015329 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2017-09-18 | HL-CG | OK | 100 | 2.0007 | 1.996 | -0.2341% | 0.23411 | 2.6966 | 2.708 | 0.4221% | 0.42212 | 5 | 5 | 5 | 5 | ** | ** | ** | ** | **
2017-09-29 | DP-HL | OK | 100 | 1.9963 | 2.013 | 0.8351% | 0.8351 | 2.692 | 2.726 | 1.263% | 1.2628 | -0.25 | 5 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 5 | 5 | **
2017-10-04 | MV | ** | ** | 2.011 | 2.005 | -0.2984% | 0.29836 | 2.71 | 2.709 | -0.0369% | 0.0369 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Apres TOP dans l'eau
2017-10-09 | HL AP | OK | 100 | 2.0155 | 2.008 | -0.3727% | 0.37274 | 2.7156 | 2.708 | -0.2813% | 0.28128 | -0.25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2017-10-19 | BF | OK | 100 | 2.0167 | 2.013 | -0.1837% | 0.18367 | 2.7179 | 2.696 | -0.8062% | 0.80618 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | **
2017-10-26 | BF | OK | 100 | 2.0159 | 1.982 | -1.682% | 1.6817 | 2.7136 | 2.76 | 1.709% | 1.7093 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | **
2017-10-30 | YS | OK | 100 | 2.0125 | 1.972 | -2.014% | 2.0136 | 2.7108 | 2.634 | -2.834% | 2.8342 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | **
2017-10-30 | YS | ** | ** | 2.0125 | 2.016 | 0.1727% | 0.17267 | 2.7108 | 2.711 | 0.006277% | 0.0062766 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | calibration des diodes
2017-11-09 | YS-HL | ** | ** | 1.9999 | 2.029 | 1.455% | 1.4546 | 2.7345 | 2.723 | -0.4194% | 0.41944 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ap cq mensuel
2017-11-13 | TC-YS | OK | 100 | 2.0142 | 2.014 | -0.008965% | 0.0089646 | 2.7557 | 2.702 | -1.947% | 1.9474 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | **
2017-11-21 | DP | OK | ** | 2.0069 | 2.024 | 0.8506% | 0.85056 | 2.7445 | 2.71 | -1.257% | 1.2571 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | veille de semestriel, taille de champ demain
2017-11-27 | BF | OK | 100 | 1.9975 | 2.015 | 0.8768% | 0.87676 | 2.7324 | 2.694 | -1.405% | 1.4053 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2017-12-04 | AP | ** | ** | 2.017 | 2.022 | 0.2479% | 0.24789 | 2.725 | 2.743 | 0.6606% | 0.66055 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ mensuel
2017-12-15 | TC | OK | 100 | 2.0276 | 2.046 | 0.9082% | 0.90817 | 2.7439 | 2.709 | -1.273% | 1.2733 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 5.05 | **
2017-12-19 | TC | OK | 100- | 2.022 | 2.037 | 0.7439% | 0.74394 | 2.7362 | 2.7 | -1.323% | 1.3229 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5 | **
2017-12-28 | BF | OK | 100 | 2.0341 | 2.021 | -0.6441% | 0.64406 | 2.7534 | 2.72 | -1.214% | 1.2143 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2018-01-04 | BF | ** | ** | 2.0318 | 2.058 | 1.288% | 1.2881 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
2018-01-09 | CG | OK | 100 | 1.9973 | 1.999 | 0.08731% | 0.087313 | 2.7074 | 2.73 | 0.8358% | 0.83583 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2018-01-16 | TC | OK | 100 | 2.0076 | 1.989 | -0.9257% | 0.92568 | 2.7156 | 2.715 | -0.02088% | 0.020876 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.1 | 5 | 5.05 | **
2018-01-24 | HL | OK | 100 | 1.995 | 1.972 | -1.152% | 1.1524 | 2.699 | 2.684 | -0.5567% | 0.55665 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2018-02-01 | TC | OK | 100 | 2.001 | 1.987 | -0.7003% | 0.70026 | 2.7081 | 2.714 | 0.2196% | 0.21957 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | 4.95 | k | 5 | **
2018-02-07 | CG | OK | 100 | 2.0189 | 2.002 | -0.8361% | 0.8361 | 2.7398 | 2.709 | -1.126% | 1.1257 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CQ Mensuel
2018-02-15 | TC | OK | 100 | 2.026 | 1.996 | -1.479% | 1.4787 | 2.7474 | 2.711 | -1.327% | 1.3267 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 5 | 5 | **
2018-02-22 | BF | OK | 100 | 2.0194 | 1.985 | -1.702% | 1.7017 | 2.7427 | 2.7 | -1.557% | 1.5573 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2018-03-01 | AD-PO | OK | 100 | 2.0215 | 1.987 | -1.704% | 1.7044 | 2.7436 | 2.687 | -2.064% | 2.0639 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2018-03-05 | AD CG | OK | 100 | 1.9985 | 2.001 | 0.1245% | 0.12448 | 2.7143 | 2.746 | 1.167% | 1.1674 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CQ mensuel
2018-03-14 | PO | OK | 100+ | 1.9957 | 1.995 | -0.03578% | 0.035777 | 2.7082 | 2.703 | -0.1914% | 0.19141 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.1 | 5 | 4.95 | **
2018-03-19 | HL | OK | 100+ | 1.9937 | 1.984 | -0.487% | 0.487 | 2.7045 | 2.714 | 0.3499% | 0.34992 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2018-03-26 | AD-PO | OK | 100+ | 2.0039 | 1.98 | -1.195% | 1.1949 | 2.7176 | 2.677 | -1.495% | 1.4946 | 5.1 | 4.95 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.95 | **
2018-04-03 | HL | OK | 100 | 2.0166 | 2.006 | -0.5279% | 0.52792 | 2.7354 | 2.714 | -0.7809% | 0.78094 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.05 | 5 | 5 | **
2018-04-09 | CG AP | OK | 100 | 2.0149 | 1.997 | -0.8861% | 0.88608 | 2.7341 | 2.728 | -0.2228% | 0.22284 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 5.05 | **
2018-04-10 | PO | OK | 100- | 2.021 | 1.996 | -1.238% | 1.2379 | 2.7414 | 2.693 | -1.765% | 1.7653 | 4.95 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5.1 | 5 | 5.05 | **
2018-04-25 | BF | OK | 100+ | 1.9823 | 1.967 | -0.7709% | 0.77091 | 2.6797 | 2.65 | -1.108% | 1.1084 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.05 | **
2018-05-02 | BF-DA | OK | 100 | 1.9827 | 1.974 | -0.4389% | 0.43893 | 2.6788 | 2.675 | -0.1407% | 0.1407 | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | **
2018-05-07 | AD-PO | OK | 100+ | 1.9805 | 1.962 | -0.9363% | 0.93631 | 2.6779 | 2.657 | -0.7787% | 0.77874 | 5.05 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.1 | 5 | 5 | **
2018-05-16 | PO | OK | 100 | 1.9836 | 1.98 | -0.1792% | 0.17924 | 2.6794 | 2.678 | -0.05337% | 0.053375 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | **
2018-05-23 | AD | OK | 100- | 1.9775 | 1.978 | 0.02353% | 0.023526 | 2.6722 | 2.672 | -0.008947% | 0.0089472 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | Changement électromètre + calibration
2018-05-30 | CG | OK | 100 | 1.986 | 1.997 | 0.5538% | 0.55381 | 2.678 | 2.681 | 0.1118% | 0.11184 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CQ Mensuel
2018-06-05 | PO | OK | 100- | 1.992 | 1.983 | -0.4506% | 0.45059 | 2.6911 | 2.691 | -0.005453% | 0.0054532 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | **
2018-06-13 | CG | OK | 100 | 1.9872 | 1.987 | -0.009871% | 0.0098712 | 2.685 | 2.684 | -0.03899% | 0.038995 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CQ semestriels
2018-06-14 | BF | OK | 100 | 1.9725 | 1.98 | 0.3818% | 0.38182 | 2.6759 | 2.668 | -0.2944% | 0.29444 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5 | **
2018-06-18 | AD | OK | 100 | 1.9852 | 1.984 | -0.05823% | 0.058228 | 2.6821 | 2.678 | -0.1546% | 0.15456 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | 4.9 | 5.05 | 5 | 5 | **
2018-06-25 | PO | OK | 100- | 1.974 | 1.978 | 0.2008% | 0.20077 | 2.67 | 2.666 | -0.1498% | 0.14978 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2018-07-04 | PO CG | OK | 100 | 1.9893 | 1.987 | -0.1132% | 0.11316 | 2.6881 | 2.685 | -0.1144% | 0.11435 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CQ Mensuel
2018-07-10 | CG | OK | 100 | 1.9712 | 1.971 | -0.01255% | 0.012554 | 2.6648 | 2.655 | -0.3671% | 0.36715 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5.1 | 5.05 | 5.1 | **
2018-07-17 | PO-BF | OK | 100 | 1.9803 | 1.964 | -0.8255% | 0.82549 | 2.6729 | 2.645 | -1.045% | 1.0445 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 5 | 5 | **
2018-07-23 | AP | OK | 100 | 1.988 | 1.97 | -0.9061% | 0.90605 | 2.6857 | 2.646 | -1.478% | 1.4785 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | 5 | **
2018-07-30 | AD-HL | OK | 100 | 1.9826 | 1.97 | -0.6347% | 0.63468 | 2.6795 | 2.66 | -0.7282% | 0.72816 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2018-08-08 | CLL | OK | 100 | 1.9962 | 1.985 | -0.5623% | 0.56226 | 2.6986 | 2.68 | -0.6893% | 0.68934 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CQ MENSUEL
2018-08-14 | HL | OK | 100 | 1.9812 | 1.971 | -0.5147% | 0.51469 | 2.6763 | 2.653 | -0.8688% | 0.86879 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2018-08-20 | CG | OK | 100 | 1.977 | 1.959 | -0.9091% | 0.90907 | 2.6712 | 2.631 | -1.505% | 1.5045 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2018-08-29 | CG | OK | 100 | 1.9825 | 1.95 | -1.638% | 1.6383 | 2.6799 | 2.632 | -1.786% | 1.7862 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | **
2018-09-03 | CG | OK | 100 | 1.981 | 1.977 | -0.2008% | 0.20076 | 2.6767 | 2.664 | -0.4761% | 0.47611 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CQ Mensuel
2018-09-11 | HL | OK | 100- | 1.9795 | 1.963 | -0.8335% | 0.83349 | 2.6744 | 2.627 | -1.773% | 1.7726 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2018-09-17 | AD | OK | 100 | 1.971 | 1.948 | -1.168% | 1.168 | 2.6605 | 2.616 | -1.673% | 1.6735 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.05 | **
2018-09-24 | PO | OK | 100- | 1.9808 | 1.946 | -1.759% | 1.7593 | ** | ** | ** |  | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | Diode X23 HS
2018-09-26 | MV | ** | ** | ** | ** | ** |  | 2.66 | 2.622 | -1.429% | 1.4286 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | EDP 20 10592 cassée juste après la mise en service
2018-09-26 | MV | ** | ** | ** | ** | ** |  | 2.66 | 2.638 | -0.8271% | 0.82707 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Mise en service Diode X23
2018-09-27 | PO | ** | ** | ** | ** | ** |  | 2.6626 | 2.638 | -0.9241% | 0.92411 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | VERIFICATION X23 OK
2018-10-03 | CLL | OK | 100 | 1.975 | 1.968 | -0.3544% | 0.35443 | 2.667 | 2.684 | 0.6374% | 0.63742 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CQ MENSUEL
2018-10-09 | PO | OK | 100 | 1.9767 | 1.954 | -1.15% | 1.1496 | 2.6689 | 2.644 | -0.9335% | 0.93351 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | **
2018-10-19 | AP | OK | 100 | 1.9837 | 1.954 | -1.496% | 1.496 | 2.6763 | 2.648 | -1.056% | 1.0565 | 5 | 4.95 | 4.95 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2018-10-22 | PO | OK | 100 | 1.9758 | 1.945 | -1.559% | 1.5587 | 2.6656 | 2.627 | -1.447% | 1.4474 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5 | **
2018-10-31 | AD | OK | 100- | 1.9797 | 1.957 | -1.147% | 1.1467 | 2.6723 | 2.625 | -1.772% | 1.7715 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 5 | **
2018-10-31 | HL AD | ** | ** | ** | ** | ** |  | 2.6723 | 2.671 | -0.0502% | 0.050196 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Calibration diode X23
2018-11-05 | AP | ** | ** | 1.986 | 2.012 | 1.309% | 1.3092 | 2.682 | 2.679 | -0.1119% | 0.11186 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | cq mensuel
2018-11-07 | AP | ** | ** | 1.9845 | 1.969 | -0.7829% | 0.78293 | 2.6808 | 2.69 | 0.3438% | 0.34377 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | changement de câble
2018-11-13 | AP | OK | 100 | 1.9735 | 1.945 | -1.445% | 1.4448 | 2.6645 | 2.69 | 0.9552% | 0.95519 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2018-11-21 | HL AP | OK | 100 | 1.9754 | 1.976 | 0.03276% | 0.03276 | 2.6665 | 2.646 | -0.7683% | 0.76832 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.05 | 5.05 | 5 | 5 | 5.05 | Calibration X6
2018-12-03 | HL | ** | ** | 1.985 | 1.991 | 0.3023% | 0.30227 | 2.68 | 2.662 | -0.6716% | 0.67164 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ mensuel
2018-12-12 | AD | OK | 100 | 1.9681 | 1.973 | 0.2468% | 0.24677 | 2.6565 | 2.657 | 0.01917% | 0.019169 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.1 | 5 | 5 | **
2018-12-17 | AD | OK | 100 | 1.9713 | 1.961 | -0.5242% | 0.52418 | 2.6619 | 2.643 | -0.7116% | 0.71161 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.1 | **
2018-12-24 | PO | OK | 100- | 1.974 | 1.965 | -0.4563% | 0.45627 | 2.6633 | 2.659 | -0.1619% | 0.16195 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | **
2018-12-31 | AD | OK | 100 | 1.9707 | 1.973 | 0.1145% | 0.11452 | 2.6597 | 2.649 | -0.4029% | 0.40287 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2019-01-09 | AD | OK | 100 | 1.9628 | 1.975 | 0.6227% | 0.62266 | 2.6506 | 2.656 | 0.2023% | 0.20228 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | CQ mensuel
2019-01-14 | AD | OK | 100 | 1.9665 | 1.968 | 0.07531% | 0.075313 | 2.6621 | 2.653 | -0.3432% | 0.34321 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2019-01-21 | CG OB | OK | 100 | 1.9658 | 1.955 | -0.5512% | 0.55121 | 2.6623 | 2.639 | -0.8749% | 0.8749 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | 5.05 | 5.05 | 5.1 | **
2019-01-28 | HL OB | OK | 100 | ** | ** | ** |  | ** | ** | ** |  | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | **
2019-01-30 | HL OB | ** | ** | 1.9735 | 1.969 | -0.2268% | 0.22677 | 2.6711 | 2.656 | -0.5665% | 0.56655 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
2019-02-04 | OB | OK | 100 | 1.9667 | 1.967 | 0.0136% | 0.013596 | 2.6603 | 2.659 | -0.049% | 0.049003 | 5 | 5 | 0.25 | 5 | 5 | 5.1 | 5.05 | 5.1 | **
2019-02-11 | CG | ** | ** | 1.9947 | 2.003 | 0.4139% | 0.41389 | 2.7074 | 2.685 | -0.8263% | 0.8263 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ mensuel
2019-02-19 | HL | OK | 100 | 1.9922 | 2.004 | 0.5945% | 0.59455 | 2.7035 | 2.682 | -0.7964% | 0.79637 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2019-02-27 | JS MLG | OK | 100 | 1.985 | 1.992 | 0.3536% | 0.35365 | 2.6877 | 2.672 | -0.5837% | 0.58369 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2019-03-06 | JS OB | OK | 100 | 1.9965 | 1.998 | 0.07553% | 0.075534 | 2.7031 | 2.69 | -0.4843% | 0.48428 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.9 | **
2019-03-13 | JS CLL | ** | ** | 1.999 | 1.988 | -0.5503% | 0.55028 | 2.704 | 2.668 | -1.331% | 1.3314 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
2019-03-18 | HL | ** | ** | 1.9892 | 1.989 | -0.007809% | 0.0078091 | 2.6905 | 2.689 | -0.05539% | 0.055387 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Chgt DPD3 et calibration diodes X6 et X23
2019-03-19 | MLG | OK | 100 | 1.989 | 1.987 | -0.09815% | 0.098152 | 2.6866 | 2.701 | 0.5363% | 0.53629 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | Chgt élèctromètre
2019-03-19 | CG | ** | ** | ** | ** | ** |  | 2.6866 | 2.685 | -0.05926% | 0.059263 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Changement diode X23
2019-03-21 | HL | ** | ** | 1.9829 | 1.984 | 0.0568% | 0.056802 | 2.6824 | 2.68 | -0.08924% | 0.089245 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Changement diode X23 et calibration
2019-03-25 | HL JS | ** | ** | ** | ** | ** |  | 2.692 | 2.704 | 0.4458% | 0.44581 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
2019-03-28 | OB | OK | 100- | 1.9798 | 1.989 | 0.4651% | 0.46509 | 2.678 | 2.69 | 0.4488% | 0.44883 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.085 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2019-04-04 | JS OB | OK | 100- | 1.9904 | 1.999 | 0.4302% | 0.43022 | 2.6896 | 2.686 | -0.1354% | 0.13537 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2019-04-09 | MLG | OK | 100 | 1.9842 | 1.996 | 0.5932% | 0.59321 | 2.6849 | 2.688 | 0.1159% | 0.11592 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2019-04-09 | MLG | OK | 100 | 1.9842 | 1.996 | 0.5932% | 0.59321 | 2.6849 | 2.688 | 0.1159% | 0.11592 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2019-04-10 | CG | OK | 100 | 1.9885 | 2.002 | 0.6774% | 0.67739 | 2.6847 | 2.705 | 0.7546% | 0.75458 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2019-04-15 | JS | OK | 100 | 1.9851 | 1.99 | 0.2465% | 0.24654 | 2.6851 | 2.693 | 0.2947% | 0.2947 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2019-04-23 | CG | OK | 100 | 2.0055 | 2.002 | -0.1749% | 0.1749 | 2.7144 | 2.7 | -0.5298% | 0.52976 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5.1 | **
2019-04-29 | JS | OK | 100 | 2.0067 | 2.002 | -0.2366% | 0.23658 | 2.7148 | 2.691 | -0.8775% | 0.87754 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | **
2019-04-30 | HL | OK | 100 | 1.9937 | 2.002 | 0.4171% | 0.4171 | 2.6961 | 2.695 | -0.04107% | 0.041075 | 5 | 4.95 | 4.95 | 5 | 4.9 | 5.15 | 4.9 | 5.15 | **
2019-05-13 | OB | OK | 100 | 1.9931 | 1.994 | 0.04289% | 0.042892 | 2.6937 | 2.682 | -0.4356% | 0.43563 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2019-05-20 | OB | ** | ** | 2.0028 | 2.008 | 0.26% | 0.26 | 2.708 | 2.704 | -0.146% | 0.14597 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ mensuel
2019-05-23 | HL | ** | ** | ** | ** | ** |  | 2.7012 | 2.696 | -0.1926% | 0.19256 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Mise en place EDP-20 pour X23
2019-05-27 | HL | OK | 100 | 2.0022 | 2.001 | -0.06158% | 0.061583 | 2.7076 | 2.7 | -0.279% | 0.27897 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2019-06-05 | HL | OK | 100 | 2.0098 | 2.016 | 0.3085% | 0.3085 | 2.718 | 2.717 | -0.0374% | 0.037405 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2019-06-11 | CG | OK | 100 | 2.0047 | 2.001 | -0.184% | 0.18404 | 2.7121 | 2.705 | -0.2626% | 0.26256 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2019-06-17 | HL | OK | 100 | 2.0005 | 2 | -0.02723% | 0.027228 | 2.7071 | 2.695 | -0.4478% | 0.4478 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2019-06-27 | HL | ** | ** | 2.018 | 2.016 | -0.09911% | 0.099108 | 2.725 | 2.7 | -0.9174% | 0.91743 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2019-07-01 | OB | OK | 100 | 1.9969 | 1.977 | -0.9947% | 0.99471 | 2.708 | 2.671 | -1.367% | 1.3672 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2019-07-12 | HL | OK | 100- | 2.0022 | 1.997 | -0.2588% | 0.25879 | 2.7163 | 2.69 | -0.9676% | 0.96764 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2019-07-17 | JS | OK | 100 | 1.993 | 1.985 | -0.4009% | 0.40089 | 2.7065 | 2.664 | -1.571% | 1.5707 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2019-07-24 | OB HL | ** | ** | 2.009 | 2.004 | -0.2489% | 0.24888 | 2.715 | 2.685 | -1.105% | 1.105 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2019-07-31 | MLG | OK | 100 | 2.0032 | 1.993 | -0.5099% | 0.50992 | 2.7107 | 2.664 | -1.724% | 1.7242 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | **
2019-08-06 | JS | OK | 100 | 2.0037 | 2.001 | -0.1338% | 0.13385 | 2.7126 | 2.661 | -1.901% | 1.901 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2019-08-12 | MLG | OK | 100 | 2.0016 | 1.998 | -0.1799% | 0.17994 | 2.7069 | 2.662 | -1.659% | 1.6593 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2019-08-19 | HL | OK | 100 | 2.003 | 2.003 | -2.06e-05% | 2.0599e-05 | 2.7092 | 2.662 | -1.741% | 1.7408 | 5 | 4.95 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2019-08-28 | HL OB | ** | ** | 2.014 | 2.021 | 0.3476% | 0.34757 | 2.719 | 2.717 | -0.07356% | 0.073556 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ MENSUEL - Calibration X23
2019-09-02 | HL | OK | 100 | 2.0033 | 1.988 | -0.7645% | 0.76453 | 2.7051 | 2.689 | -0.5944% | 0.5944 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2019-09-11 | HL | OK | 99.9 | 1.998 | 1.992 | -0.3023% | 0.30233 | 2.6979 | 2.686 | -0.4421% | 0.44207 | 5 | 4.9 | 5 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2019-09-16 | OB | OK | 100 | 1.999 | 1.981 | -0.8982% | 0.89821 | 2.7012 | 2.683 | -0.6727% | 0.67266 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 4.9 | 5 | 5.1 | **
2019-09-23 | HL | OK | 99.9 | 2.0031 | 2 | -0.1531% | 0.15309 | 2.7069 | 2.687 | -0.7334% | 0.73343 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2019-09-25 | OB HL | ** | ** | 1.998 | 1.988 | -0.5005% | 0.5005 | 2.703 | 2.705 | 0.07399% | 0.073992 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ MENSUEL
2019-09-30 | HL | OK | 100 | 1.9993 | 1.991 | -0.413% | 0.41304 | 2.702 | 2.671 | -1.146% | 1.1458 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2019-10-10 | HL | OK | 99.9 | 1.9978 | 1.992 | 0.2905% | 0.29049 | 2.6986 | 2.666 | 1.207% | 1.2067 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2019-10-16 | OB | OK | 100 | 2.0036 | 1.976 | 1.379% | 1.3793 | 2.7066 | 2.662 | 1.649% | 1.6495 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2019-10-23 | HL OB | ** | ** | 2.013 | 1.996 | 0.8445% | 0.84451 | 2.725 | 2.723 | 0.07339% | 0.073394 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel - calibration X23
2019-10-28 | OB | OK | 100 | 2.0063 | 1.977 | 1.462% | 1.462 | 2.7128 | 2.718 | 0.1907% | 0.19075 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2019-11-04 | CG | OK | 100 | 2 | 1.99 | 0.5% | 0.5 | 2.71 | 2.729 | 0.7% | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5.05 | 5.1 | **
2019-11-13 | OB | OK | 100 | 2.0082 | 1.979 | 1.452% | 1.4521 | 2.7159 | 2.728 | 0.4467% | 0.4467 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | **
2019-11-19 | JS | OK | 100 | 2 | 1.973 | 1.352% | 1.3521 | 2.7037 | 2.709 | 0.1955% | 0.19548 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2019-11-27 | HL | OK | 99.9 | 2.0103 | 1.99 | 1.011% | 1.0111 | 2.7156 | 2.719 | 0.1248% | 0.1248 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2019-12-02 | CG | OK | 100 | 1.996 | 1.994 | 0.1019% | 0.10191 | 2.6999 | 2.708 | 0.2999% | 0.29986 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2019-12-09 | HL | OK | 100 | 1.998 | 1.98 | 0.8987% | 0.89874 | 2.7033 | 2.693 | 0.3801% | 0.38008 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2019-12-16 | CG | OK | 100 | 2.0087 | 1.972 | 1.829% | 1.829 | 2.7169 | 2.704 | 0.4763% | 0.47633 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | **
2019-12-20 | HL | ** | ** | 2.0146 | 1.989 | 1.27% | 1.2701 | 2.7269 | 2.721 | 0.2154% | 0.2154 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Changement câble DIV
2019-12-20 | HL | ** | ** | 2.0146 | 2.014 | 0.02916% | 0.029156 | 2.7269 | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Calibration diode X6
2019-12-23 | PO | OK | 100 | 2.0021 | 2.001 | 0.05358% | 0.053577 | 2.7088 | 2.69 | 0.6956% | 0.69564 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | **
2019-12-30 | CG | OK | 100 | 2.0003 | 2.003 | 0.1349% | 0.13494 | 2.6952 | 2.681 | 0.5273% | 0.52735 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2020-01-08 | OB | ** | ** | 1.987 | 2.019 | 1.61% | 1.6105 | 2.697 | 2.709 | 0.4449% | 0.44494 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | cq mensuel
2020-01-08 | OB | ** | ** | 1.987 | 1.987 | 0% | 0 | 2.697 | ** | ** |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | étalonnage x6
2020-01-14 | CG | OK | 100 | 2.0095 | 1.985 | 1.219% | 1.2191 | 2.7082 | 2.706 | 0.08291% | 0.082914 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5.1 | **
2020-01-20 | OB | ** | ** | 1.9921 | 1.992 | 0.006305% | 0.0063054 | 2.6847 | 2.673 | 0.4365% | 0.43647 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | DIV : changement électromètre
2020-01-24 | JS | OK | 100 | 1.9893 | 1.979 | 0.5195% | 0.51951 | 2.6812 | 2.67 | 0.4186% | 0.41856 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2020-01-28 | OB | OK | 100 | 2.0059 | 2.005 | 0.04699% | 0.046993 | 2.7064 | 2.689 | 0.6419% | 0.64194 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2020-02-03 | HL | OK | 99.9 | 2.0029 | 2.003 | 0.006264% | 0.0062639 | 2.6976 | 2.691 | 0.2437% | 0.24374 | 5 | 4.95 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2020-02-17 | OB HL | ** | ** | 2.003 | 2.017 | 0.699% | 0.69895 | 2.705 | 2.716 | 0.4067% | 0.40665 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ MENSUEL
2020-02-20 | HL | ** | ** | 2.003 | ** | ** |  | 2.705 | 2.686 | 0.7024% | 0.7024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Vérification diode X23 (DIV patient DSP120 KO)
2020-02-24 | HL | OK | 99.9 | 1.9978 | 2.011 | 0.6583% | 0.65829 | 2.6912 | 2.687 | 0.1564% | 0.15639 | 4.95 | 4.95 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2020-03-03 | OB | OK | 100 | 2.0034 | 2.001 | 0.1174% | 0.11735 | 2.701 | 2.678 | 0.8531% | 0.85312 | 5 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | **
2020-03-09 | CG | OK | 100 | 2.0034 | 1.993 | 0.5169% | 0.51689 | 2.6987 | 2.673 | 0.9506% | 0.95056 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2020-03-18 | CG OB | ** | ** | 1.984 | 2.006 | 1.109% | 1.1089 | 2.678 | 2.68 | 0.07468% | 0.074683 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ MENSUEL
2020-03-25 | HL | OK | 99.9 | 1.9987 | 2.001 | 0.1169% | 0.11692 | 2.6937 | 2.679 | 0.5439% | 0.54391 | 4.95 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2020-03-30 | CG | OK | 100 | 1.9973 | 1.98 | 0.8654% | 0.8654 | 2.6907 | 2.662 | 1.067% | 1.067 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2020-04-06 | OB | OK | 100 | 1.9981 | 1.986 | 0.6049% | 0.60489 | 2.6922 | 2.68 | 0.4534% | 0.45343 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2020-04-14 | HL | OK | 99.9 | 1.999 | 2 | 0.04784% | 0.047843 | 2.6923 | 2.689 | 0.1225% | 0.12246 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2020-04-22 | HL OB | ** | ** | 2.006 | 2.013 | 0.349% | 0.34895 | 2.704 | 2.69 | 0.5178% | 0.51775 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2020-04-29 | HL | OK | 100 | 2.014 | 2.005 | 0.4453% | 0.4453 | 2.7097 | 2.685 | 0.9122% | 0.91219 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2020-05-04 | CG | OK | 100 | 2.0167 | 2 | 0.8287% | 0.82873 | 2.7133 | 2.691 | 0.8222% | 0.82216 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2020-05-05 | OB | OK | 100 | 2.0146 | 2.009 | 0.2776% | 0.27756 | 2.7126 | 2.689 | 0.8705% | 0.87047 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2020-05-11 | CG | OK | 100 | 2.022 | 2.004 | 0.8881% | 0.88814 | 2.7247 | 2.682 | 1.568% | 1.5678 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2020-05-12 | CG | ** | ** | 2.013 | 2.014 | 0.05161% | 0.051609 | 2.7125 | 2.685 | 1.012% | 1.0123 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Diode X6 ne compte plus- changement diode, changement electromètre, ne compte toujours pas - remplacement cable
2020-05-18 | CG | ** | ** | 2 | 2.021 | 1.05% | 1.05 | 2.6944 | 2.676 | 0.6817% | 0.68172 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2020-05-27 | CG | OK | 100 | 1.985 | 2.003 | 0.9043% | 0.90435 | 2.6764 | 2.655 | 0.7991% | 0.79907 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.1 | **
2020-06-03 | HL | OK | 99.9 | 1.9902 | 2.026 | 1.797% | 1.7965 | 2.682 | 2.68 | 0.07514% | 0.075141 | 5 | 4.95 | 5.05 | 5 | 4.95 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | **
2020-06-08 | HL | OK | 99.9 | 1.9964 | 2.022 | 1.282% | 1.2822 | 2.6915 | 2.671 | 0.7624% | 0.76235 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | **
2020-06-17 | OB | OK | ** | 2.017 | 2.029 | 0.5949% | 0.59494 | 2.712 | 2.692 | 0.7375% | 0.73746 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ MENSUEL
2020-06-22 | HL | OK | 99.9 | 1.9978 | 2.026 | 1.411% | 1.4106 | 2.6909 | 2.677 | 0.515% | 0.51501 | 5 | 4.95 | 5.05 | 5 | 4.95 | 5.05 | 5 | 5.05 | **
2020-06-30 | HL | OK | 99.9 | 1.9986 | 2.028 | 1.469% | 1.4694 | 2.696 | 2.678 | 0.6658% | 0.66584 | 4.95 | 4.95 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5.05 | **
2020-07-06 | OB TR | OK | 100 | 1.993 | 1.998 | 0.2508% | 0.25076 | 2.6917 | 2.663 | 1.065% | 1.0646 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5.05 | **
2020-07-13 | OB TR | OK | 100 | 1.9913 | 1.993 | 0.0859% | 0.085898 | 2.6871 | 2.657 | 1.122% | 1.1217 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2020-07-15 | HL DA | OK | 100 | 1.9937 | 2.028 | 1.722% | 1.7219 | 2.6902 | 2.671 | 0.7141% | 0.71408 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | **
2020-07-22 | HL TR | ** | ** | 2.004 | 2.031 | 1.347% | 1.3473 | 2.708 | 2.68 | 1.034% | 1.034 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2020-07-27 | OB | OK | 100 | 2.0008 | 2.014 | 0.658% | 0.65803 | 2.7045 | 2.66 | 1.647% | 1.6465 | 5.05 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 4.9 | 5.1 | **
2020-08-04 | HL | OK | 100 | 2.0006 | 2.013 | 0.618% | 0.61797 | 2.7028 | 2.657 | 1.693% | 1.6933 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | **
2020-08-12 | OB | OK | 100 | 2.0097 | 2.02 | 0.5136% | 0.51362 | 2.7159 | 2.669 | 1.725% | 1.7254 | 5 | 4.95 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5.1 | **
2020-08-17 | DA | OK | 100 | 2.0113 | 2.016 | 0.2361% | 0.23613 | 2.7181 | 2.667 | 1.879% | 1.8785 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5 | 5 | **
2020-08-24 | CG | OK | 100 | 2.0137 | 2 | 0.6787% | 0.6787 | 2.7207 | 2.72 | 0.02581% | 0.025806 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | Etalonnage Diode X23 (av etalonnage +2,75%)
2020-08-31 | CG DA | ** | ** | 2.012 | 2.013 | 0.0497% | 0.049702 | 2.712 | 2.711 | 0.03687% | 0.036873 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2020-09-07 | OB | OK | 100 | 1.9944 | 1.979 | 0.7745% | 0.77452 | 2.698 | 2.685 | 0.4829% | 0.48291 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 4.95 | 5.1 | **
2020-09-14 | HL | OK | 99.9 | 1.9969 | 2.008 | 0.554% | 0.55399 | 2.7005 | 2.708 | 0.2787% | 0.27867 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | **
2020-09-22 | DA | OK | 100 | 1.9965 | 2.003 | 0.3256% | 0.32556 | 2.704 | 2.702 | 0.07447% | 0.07447 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2020-09-23 | ** | ** | ** | 2.029 | 2.016 | 0.6407% | 0.64071 | 2.73 | 2.723 | 0.2564% | 0.25641 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ MENSUEL
2020-09-28 | OB | OK | 100 | 1.9928 | 1.971 | 1.092% | 1.0925 | 2.6954 | 2.684 | 0.4224% | 0.42243 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | **
2020-10-05 | HL | OK | 99.9 | 1.9984 | 1.993 | 0.2702% | 0.27021 | 2.7038 | 2.689 | 0.5472% | 0.5472 | 5 | 4.95 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | **
2020-10-12 | HL | OK | 99.9 | 1.9939 | 1.991 | 0.1457% | 0.14572 | 2.6982 | 2.684 | 0.5249% | 0.52488 | 4.95 | 4.9 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2020-10-19 | HL | ** | ** | 2.013 | 1.998 | 0.7452% | 0.74516 | 2.714 | 2.697 | 0.6264% | 0.62638 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2020-10-27 | CG | OK | 100 | 2.0026 | 1.976 | 1.331% | 1.3305 | 2.7101 | 2.675 | 1.294% | 1.2936 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | **
2020-11-02 | HL | OK | 99.9 | 1.9964 | 1.993 | 0.1725% | 0.17246 | 2.7024 | 2.682 | 0.7534% | 0.75344 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2020-11-09 | CG | OK | 100 | 2.0004 | 1.977 | 1.17% | 1.1699 | 2.7058 | 2.672 | 1.25% | 1.2499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | **
2020-11-16 | HL | OK | 100 | 2.0003 | 1.984 | 0.8155% | 0.81551 | 2.7029 | 2.679 | 0.883% | 0.88303 | 4.95 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2020-11-23 | CG | OK | 100 | 1.9952 | 1.967 | 1.416% | 1.4157 | 2.6999 | 2.661 | 1.441% | 1.441 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.1 | **
2020-11-30 | HL | ** | ** | 1.999 | 1.992 | 0.3502% | 0.35018 | 2.697 | 2.678 | 0.7045% | 0.70449 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2020-12-07 | CG | OK | 100 | 2.0044 | 1.969 | 1.765% | 1.7649 | 2.7035 | 2.663 | 1.499% | 1.499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | **
2020-12-14 | HL | OK | 99.9 | 1.999 | 1.985 | 0.6996% | 0.69965 | 2.6998 | 2.665 | 1.288% | 1.2879 | 5.05 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2020-12-15 | CG | ** | ** | 1.991 | 1.995 | 0.2009% | 0.2009 | 2.69 | 2.669 | 0.7807% | 0.78067 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2020-12-21 | HL | OK | 99.9 | 2.0006 | 1.981 | 0.978% | 0.97796 | 2.701 | 2.66 | 1.517% | 1.5167 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2020-12-28 | CG | OK | 100 | 1.9967 | 1.975 | 1.085% | 1.0846 | 2.696 | 2.67 | 0.9662% | 0.96619 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | **
2021-01-06 | OB | OK | 100 | 1.9959 | 1.957 | 1.948% | 1.948 | 2.6938 | 2.645 | 1.812% | 1.8116 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **
2021-01-13 | HL | ** | ** | 1.996 | 1.981 | 0.7515% | 0.7515 | 2.698 | 2.663 | 1.297% | 1.2973 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2021-01-18 | CG | OK | 100 | 1.9912 | 1.96 | 1.567% | 1.5675 | 2.6861 | 2.643 | 1.606% | 1.6055 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | **
2021-01-25 | HL | OK | 99.9 | 2.0032 | 1.975 | 1.406% | 1.4061 | 2.7028 | 2.655 | 1.768% | 1.7682 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 4.9 | 5.1 | 4.95 | 5.05 | **
2021-01-25 | HL | ** | ** | 2.0032 | ** | ** |  | 2.7028 | 2.702 | 0.02922% | 0.029223 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Changement EDP-20 DIV X23
2021-02-01 | CG | OK | 100 | 2.0084 | 1.973 | 1.762% | 1.7623 | 2.7095 | 2.712 | 0.09205% | 0.09205 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | **
2021-02-11 | HL | OK | 100 | 1.9964 | 1.972 | 1.222% | 1.2223 | 2.6931 | 2.695 | 0.0712% | 0.071201 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | **
2021-02-17 | HL | ** | ** | 2.002 | 1.989 | 0.6494% | 0.64935 | 2.705 | 2.78 | 2.773% | 2.7726 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2021-02-22 | CG | OK | 100 | 1.993 | 1.973 | 1.002% | 1.0022 | 2.6898 | 2.694 | 0.156% | 0.15601 | 5 | 4.95 | 5.05 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | **
2021-03-01 | CG | OK | 100 | 1.9909 | 1.961 | 1.501% | 1.5011 | 2.6859 | 2.68 | 0.2196% | 0.21957 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 4.95 | 5.1 | **
2021-03-08 | HL | OK | 99.9 | 1.9956 | 1.972 | 1.182% | 1.1822 | 2.6937 | 2.684 | 0.3615% | 0.36149 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 5.05 | 4.9 | 5.1 | **
2021-03-17 | HL CG | ** | ** | 2.004 | 1.98 | 1.198% | 1.1976 | 2.698 | 2.701 | 0.1112% | 0.11119 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | CQ Mensuel
2021-03-23 | TR | OK | 99.9 | 1.9933 | 1.96 | 1.673% | 1.6725 | 2.6887 | 2.686 | 0.1005% | 0.10048 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | **
2021-03-29 | HL | OK | 99.9 | 1.9954 | 1.967 | 1.421% | 1.4209 | 2.6916 | 2.677 | 0.5437% | 0.5437 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2021-04-06 | HL | OK | 100 | 1.994 | 1.965 | 1.454% | 1.454 | 2.691 | 2.678 | 0.4843% | 0.48434 | 5 | 4.95 | 5.05 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2021-04-12 | HL | OK | 100 | 1.9888 | 1.965 | 1.195% | 1.1946 | 2.6835 | 2.657 | 0.9861% | 0.98612 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | **
2021-04-19 | TR | OK | 100.1 | 2.003 | 1.965 | 1.897% | 1.8972 | 2.694 | ** | ** |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | EDP 20 en attente de réparation
2021-04-20 | ** | ** | ** | 1.9955 | ** | ** |  | 2.694 | 2.693 | 0.03712% | 0.03712 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Installation EDP 20 de réserve

## Coefficients
Date : | 2021-11-19 |  |  | Mesures | Deau (Gy) | Charge (nC) | Coefficients
Température : |  | °C |  | X6
Pression : |  | hPa |  | X23
KT,P : |  |  |  | e6
e9
e12
e15
| ARCHIVES | ? | 2017-02-08 | 2017-05-17 | 2017-10-04 | 2018-01-09 | 2018-02-07 | 2018-03-05 | 2018-04-23 | 2018-08-07 | 2018-09-03 | 2019-02-11 | 2019-04-10 | 2019-12-26 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | 2020-07-22 | 2020-08-31 | 2020-11-30
| X6 | 0.058983 | 0.058319 | 0.058319 | 0.05887 | 0.058074 | 0.058748 | 0.057885 | 0.049253 | 0.049512 | 0.049512 | 0.049085 | 0.049085 | 0.04901 | 0.048816 | ** | 0.048932 | 0.048812 | 0.049083
| X23 | 0.057749 | 0.057083 | 0.057083 | 0.057587 | 0.056808 | 0.057636 | 0.056791 | 0.048557 | 0.048838 | 0.048838 | 0.048464 | 0.048464 | 0.048431 | 0.048202 | ** | 0.048381 | 0.048335 | 0.04846
| e6 | 0.057516 | 0.056355 | 0.056646 | 0.057217 | 0.056909 | 0.057043 | 0.057043 | 0.048061 | 0.049199 | 0.048694 | 0.049052 | 0.049052 | 0.048675 | 0.048816 | 0.048397 | 0.049084 | 0.048442 | 0.048953
| e9 | 0.056406 | 0.055793 | 0.055443 | 0.056298 | 0.055971 | 0.055903 | 0.055903 | 0.047773 | 0.048137 | 0.0482 | 0.0482 | 0.048413 | 0.048115 | 0.048002 | 0.047694 | 0.048145 | 0.047943 | 0.048031
| e12 | 0.055041 | 0.054505 | 0.054127 | 0.054796 | 0.054817 | 0.054693 | 0.054693 | 0.047045 | 0.047385 | 0.047019 | 0.047266 | 0.046928 | 0.047229 | 0.046892 | 0.046604 | 0.047155 | 0.047153 | 0.046915
| e15 | 0.052787 | 0.052392 | 0.051522 | 0.052473 | 0.052355 | 0.05238 | 0.05238 | 0.044738 | 0.045455 | 0.045071 | 0.045194 | 0.044975 | 0.045405 | 0.044892 | 0.044828 | 0.045215 | 0.045373 | 0.045081
Reprise de Coefficients (Cuve à eau / boite à TOP) - CLINAC 1
Valider

## Infos
[5 empty] | Valeur de Ref attendue à DSP 100 : |  |  | 2 | Gy | Valeur de Ref attendue à DSP 85 : |  |  | 2.71 | Gy
Chambre du TOP |  |  |  |  | Div X6 |  |  |  |  | Div X23
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **
Type | N°de série | Tension | Date de mise en fonction |  | Type | N°de série | Canal | Date de mise en fonction |  | Type | N°de série | Canal | Date de mise en fonction
2581 | 1011 | -250 V | 2013-12-19 |  | EDP 10 | 5814 | 1 | 2013-06-04 |  | EDP HL | 10049 | 2 | 2015-01-14
FC65P | 1880 | 300 | 2018-04-23 |  | EDP 10 | 3187 | 2 | 2015-05-06 |  | EDP HL | 10050 | 2 | 2016-03-30
[5 empty] | EDP 10 | 5497 | 1 | 2015-05-20 |  | EDP HL | 10114 | 2 | 2017-06-15
[5 empty] | EDP10 | 10220 | 1 | 2016-02-03 |  | EDP HL | 10043 | 2 | 2017-08-09
[5 empty] | EDP10 | 10353 | 1 | 2017-03-10 |  | EDP HL | 108 | 2 | 2018-09-24
[5 empty] | EDP10 | 10018 | 1 | 2017-04-13 |  | EDP 20 | 10592 | 2 | 2018-09-26
[5 empty] | EDP10 | 5814 | 1 | 2017-05-11 |  | EDP HL | 10043 | 2 | 2018-09-26
[5 empty] | EDP10 | 10019 | 1 | 2020-01-16 |  | EDP HL | 10016 | 2 | 2019-03-19
[5 empty] | EDP10 | 5814 | 1 | 2020-01-20 |  | EDP 20 | 10595 | 2 | 2020??
Cable 3 voies diodes |  |  |  |  | EDP10 | 965-002 | 1 | 2020-05-12
** | ** | ** | ** | **
Type | N°de série |  | Date de mise en fonction
| 973-050 |  | 2020-05-12